## Sheet1
| modelo | categoria | Codigo/producoProveedor | nombre | image_url | product_page_url | source_url | description | key_facts | catalogo | estudio_de_caso | manual_de_instrucciones | modelo_especifico | numero_de_articulo | Rango de temperatura | Desviación de temperatura a 37 °C | Fluctuación de la temperatura a 37 °C | Tiempo de calentamiento a 37 °C | Tensión nominal | Frecuencia de red | Potencia nominal | Fusible del equipo | Fase (tensión nominal) | Puertas exteriores | Cantidad de bandejas (est./máx.) | Desviación de temperatura a 100 °C | Fluctuación de la temperatura a 100 °C | Tiempo de calentamiento a 100 °C | Tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta a 37 °C | Puertas interiores | Nivel de presión acústica | Consumo energético a 100 °C | Consumo energético a 37 °C | Compensación de calor máxima a 37 °C | Compensación de calor máxima a 40 °C | Rango de humedad | Rango de CO₂ | Tecnología de medición de CO₂ | Tiempo de recuperación de CO₂ tras 30 s con la puerta abierta y un 5 % de vol. de CO₂ | Rango de regulación de O₂ estándar | Rango de regulación de O₂ por opción: rango de O₂ | Tiempo de recuperación de O₂ tras 30 s con la puerta abierta y un 5 % de vol. de O₂ | Desviación de temperatura a -80 °C | Fluctuación de la temperatura a -80 °C | Tiempo de refrigeración de 22 °C a -80 °C | Energieverbrauch bei Sollwert -80 °C und Tᵤ = 20 °C | Bastidores por nivel | Tiempo de calentamiento a 150 °C | Tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta a 150 °C | Desviación de temperatura a 150 °C | Fluctuación de la temperatura a 150 °C | Tasa de intercambio de aire a 100 °C | Consumo energético a 150 °C | Tasa de intercambio de aire a 150 °C | Rango de temperatura con humedad | Desviación de temperatura a 25 °C y 60 % h.r. | Desviación de temperatura a 40 °C y 75 % h.r. | Fluctuación de la temperatura a 25 °C y 60 % h.r. | Fluctuación de la temperatura a 40 °C y 75 % h.r. | Tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta a 25 °C y 60 % de h.r. | Tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta a 40 °C y 75 % de h.r. | Consumo energético a 25 °C y 60 % h.r. | Consumo energético a 40 °C y 75 % h.r. | Consumo energético a 85 °C y 85 % h.r. | Desviación de temperatura en el espacio en función del valor de consigna | Fluctuación de la temperatura en función del valor de consigna | Velocidad media de calentamiento según IEC 60068-3-5 | Tiempo de refrigeración de 180 °C a -40 °C | Velocidad media de refrigeración según IEC 60068-3-5 | Consumo energético a 20 °C | Fluctuación de la temperatura con humedad en función del valor de consigna | Desviación momentánea de la humedad con humedad en función del valor de consigna | Compensación de calor máxima a 25 °C y 90 % h.r. | Tiempo de refrigeración de 180 °C a -70 °C
0 | B 28 | incubadoras-estandar | 08393859 | Modelo B 28 ¦ Estándar-Incubadoras con regulación mecánica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/B_028_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023016 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/b-28 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | Con las incubadoras de la serie B dispondrá de un equipo fiable y eficaz con un sólido equipamiento a un precio atractivo. | Rango de temperatura: de +30 °C a +70 °C¦Termostato hidráulico-mecánico¦Limitador de temperatura de clase 1¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16522 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16529 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16536 | B028-230V | 9010-0002 | 30...70 °C | 1,5 ± K | 1,0 ± K | 95 min | 230 V | 50/60 Hz | 0,25 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 2/4
1 | B 28 | incubadoras-estandar | #N/A | Modelo B 28 ¦ Estándar-Incubadoras con regulación mecánica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/B_028_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023016 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/b-28 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | Con las incubadoras de la serie B dispondrá de un equipo fiable y eficaz con un sólido equipamiento a un precio atractivo. | Rango de temperatura: de +30 °C a +70 °C¦Termostato hidráulico-mecánico¦Limitador de temperatura de clase 1¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16522 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16529 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16536 | B028-230V-T | 9010-0004 | 30...70 °C | 1,5 ± K | 1,0 ± K | 95 min |  | 50/60 Hz | 0,25 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 2/4
2 | B 28 | incubadoras-estandar | 08393852 | Modelo B 28 ¦ Estándar-Incubadoras con regulación mecánica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/B_028_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023016 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/b-28 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | Con las incubadoras de la serie B dispondrá de un equipo fiable y eficaz con un sólido equipamiento a un precio atractivo. | Rango de temperatura: de +30 °C a +70 °C¦Termostato hidráulico-mecánico¦Limitador de temperatura de clase 1¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16522 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16529 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16536 | B028-120V | 9010-0067 | 30...70 °C | 1,5 ± K | 1,0 ± K | 95 min | 120 V | 60 Hz | 0,25 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 2/4
3 | BF 56 | incubadoras-estandar | 05187967 | Modelo BF 56 ¦ Estándar-Incubadoras con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_056_GF_37Grad_Web_670x515.jpg?v=20241220023017 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bf-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | La incubadora BINDER de la serie BF Avantgarde.Line con convección forzada resulta idónea para todas las aplicaciones de incubación delicadas, especialmente a plena carga y con altos índices de carga. Esta incubadora destaca por su extraordinaria homogeneidad y por la rapidez de sus tiempos de recuperación. | Rango de temperatura: desde 7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección forzada¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Posibilidad de apilamiento¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16779 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16786 |  | BF056-230V | 9010-0313 | +7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,2 ± K | 0,1 ± K | 6 min | 230 V | 50/60 Hz | 0,4 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 2/4 | 1,0 ± K | 0,2 ± K | 35 min | 3 min | 1 | 43 dB(A) | 190 Wh/h | 55 Wh/h
4 | BF 56 | incubadoras-estandar | 08393871 | Modelo BF 56 ¦ Estándar-Incubadoras con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_056_GF_37Grad_Web_670x515.jpg?v=20241220023017 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bf-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | La incubadora BINDER de la serie BF Avantgarde.Line con convección forzada resulta idónea para todas las aplicaciones de incubación delicadas, especialmente a plena carga y con altos índices de carga. Esta incubadora destaca por su extraordinaria homogeneidad y por la rapidez de sus tiempos de recuperación. | Rango de temperatura: desde 7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección forzada¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Posibilidad de apilamiento¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16779 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16786 |  | BF056UL-120V | 9010-0314 | +7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,2 ± K | 0,1 ± K | 6 min | 120 V | 60 Hz | 0,4 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 2/4 | 1,0 ± K | 0,2 ± K | 35 min | 3 min | 1 | 43 dB(A) | 190 Wh/h | 55 Wh/h
5 | BF 115 | incubadoras-estandar | 05445590 | Modelo BF 115 ¦ Estándar-Incubadoras con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_115_GF_37Grad_Web_670x515.jpg?v=20241220023017 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bf-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | La incubadora BINDER de la serie BF Avantgarde.Line con convección forzada resulta idónea para todas las aplicaciones de incubación delicadas, especialmente a plena carga y con altos índices de carga. Esta incubadora destaca por su extraordinaria homogeneidad y por la rapidez de sus tiempos de recuperación. | Rango de temperatura: desde 8 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección forzada¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Posibilidad de apilamiento¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16822 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16829 |  | BF115-230V | 9010-0315 | +8 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K | 8 min | 230 V | 50/60 Hz | 0,4 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 2/5 | 1,6 ± K | 0,2 ± K | 65 min | 3 min | 1 | 43 dB(A) | 235 Wh/h | 60 Wh/h
6 | BF 115 | incubadoras-estandar | 08393907 | Modelo BF 115 ¦ Estándar-Incubadoras con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_115_GF_37Grad_Web_670x515.jpg?v=20241220023017 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bf-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | La incubadora BINDER de la serie BF Avantgarde.Line con convección forzada resulta idónea para todas las aplicaciones de incubación delicadas, especialmente a plena carga y con altos índices de carga. Esta incubadora destaca por su extraordinaria homogeneidad y por la rapidez de sus tiempos de recuperación. | Rango de temperatura: desde 8 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección forzada¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Posibilidad de apilamiento¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16822 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16829 |  | BF115UL-120V | 9010-0316 | +8 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K | 8 min | 120 V | 60 Hz | 0,4 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 2/5 | 1,6 ± K | 0,2 ± K | 65 min | 3 min | 1 | 43 dB(A) | 235 Wh/h | 60 Wh/h
7 | BF 260 | incubadoras-estandar | 05445591 | Modelo BF 260 ¦ Estándar-Incubadoras con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_260_GF_37Grad_Web_670x515.jpg?v=20241220023018 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bf-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | La incubadora BINDER de la serie BF Avantgarde.Line con convección forzada resulta idónea para todas las aplicaciones de incubación delicadas, especialmente a plena carga y con altos índices de carga. Esta incubadora destaca por su extraordinaria homogeneidad y por la rapidez de sus tiempos de recuperación. | Rango de temperatura: desde 7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección forzada¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16865 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16872 |  | BF260-230V | 9010-0319 | +7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,2 ± K | 0,1 ± K | 7 min | 230 V | 50/60 Hz | 0,9 kW | 8,0 A | 1~ | 1 | 2/8 | 1,2 ± K | 0,3 ± K | 30 min | 3 min | 1 | 43 dB(A) | 275 Wh/h | 65 Wh/h
8 | BF 260 | incubadoras-estandar | 08393909 | Modelo BF 260 ¦ Estándar-Incubadoras con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_260_GF_37Grad_Web_670x515.jpg?v=20241220023018 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bf-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | La incubadora BINDER de la serie BF Avantgarde.Line con convección forzada resulta idónea para todas las aplicaciones de incubación delicadas, especialmente a plena carga y con altos índices de carga. Esta incubadora destaca por su extraordinaria homogeneidad y por la rapidez de sus tiempos de recuperación. | Rango de temperatura: desde 7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección forzada¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16865 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16872 |  | BF260UL-120V | 9010-0320 | +7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,2 ± K | 0,1 ± K | 7 min | 120 V | 60 Hz | 1 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 2/8 | 1,2 ± K | 0,3 ± K | 30 min | 3 min | 1 | 43 dB(A) | 275 Wh/h | 65 Wh/h
9 | BF 720 | incubadoras-estandar | 05445592 | Modelo BF 720 ¦ Estándar-Incubadoras con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_ED_FD_FED_720_GF_AL_Web_670x515.jpg?v=20241220023018 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bf-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | La incubadora BINDER de la serie BF Avantgarde.Line con convección forzada resulta idónea para todas las aplicaciones de incubación delicadas, especialmente a plena carga y con altos índices de carga. Esta incubadora destaca por su extraordinaria homogeneidad y por la rapidez de sus tiempos de recuperación. | Rango de temperatura (modelo 56 ¦ 260): desde 7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C¦Rango de temperatura (modelo 115): desde 8 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección forzada¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 L¦4 ruedas estables, dos con freno de estacionamiento, a partir de 720 L¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16894 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16901 |  | BF720-230V | 9010-0321 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K | 15 min | 230 V | 50/60 Hz | 1,75 kW |  | 1~ | 2 | 2/16 | 1,6 ± K | 0,2 ± K | 45 min | 4 min | 2 | 43 dB(A) | 580 Wh/h | 130 Wh/h
10 | BF 720 | incubadoras-estandar | 08393910 | Modelo BF 720 ¦ Estándar-Incubadoras con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_ED_FD_FED_720_GF_AL_Web_670x515.jpg?v=20241220023018 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bf-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | La incubadora BINDER de la serie BF Avantgarde.Line con convección forzada resulta idónea para todas las aplicaciones de incubación delicadas, especialmente a plena carga y con altos índices de carga. Esta incubadora destaca por su extraordinaria homogeneidad y por la rapidez de sus tiempos de recuperación. | Rango de temperatura (modelo 56 ¦ 260): desde 7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C¦Rango de temperatura (modelo 115): desde 8 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección forzada¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 L¦4 ruedas estables, dos con freno de estacionamiento, a partir de 720 L¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16894 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16901 |  | BF720UL-240V | 9010-0322 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K | 15 min | 240 V | 60 Hz | 1,85 kW |  | 1~ | 2 | 2/16 | 1,6 ± K | 0,2 ± K | 45 min | 4 min | 2 | 43 dB(A) | 580 Wh/h | 130 Wh/h
11 | BD 56 | incubadoras-estandar | 08393860 | Modelo BD 56 ¦ Estándar-Incubadoras a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_056_GF_37Grad_Web_670x515.jpg?v=20241220023016 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bd-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | La serie BD Avantgarde.Line es perfecta para la incubación delicada de organismos, así como para el acondicionamiento de medios sensibles al calor. El nuevo diseño de los equipos y la distribución homogénea de la temperatura aportan los mejores resultados. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección natural¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Posibilidad de apilamiento¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16572 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16579 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16592 | BD056-230V | 9010-0323 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K | 52 min | 230 V | 50/60 Hz | 0,3 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 2/4 | 1,1 ± K | 0,3 ± K | 75 min | 15 min | 1 |  | 110 Wh/h | 25 Wh/h
12 | BD 56 | incubadoras-estandar | 08393862 | Modelo BD 56 ¦ Estándar-Incubadoras a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_056_GF_37Grad_Web_670x515.jpg?v=20241220023016 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bd-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | La serie BD Avantgarde.Line es perfecta para la incubación delicada de organismos, así como para el acondicionamiento de medios sensibles al calor. El nuevo diseño de los equipos y la distribución homogénea de la temperatura aportan los mejores resultados. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección natural¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Posibilidad de apilamiento¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16572 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16579 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16592 | BD056UL-120V | 9010-0324 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K | 52 min | 120 V | 60 Hz | 0,3 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 2/4 | 1,1 ± K | 0,3 ± K | 75 min | 15 min | 1 |  | 110 Wh/h | 25 Wh/h
13 | BD 115 | incubadoras-estandar | 08393863 | Modelo BD 115 ¦ Estándar-Incubadoras a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_115_GF_37Grad_Web_670x515.jpg?v=20241220023016 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bd-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | La serie BD Avantgarde.Line es perfecta para la incubación delicada de organismos, así como para el acondicionamiento de medios sensibles al calor. El nuevo diseño de los equipos y la distribución homogénea de la temperatura aportan los mejores resultados. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección natural¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Posibilidad de apilamiento¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16629 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16636 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16649 | BD115-230V | 9010-0325 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K | 55 min | 230 V | 50/60 Hz | 0,35 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 2/5 | 1,0 ± K | 0,3 ± K | 90 min | 15 min | 1 |  | 150 Wh/h | 25 Wh/h
14 | BD 115 | incubadoras-estandar | 08393864 | Modelo BD 115 ¦ Estándar-Incubadoras a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_115_GF_37Grad_Web_670x515.jpg?v=20241220023016 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bd-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | La serie BD Avantgarde.Line es perfecta para la incubación delicada de organismos, así como para el acondicionamiento de medios sensibles al calor. El nuevo diseño de los equipos y la distribución homogénea de la temperatura aportan los mejores resultados. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección natural¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Posibilidad de apilamiento¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16629 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16636 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16649 | BD115UL-120V | 9010-0326 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K | 55 min | 120 V | 60 Hz | 0,35 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 2/5 | 1,0 ± K | 0,3 ± K | 90 min | 15 min | 1 |  | 150 Wh/h | 25 Wh/h
15 | BD 260 | incubadoras-estandar | 08393865 | Modelo BD 260 ¦ Estándar-Incubadoras a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_260_GF_37Grad_Web_670x515.jpg?v=20241220023017 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bd-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | La serie BD Avantgarde.Line es perfecta para la incubación delicada de organismos, así como para el acondicionamiento de medios sensibles al calor. El nuevo diseño de los equipos y la distribución homogénea de la temperatura aportan los mejores resultados. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección natural¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16679 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16686 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16699 | BD260-230V | 9010-0329 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,3 ± K | 0,2 ± K | 60 min | 230 V | 50/60 Hz | 0,85 kW | 8,0 A | 1~ | 1 | 2/8 | 1,0 ± K | 0,5 ± K | 75 min | 16 min | 1 |  | 225 Wh/h | 40 Wh/h
16 | BD 260 | incubadoras-estandar | 08393866 | Modelo BD 260 ¦ Estándar-Incubadoras a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_260_GF_37Grad_Web_670x515.jpg?v=20241220023017 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bd-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | La serie BD Avantgarde.Line es perfecta para la incubación delicada de organismos, así como para el acondicionamiento de medios sensibles al calor. El nuevo diseño de los equipos y la distribución homogénea de la temperatura aportan los mejores resultados. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección natural¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16679 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16686 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16699 | BD260UL-120V | 9010-0330 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,3 ± K | 0,2 ± K | 60 min | 120 V | 60 Hz | 0,95 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 2/8 | 1,0 ± K | 0,5 ± K | 75 min | 16 min | 1 |  | 225 Wh/h | 40 Wh/h
17 | BD 720 | incubadoras-estandar | 08393867 | Modelo BD 720 ¦ Estándar-Incubadoras a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_ED_FD_FED_720_GF_AL_Web_670x515.jpg?v=20241220023017 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bd-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | La serie BD Avantgarde.Line es perfecta para la incubación delicada de organismos, así como para el acondicionamiento de medios sensibles al calor. El nuevo diseño de los equipos y la distribución homogénea de la temperatura aportan los mejores resultados. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección natural¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 L¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16722 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16729 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16742 | BD720-230V | 9010-0331 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,7 ± K | 0,1 ± K | 70 min | 230 V | 50/60 Hz | 1,65 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/16 | 3,0 ± K | 0,3 ± K | 90 min | 23 min | 2 |  | 480 Wh/h | 78 Wh/h
18 | BD 720 | incubadoras-estandar | 08393868 | Modelo BD 720 ¦ Estándar-Incubadoras a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_ED_FD_FED_720_GF_AL_Web_670x515.jpg?v=20241220023017 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bd-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | La serie BD Avantgarde.Line es perfecta para la incubación delicada de organismos, así como para el acondicionamiento de medios sensibles al calor. El nuevo diseño de los equipos y la distribución homogénea de la temperatura aportan los mejores resultados. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección natural¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 L¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16722 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16729 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16742 | BD720UL-240V | 9010-0332 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,7 ± K | 0,1 ± K | 70 min | 240 V | 50/60 Hz | 1,75 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/16 | 3,0 ± K | 0,3 ± K | 90 min | 23 min | 2 |  | 480 Wh/h | 78 Wh/h
19 | BD 23 | incubadoras-estandar | 08393911 | Modelo BD 23 ¦ Estándar-Incubadoras a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_ED_FD_023_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023018 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bd-23 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | La incubadora BINDER de la serie BD con convección natural es una especialista en el uso continuo y estable a largo plazo. Es perfecta para la incubación delicada de organismos, así como para el acondicionamiento de medios sensibles al calor. | Rango de temperatura: desde +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +100 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección natural¦Rejilla de aire regulable¦Controlador con funciones de temporización¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 L¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma óptica de temperatura¦Interfaz de ordenador: RS 422 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16923 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16930 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16937 | BD023-230V | 9010-0187 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,5 ± K | 0,2 ± K | 59 min | 230 V | 50/60 Hz | 0,2 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 2/4 |  |  |  | 20 min |  |  |  | 11 Wh/h
20 | BD 23 | incubadoras-estandar | 08393912 | Modelo BD 23 ¦ Estándar-Incubadoras a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_ED_FD_023_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023018 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bd-23 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | La incubadora BINDER de la serie BD con convección natural es una especialista en el uso continuo y estable a largo plazo. Es perfecta para la incubación delicada de organismos, así como para el acondicionamiento de medios sensibles al calor. | Rango de temperatura: desde +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +100 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección natural¦Rejilla de aire regulable¦Controlador con funciones de temporización¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 L¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma óptica de temperatura¦Interfaz de ordenador: RS 422 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16923 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16930 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16937 | BD023UL-120V | 9010-0189 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,5 ± K | 0,2 ± K | 59 min | 120 V | 60 Hz | 0,2 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 2/4 |  |  |  | 20 min |  |  |  | 11 Wh/h
21 | BD 400 | incubadoras-estandar | 08393913 | Modelo BD 400 ¦ Estándar-Incubadoras a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_ED_FED_400_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023018 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bd-400 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | La incubadora BINDER de la serie BD con convección natural es una especialista en el uso continuo y estable a largo plazo. Es perfecta para la incubación delicada de organismos, así como para el acondicionamiento de medios sensibles al calor. | Rango de temperatura: desde +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +100 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección natural¦Rejilla de aire regulable¦Controlador con funciones de temporización¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 L¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma óptica de temperatura¦Interfaz de ordenador: RS 422 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16966 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16973 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16980 | BD400-230V | 9010-0073 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,5 ± K | 0,1 ± K | 120 min | 230 V | 50/60 Hz | 0,85 kW | 12,5 A | 1~ | 2 | 2/9 |  |  |  | 10 min |  |  |  | 56 Wh/h
22 | BD 400 | incubadoras-estandar | 08393908 | Modelo BD 400 ¦ Estándar-Incubadoras a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_ED_FED_400_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023018 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bd-400 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | La incubadora BINDER de la serie BD con convección natural es una especialista en el uso continuo y estable a largo plazo. Es perfecta para la incubación delicada de organismos, así como para el acondicionamiento de medios sensibles al calor. | Rango de temperatura: desde +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +100 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección natural¦Rejilla de aire regulable¦Controlador con funciones de temporización¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 L¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma óptica de temperatura¦Interfaz de ordenador: RS 422 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16966 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16973 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/16980 | BD400UL-120V | 9010-0176 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,5 ± K | 0,1 ± K | 120 min | 120 V | 60 Hz | 0,85 kW | 12,5 A | 1~ | 2 | 2/9 |  |  |  | 10 min |  |  |  | 56 Wh/h
23 | BF 400 | incubadoras-estandar | 08393914 | Modelo BF 400 ¦ Estándar-Incubadoras con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_ED_FED_400_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023018 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bf-400 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | Las incubadoras BINDER de la serie BF con convección forzada se adecuan a todas las aplicaciones de incubación delicadas, especialmente con plena carga y altos índices de carga. Esta incubadora destaca por su extraordinaria homogeneidad y por la rapidez de sus tiempos de recuperación. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Velocidad del ventilador ajustable¦Rejilla de aire regulable¦Controlador con funciones de temporización¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma óptica de temperatura¦Interfaz de ordenador: RS 422 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/17009 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/17016 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/17023 | BF400-230V | 9010-0241 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,4 ± K | 0,1 ± K | 12 min | 230 V | 50/60 Hz | 0,85 kW | 12,5 A | 1~ | 2 | 2/9 |  |  |  | 5 min |  |  |  | 56 Wh/h
24 | BF 400 | incubadoras-estandar | 08393915 | Modelo BF 400 ¦ Estándar-Incubadoras con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_ED_FED_400_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023018 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bf-400 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | Las incubadoras BINDER de la serie BF con convección forzada se adecuan a todas las aplicaciones de incubación delicadas, especialmente con plena carga y altos índices de carga. Esta incubadora destaca por su extraordinaria homogeneidad y por la rapidez de sus tiempos de recuperación. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Velocidad del ventilador ajustable¦Rejilla de aire regulable¦Controlador con funciones de temporización¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas cromadas¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma óptica de temperatura¦Interfaz de ordenador: RS 422 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/17009 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/17016 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/17023 | BF400UL-120V | 9010-0242 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | 0,4 ± K | 0,1 ± K | 12 min | 120 V | 60 Hz | 0,85 kW | 12,5 A | 1~ | 2 | 2/9 |  |  |  | 5 min |  |  |  | 56 Wh/h
25 | BD-S 56 | incubadoras-estandar | 08393916 | Modelo BD-S 56 ¦ Estándar-Incubadoras a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD-S_ED-S_FD-S_056_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023019 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bd-s-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | Los nuevos productos Solid.Line convencen por la fiabilidad y la calidad probadas de BINDER. Son aptos para incubación. Las características de rendimiento de Solid.Line se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad. | Rango de temperatura: temperatura ambiente +5 °C hasta 70 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección natural¦Rejilla de aire ajustable¦Controlador con función de cronómetro¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦1 rejilla cromadas, incl. soportes de rejilla¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/17045 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/17052 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/17059 | BDS056-230V | 9090-0016 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 70 °C | 0,5 ± K | 0,3 ± K | 230 min | 230 V | 50/60 Hz | 0,3 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 1/3 |  |  |  | 15 min | 1 |  |  | 25 Wh/h
26 | BD-S 56 | incubadoras-estandar | 08393917 | Modelo BD-S 56 ¦ Estándar-Incubadoras a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD-S_ED-S_FD-S_056_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023019 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bd-s-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | Los nuevos productos Solid.Line convencen por la fiabilidad y la calidad probadas de BINDER. Son aptos para incubación. Las características de rendimiento de Solid.Line se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad. | Rango de temperatura: temperatura ambiente +5 °C hasta 70 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección natural¦Rejilla de aire ajustable¦Controlador con función de cronómetro¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦1 rejilla cromadas, incl. soportes de rejilla¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/17045 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/17052 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/17059 | BDS056UL-120V | 9090-0017 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 70 °C | 0,5 ± K | 0,3 ± K | 230 min | 120 V | 60 Hz | 0,3 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 1/3 |  |  |  | 15 min | 1 |  |  | 25 Wh/h
27 | BD-S 115 | incubadoras-estandar | 08393918 | Modelo BD-S 115 ¦ Estándar-Incubadoras a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD-S_ED-S_FD-S_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023019 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bd-s-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | Los nuevos productos Solid.Line convencen por la fiabilidad y la calidad probadas de BINDER. Son aptos para incubación. Las características de rendimiento de Solid.Line se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad. | Rango de temperatura: temperatura ambiente +5 °C hasta 70 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección natural¦Rejilla de aire ajustable¦Controlador con función de cronómetro¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦1 rejilla cromadas, incl. soportes de rejilla¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/17081 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/17088 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/17095 | BDS115-230V | 9090-0022 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 70 °C | 0,5 ± K | 0,3 ± K | 250 min | 230 V | 50/60 Hz | 0,35 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 1/5 |  |  |  | 15 min | 1 |  |  | 25 Wh/h
28 | BD-S 115 | incubadoras-estandar | 08393919 | Modelo BD-S 115 ¦ Estándar-Incubadoras a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD-S_ED-S_FD-S_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023019 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/bd-s-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/lista-productos-incubadoras-estandar | Los nuevos productos Solid.Line convencen por la fiabilidad y la calidad probadas de BINDER. Son aptos para incubación. Las características de rendimiento de Solid.Line se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad. | Rango de temperatura: temperatura ambiente +5 °C hasta 70 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección natural¦Rejilla de aire ajustable¦Controlador con función de cronómetro¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦1 rejilla cromadas, incl. soportes de rejilla¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/17081 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/17088 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-estandar/producto/asset/17095 | BDS115UL-120V | 9090-0023 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 70 °C | 0,5 ± K | 0,3 ± K | 250 min | 120 V | 60 Hz | 0,35 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 1/5 |  |  |  | 15 min | 1 |  |  | 25 Wh/h
29 | KB 65 | incubadoras-refrigeradas | #N/A | Modelo KB 65 ¦ Incubadoras refrigeradas con amplio rango de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB_65_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023011 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-65 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | El poderoso genio multiusos de las incubadoras refrigeradas para microorganismos: la serie KB incuba con gran precisión incluso a plena carga, domina una rutina de desinfección con aire caliente y es fácil de programar como frigorífico de fin de semana. La nueva KB consume hasta un 40 % menos energía que su predecesora. | Rango de temperaturas desde 0 °C hasta 70 °C¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Programación sencilla de un segundo valor de consigna de temperatura¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15381 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15397 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15398 | KB065-230V | 9020-0471 | 0...70 °C | 0,2 ± K | 0,2 ± K |  | 220...240 V | 50/60 Hz | 0,9 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/4 |  |  |  | 3 min | 1 |  |  | 90 Wh/h | 160 W
30 | KB 65 | incubadoras-refrigeradas | #N/A | Modelo KB 65 ¦ Incubadoras refrigeradas con amplio rango de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB_65_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023011 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-65 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | El poderoso genio multiusos de las incubadoras refrigeradas para microorganismos: la serie KB incuba con gran precisión incluso a plena carga, domina una rutina de desinfección con aire caliente y es fácil de programar como frigorífico de fin de semana. La nueva KB consume hasta un 40 % menos energía que su predecesora. | Rango de temperaturas desde 0 °C hasta 70 °C¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Programación sencilla de un segundo valor de consigna de temperatura¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15381 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15397 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15398 | KB065UL-120V | 9020-0491 | 0...70 °C | 0,2 ± K | 0,2 ± K |  | 120 V | 50/60 Hz | 0,9 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/4 |  |  |  | 3 min | 1 |  |  | 100 Wh/h | 160 W
31 | KB 130 | incubadoras-refrigeradas | #N/A | Modelo KB 130 ¦ Incubadoras refrigeradas con amplio rango de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB_130_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023011 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-130 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | El poderoso genio multiusos de las incubadoras refrigeradas para microorganismos: la serie KB incuba con gran precisión incluso a plena carga, domina una rutina de desinfección con aire caliente y es fácil de programar como frigorífico de fin de semana. La nueva KB consume hasta un 40 % menos energía que su predecesora. | Rango de temperaturas desde 0 °C hasta 70 °C¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Programación sencilla de un segundo valor de consigna de temperatura¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15433 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15449 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15450 | KB130-230V | 9020-0472 | 0...70 °C | 0,2 ± K | 0,1 ± K |  | 220...240 V | 50/60 Hz | 1,2 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/6 |  |  |  | 3 min | 1 |  |  | 125 Wh/h | 270 W
32 | KB 130 | incubadoras-refrigeradas | #N/A | Modelo KB 130 ¦ Incubadoras refrigeradas con amplio rango de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB_130_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023011 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-130 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | El poderoso genio multiusos de las incubadoras refrigeradas para microorganismos: la serie KB incuba con gran precisión incluso a plena carga, domina una rutina de desinfección con aire caliente y es fácil de programar como frigorífico de fin de semana. La nueva KB consume hasta un 40 % menos energía que su predecesora. | Rango de temperaturas desde 0 °C hasta 70 °C¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Programación sencilla de un segundo valor de consigna de temperatura¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15433 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15449 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15450 | KB130UL-120V | 9020-0500 | 0...70 °C | 0,2 ± K | 0,1 ± K |  | 120 V | 50/60 Hz | 1,2 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/6 |  |  |  | 3 min | 1 |  |  | 155 Wh/h | 270 W
33 | KB 260 | incubadoras-refrigeradas | #N/A | Modelo KB 260 ¦ Incubadoras refrigeradas con amplio rango de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB_260_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023011 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | El poderoso genio multiusos de las incubadoras refrigeradas para microorganismos: la serie KB incuba con gran precisión incluso a plena carga, domina una rutina de desinfección con aire caliente y es fácil de programar como frigorífico de fin de semana. La nueva KB consume hasta un 40 % menos energía que su predecesora. | Rango de temperaturas desde 0 °C hasta 70 °C¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Programación sencilla de un segundo valor de consigna de temperatura¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15485 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15501 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15502 | KB260-230V | 9020-0473 | 0...70 °C | 0,2 ± K | 0,1 ± K |  | 220...240 V | 50/60 Hz | 1,3 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/9 |  |  |  | 3 min | 1 |  |  | 140 Wh/h | 410 W
34 | KB 260 | incubadoras-refrigeradas | #N/A | Modelo KB 260 ¦ Incubadoras refrigeradas con amplio rango de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB_260_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023011 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | El poderoso genio multiusos de las incubadoras refrigeradas para microorganismos: la serie KB incuba con gran precisión incluso a plena carga, domina una rutina de desinfección con aire caliente y es fácil de programar como frigorífico de fin de semana. La nueva KB consume hasta un 40 % menos energía que su predecesora. | Rango de temperaturas desde 0 °C hasta 70 °C¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Programación sencilla de un segundo valor de consigna de temperatura¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15485 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15501 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15502 | KB260UL-120V | 9020-0501 | 0...70 °C | 0,2 ± K | 0,1 ± K |  | 120 V | 50/60 Hz | 1,3 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/9 |  |  |  | 3 min | 1 |  |  | 165 Wh/h | 410 W
35 | KB 470 | incubadoras-refrigeradas | #N/A | Modelo KB 470 ¦ Incubadoras refrigeradas con amplio rango de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB_470_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023011 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-470 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | El poderoso genio multiusos de las incubadoras refrigeradas para microorganismos: la serie KB incuba con gran precisión incluso a plena carga, domina una rutina de desinfección con aire caliente y es fácil de programar como frigorífico de fin de semana. La nueva KB consume hasta un 40 % menos energía que su predecesora. | Rango de temperaturas desde 0 °C hasta 70 °C¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Programación sencilla de un segundo valor de consigna de temperatura¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15537 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15553 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15554 | KB470-230V | 9020-0474 | 0...70 °C | 0,2 ± K | 0,1 ± K |  | 220...240 V | 50/60 Hz | 1,3 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/16 |  |  |  | 3 min | 1 |  |  | 140 Wh/h | 530 W
36 | KB 470 | incubadoras-refrigeradas | #N/A | Modelo KB 470 ¦ Incubadoras refrigeradas con amplio rango de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB_470_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023011 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-470 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | El poderoso genio multiusos de las incubadoras refrigeradas para microorganismos: la serie KB incuba con gran precisión incluso a plena carga, domina una rutina de desinfección con aire caliente y es fácil de programar como frigorífico de fin de semana. La nueva KB consume hasta un 40 % menos energía que su predecesora. | Rango de temperaturas desde 0 °C hasta 70 °C¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Programación sencilla de un segundo valor de consigna de temperatura¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15537 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15553 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15554 | KB470UL-120V | 9020-0502 | 0...70 °C | 0,2 ± K | 0,1 ± K |  | 120 V | 50/60 Hz | 1,3 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/16 |  |  |  | 3 min | 1 |  |  | 165 Wh/h | 530 W
37 | KB 720 | incubadoras-refrigeradas | #N/A | Modelo KB 720 ¦ Incubadoras refrigeradas con amplio rango de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB_720_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023010 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | El poderoso genio multiusos de las incubadoras refrigeradas para microorganismos: la serie KB incuba con gran precisión incluso a plena carga, domina una rutina de desinfección con aire caliente y es fácil de programar como frigorífico de fin de semana. La nueva KB consume hasta un 40 % menos energía que su predecesora. | Rango de temperaturas desde 0 °C hasta 70 °C¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Programación sencilla de un segundo valor de consigna de temperatura¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15329 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15345 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15346 | KB720-230V | 9020-0475 | 0...70 °C | 0,2 ± K | 0,1 ± K |  | 220...240 V | 50/60 Hz | 1,5 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/16 |  |  |  | 3 min | 2 |  |  | 255 Wh/h | 640 W
38 | KB 720 | incubadoras-refrigeradas | #N/A | Modelo KB 720 ¦ Incubadoras refrigeradas con amplio rango de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB_720_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023010 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | El poderoso genio multiusos de las incubadoras refrigeradas para microorganismos: la serie KB incuba con gran precisión incluso a plena carga, domina una rutina de desinfección con aire caliente y es fácil de programar como frigorífico de fin de semana. La nueva KB consume hasta un 40 % menos energía que su predecesora. | Rango de temperaturas desde 0 °C hasta 70 °C¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Programación sencilla de un segundo valor de consigna de temperatura¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15329 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15345 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15346 | KB720UL-120V | 9020-0503 | 0...70 °C | 0,2 ± K | 0,1 ± K |  | 120 V | 50/60 Hz | 1,5 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/16 |  |  |  | 3 min | 2 |  |  | 280 Wh/h | 640 W
39 | KB 1060 | incubadoras-refrigeradas | #N/A | Modelo KB 1060 ¦ Incubadoras refrigeradas con amplio rango de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB_1060_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023012 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-1060 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | El poderoso genio multiusos de las incubadoras refrigeradas para microorganismos: la serie KB incuba con gran precisión incluso a plena carga, domina una rutina de desinfección con aire caliente y es fácil de programar como frigorífico de fin de semana. La nueva KB consume hasta un 40 % menos energía que su predecesora. | Rango de temperaturas desde 0 °C hasta 70 °C¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Programación sencilla de un segundo valor de consigna de temperatura¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15589 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15605 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15606 | KB1060-230V | 9020-0476 | 0...70 °C | 0,2 ± K | 0,1 ± K |  | 220...240 V | 50/60 Hz | 1,5 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/16 |  |  |  | 3 min | 2 |  |  | 260 Wh/h | 640 W
40 | KB 1060 | incubadoras-refrigeradas | #N/A | Modelo KB 1060 ¦ Incubadoras refrigeradas con amplio rango de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB_1060_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023012 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-1060 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | El poderoso genio multiusos de las incubadoras refrigeradas para microorganismos: la serie KB incuba con gran precisión incluso a plena carga, domina una rutina de desinfección con aire caliente y es fácil de programar como frigorífico de fin de semana. La nueva KB consume hasta un 40 % menos energía que su predecesora. | Rango de temperaturas desde 0 °C hasta 70 °C¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Programación sencilla de un segundo valor de consigna de temperatura¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15589 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15605 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15606 | KB1060UL-120V | 9020-0504 | 0...70 °C | 0,2 ± K | 0,1 ± K |  | 120 V | 50/60 Hz | 1,5 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/16 |  |  |  | 3 min | 2 |  |  | 300 Wh/h | 640 W
41 | KB PRO 130 | incubadoras-refrigeradas | #N/A | Modelo KB PRO 130 ¦ Incubadoras refrigeradas con rango de temperatura ampliado | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB-PRO_130_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023012 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-pro-130 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | El genio universal entre las cámaras de atemperación: la KB PRO es nuestra incubadora refrigerada más potente. Con un rango de temperatura de −20 °C a +100 °C y sus numerosas funciones de programa, abarca un amplio abanico de aplicaciones, que van mucho más allá de la simple incubación. | Rango de temperatura: de −20 °C a +100 °C¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-290¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15641 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15657 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15658 | KBPRO130-230V | 9020-0433 | -20...100 °C | 0,2 ± K | 0,1 ± K |  | 208...240 V | 50/60 Hz | 1 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/6 |  |  |  | 2 min | 1 |  |  | 160 Wh/h | 450 W
42 | KB PRO 260 | incubadoras-refrigeradas | #N/A | Modelo KB PRO 260 ¦ Incubadoras refrigeradas con rango de temperatura ampliado | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB-PRO_260_T_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023012 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-pro-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | El genio universal entre las cámaras de atemperación: la KB PRO es nuestra incubadora refrigerada más potente. Con un rango de temperatura de −20 °C a +100 °C y sus numerosas funciones de programa, abarca un amplio abanico de aplicaciones, que van mucho más allá de la simple incubación. Con módulos de luz opcionales, la KB PRO se convierte en una cámara para ensayos de fotoestabilidad ICH o para crecimiento de plantas. | Rango de temperatura: de −20 °C a +100 °C¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-290¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15693 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15709 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15710 | KBPRO260-230V | 9020-0434 | -20...100 °C | 0,2 ± K | 0,1 ± K |  | 208...240 V | 50/60 Hz | 1,5 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/9 |  |  |  | 3 min | 1 |  |  | 185 Wh/h | 800 W
43 | KB PRO 470 | incubadoras-refrigeradas | #N/A | Modelo KB PRO 470 ¦ Incubadoras refrigeradas con rango de temperatura ampliado | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB-PRO_470_T_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023012 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-pro-470 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | El genio universal entre las cámaras de atemperación: la KB PRO es nuestra incubadora refrigerada más potente. Con un rango de temperatura de −20 °C a +100 °C y sus numerosas funciones de programa, abarca un amplio abanico de aplicaciones, que van mucho más allá de la simple incubación. Con módulos de luz opcionales, la KB PRO se convierte en una cámara para ensayos de fotoestabilidad ICH o para crecimiento de plantas. | Rango de temperatura: de −20 °C a +100 °C¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-290¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15745 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15761 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15762 | KBPRO470-230V | 9020-0435 | -20...100 °C | 0,2 ± K | 0,1 ± K |  | 208...240 V | 50/60 Hz | 1,5 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/16 |  |  |  | 4 min | 1 |  |  | 205 Wh/h | 800 W
44 | KB PRO 720 | incubadoras-refrigeradas | #N/A | Modelo KB PRO 720 ¦ Incubadoras refrigeradas con rango de temperatura ampliado | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB-PRO_720_T_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023013 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-pro-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | El genio universal entre las cámaras de atemperación: la KB PRO es nuestra incubadora refrigerada más potente. Con un rango de temperatura de −20 °C a +100 °C y sus numerosas funciones de programa, abarca un amplio abanico de aplicaciones, que van mucho más allá de la simple incubación. Con módulos de luz opcionales, la KB PRO se convierte en una cámara para ensayos de fotoestabilidad ICH o para crecimiento de plantas. | Rango de temperatura: de −20 °C a +100 °C¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-290¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15797 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15813 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15814 | KBPRO720-230V | 9020-0436 | -20...100 °C | 0,2 ± K | 0,1 ± K |  | 208...240 V | 50/60 Hz | 1,7 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/16 |  |  |  | 4 min | 2 |  |  | 330 Wh/h | 1.000 W
45 | KB PRO 1060 | incubadoras-refrigeradas | #N/A | Modelo KB PRO 1060 ¦ Incubadoras refrigeradas con rango de temperatura ampliado | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB-PRO_1060_T_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023013 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-pro-1060 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | El genio universal entre las cámaras de atemperación: la KB PRO es nuestra incubadora refrigerada más potente. Con un rango de temperatura de −20 °C a +100 °C y sus numerosas funciones de programa, abarca un amplio abanico de aplicaciones, que van mucho más allá de la simple incubación. Los módulos de luz opcionales convierten el KB PRO en un armario de crecimiento de plantas. | Rango de temperatura: de −20 °C a +100 °C¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-290¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15849 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15865 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15866 | KBPRO1060-230V | 9020-0437 | -20...100 °C | 0,2 ± K | 0,1 ± K |  | 208...240 V | 50/60 Hz | 1,8 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/16 |  |  |  | 4 min | 2 |  |  | 340 Wh/h | 1.000 W
46 | KB PRO 1600 | incubadoras-refrigeradas | #N/A | Modelo KB PRO 1600 ¦ Incubadoras refrigeradas con rango de temperatura ampliado | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB-PRO_1600_T_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023013 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-pro-1600 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | El genio universal entre las cámaras de atemperación: la KB PRO es nuestra incubadora refrigerada más potente. Con un rango de temperatura de −20 °C a +100 °C y sus numerosas funciones de programa, abarca un amplio abanico de aplicaciones, que van mucho más allá de la simple incubación. Los módulos de luz opcionales convierten el KB PRO en un armario de crecimiento de plantas. | Rango de temperatura: de −20 °C a +100 °C¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-290¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15901 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15917 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15918 | KBPRO1600-230V | 9020-0438 | -20...100 °C | 0,2 ± K | 0,1 ± K |  | 208...240 V | 50/60 Hz | 1,8 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/16 |  |  |  | 6 min | 2 |  |  | 370 Wh/h | 1.000 W
47 | KB ECO 240 | incubadoras-refrigeradas | 08393899 | Modelo KB ECO 240 ¦ Incubadoras refrigeradas con tecnología Peltier respetuosa con el medioambiente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB-ECO-240-cooling-incubator-GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023013 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-eco-240 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | La KB ECO es una de las incubadoras refrigeradas con mayor eficiencia energética del mercado gracias a la tecnología Peltier patentada con disipación de calor. Además, la tecnología Peltier hace que la serie KB ECO sea especialmente silenciosa. | Rango de temperatura: entre 0 °C y +70 °C (máx. 28 °C por debajo de la temperatura ambiente)¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Regulación eléctrica de la temperatura mediante módulo Peltier con disipación de calor de nueva generación¦Puerta interior de vidrio de seguridad¦Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable¦2 rejillas de acero inoxidable¦Protección antirrocío ajustable¦Puerto de acceso con tapones de silicona Ø 30 mm¦Pantalla LCD para visualizar la temperatura, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaz de ordenador: Ethernet | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15968 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15975 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15982 | KBECO240-230V | 9020-0423 | (máx. 28 °C por debajo de la temperatura ambiente) 0...70 °C | 0,1 ± K | 0,1 ± K |  | 200...230 V | 50/60 Hz | 0,9 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/9 |  |  |  | 3 min | 1 | 43 dB(A) |  | 65 Wh/h |  | 350 W
48 | KB ECO 240 | incubadoras-refrigeradas | 08393900 | Modelo KB ECO 240 ¦ Incubadoras refrigeradas con tecnología Peltier respetuosa con el medioambiente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB-ECO-240-cooling-incubator-GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023013 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-eco-240 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | La KB ECO es una de las incubadoras refrigeradas con mayor eficiencia energética del mercado gracias a la tecnología Peltier patentada con disipación de calor. Además, la tecnología Peltier hace que la serie KB ECO sea especialmente silenciosa. | Rango de temperatura: entre 0 °C y +70 °C (máx. 28 °C por debajo de la temperatura ambiente)¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Regulación eléctrica de la temperatura mediante módulo Peltier con disipación de calor de nueva generación¦Puerta interior de vidrio de seguridad¦Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable¦2 rejillas de acero inoxidable¦Protección antirrocío ajustable¦Puerto de acceso con tapones de silicona Ø 30 mm¦Pantalla LCD para visualizar la temperatura, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaz de ordenador: Ethernet | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15968 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15975 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/15982 | KBECO240UL-120V | 9020-0426 | (máx. 28 °C por debajo de la temperatura ambiente) 0...70 °C | 0,1 ± K | 0,1 ± K |  | 100...120 V | 50/60 Hz | 0,9 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/9 |  |  |  | 3 min | 1 | 43 dB(A) |  | 65 Wh/h |  | 350 W
49 | KB ECO 400 | incubadoras-refrigeradas | 08393901 | Modelo KB ECO 400 ¦ Incubadoras refrigeradas con tecnología Peltier respetuosa con el medioambiente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB-ECO-400-cooling-incubator-GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023014 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-eco-400 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | La KB ECO es una de las incubadoras refrigeradas con mayor eficiencia energética del mercado gracias a la tecnología Peltier patentada con disipación de calor. Además, la tecnología Peltier hace que la serie KB ECO sea especialmente silenciosa. | Rango de temperatura: entre 0 °C y +70 °C (máx. 28 °C por debajo de la temperatura ambiente)¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Regulación eléctrica de la temperatura mediante módulo Peltier con disipación de calor de nueva generación¦Puerta interior de vidrio de seguridad¦Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable¦2 rejillas de acero inoxidable¦Protección antirrocío ajustable¦Puerto de acceso con tapones de silicona Ø 30 mm¦Pantalla LCD para visualizar la temperatura, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaz de ordenador: Ethernet | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/16025 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/16032 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/16039 | KBECO400-230V | 9020-0465 | (máx. 28 °C por debajo de la temperatura ambiente) 0...70 °C | 0,1 ± K | 0,1 ± K |  | 200...230 V | 50/60 Hz | 1,2 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/15 |  |  |  | 6 min | 1 | 43 dB(A) |  | 70 Wh/h |  | 350 W
50 | KB ECO 400 | incubadoras-refrigeradas | 08393902 | Modelo KB ECO 400 ¦ Incubadoras refrigeradas con tecnología Peltier respetuosa con el medioambiente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB-ECO-400-cooling-incubator-GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023014 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-eco-400 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | La KB ECO es una de las incubadoras refrigeradas con mayor eficiencia energética del mercado gracias a la tecnología Peltier patentada con disipación de calor. Además, la tecnología Peltier hace que la serie KB ECO sea especialmente silenciosa. | Rango de temperatura: entre 0 °C y +70 °C (máx. 28 °C por debajo de la temperatura ambiente)¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Regulación eléctrica de la temperatura mediante módulo Peltier con disipación de calor de nueva generación¦Puerta interior de vidrio de seguridad¦Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable¦2 rejillas de acero inoxidable¦Protección antirrocío ajustable¦Puerto de acceso con tapones de silicona Ø 30 mm¦Pantalla LCD para visualizar la temperatura, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaz de ordenador: Ethernet | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/16025 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/16032 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/16039 | KBECO400UL-120V | 9020-0466 | (máx. 28 °C por debajo de la temperatura ambiente) 0...70 °C | 0,1 ± K | 0,1 ± K |  | 100...120 V | 50/60 Hz | 1,2 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/15 |  |  |  | 6 min | 1 | 43 dB(A) |  | 70 Wh/h |  | 350 W
51 | KB ECO 720 | incubadoras-refrigeradas | 08393903 | Modelo KB ECO 720 ¦ Incubadoras refrigeradas con tecnología Peltier respetuosa con el medioambiente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB-ECO-720-cooling-incubator-GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023014 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-eco-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | La KB ECO es una de las incubadoras refrigeradas con mayor eficiencia energética del mercado gracias a la tecnología Peltier patentada con disipación de calor. Además, la tecnología Peltier hace que la serie KB ECO sea especialmente silenciosa. | Rango de temperatura: entre 0 °C y +70 °C (máx. 26 °C por debajo de la temperatura ambiente)¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Regulación eléctrica de la temperatura mediante módulo Peltier con disipación de calor de nueva generación¦Puerta interior de vidrio de seguridad¦Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable¦2 rejillas de acero inoxidable¦Protección antirrocío ajustable¦Puerto de acceso con tapones de silicona Ø 30 mm¦Pantalla LCD para visualizar la temperatura, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaz de ordenador: Ethernet | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/16082 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/16089 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/16096 | KBECO720-230V | 9020-0424 | (máx. 26 °C por debajo de la temperatura ambiente) 0...70 °C | 0,1 ± K | 0,1 ± K |  | 200...230 V | 50/60 Hz | 1,3 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/15 |  |  |  | 4 min | 2 | 47 dB(A) |  | 105 Wh/h |  | 500 W
52 | KB ECO 720 | incubadoras-refrigeradas | 08393904 | Modelo KB ECO 720 ¦ Incubadoras refrigeradas con tecnología Peltier respetuosa con el medioambiente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB-ECO-720-cooling-incubator-GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023014 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-eco-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | La KB ECO es una de las incubadoras refrigeradas con mayor eficiencia energética del mercado gracias a la tecnología Peltier patentada con disipación de calor. Además, la tecnología Peltier hace que la serie KB ECO sea especialmente silenciosa. | Rango de temperatura: entre 0 °C y +70 °C (máx. 26 °C por debajo de la temperatura ambiente)¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Regulación eléctrica de la temperatura mediante módulo Peltier con disipación de calor de nueva generación¦Puerta interior de vidrio de seguridad¦Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable¦2 rejillas de acero inoxidable¦Protección antirrocío ajustable¦Puerto de acceso con tapones de silicona Ø 30 mm¦Pantalla LCD para visualizar la temperatura, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaz de ordenador: Ethernet | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/16082 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/16089 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/16096 | KBECO720UL-120V | 9020-0427 | (máx. 26 °C por debajo de la temperatura ambiente) 0...70 °C | 0,1 ± K | 0,1 ± K |  | 100...120 V | 50/60 Hz | 1,3 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/15 |  |  |  | 4 min | 2 | 47 dB(A) |  | 105 Wh/h |  | 500 W
53 | KB ECO 1020 | incubadoras-refrigeradas | 08393889 | Modelo KB ECO 1020 ¦ Incubadoras refrigeradas con tecnología Peltier respetuosa con el medioambiente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB-ECO-1020-cooling-incubator-GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023024 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-eco-1020 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | La KB ECO es una de las incubadoras refrigeradas con mayor eficiencia energética del mercado gracias a la tecnología Peltier patentada con disipación de calor. Además, la tecnología Peltier hace que la serie KB ECO sea especialmente silenciosa. | Rango de temperatura: entre 0 °C y +70 °C (máx. 26 °C por debajo de la temperatura ambiente)¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Regulación eléctrica de la temperatura mediante módulo Peltier con disipación de calor de nueva generación¦Puerta interior de vidrio de seguridad¦Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable¦2 rejillas de acero inoxidable¦Protección antirrocío ajustable¦Puerto de acceso con tapones de silicona Ø 30 mm¦Pantalla LCD para visualizar la temperatura, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaz de ordenador: Ethernet | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/18229 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/18236 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/18243 | KBECO1020-230V | 9020-0425 | (máx. 26 °C por debajo de la temperatura ambiente) 0...70 °C | 0,1 ± K | 0,1 ± K |  | 200...230 V | 50/60 Hz | 1,3 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/15 |  |  |  | 4 min | 2 | 47 dB(A) |  | 105 Wh/h |  | 500 W
54 | KB ECO 1020 | incubadoras-refrigeradas | 08393850 | Modelo KB ECO 1020 ¦ Incubadoras refrigeradas con tecnología Peltier respetuosa con el medioambiente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KB-ECO-1020-cooling-incubator-GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023024 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kb-eco-1020 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | La KB ECO es una de las incubadoras refrigeradas con mayor eficiencia energética del mercado gracias a la tecnología Peltier patentada con disipación de calor. Además, la tecnología Peltier hace que la serie KB ECO sea especialmente silenciosa. | Rango de temperatura: entre 0 °C y +70 °C (máx. 26 °C por debajo de la temperatura ambiente)¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Regulación eléctrica de la temperatura mediante módulo Peltier con disipación de calor de nueva generación¦Puerta interior de vidrio de seguridad¦Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable¦2 rejillas de acero inoxidable¦Protección antirrocío ajustable¦Puerto de acceso con tapones de silicona Ø 30 mm¦Pantalla LCD para visualizar la temperatura, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaz de ordenador: Ethernet | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/18229 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/18236 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/18243 | KBECO1020UL-120V | 9020-0428 | (máx. 26 °C por debajo de la temperatura ambiente) 0...70 °C | 0,1 ± K | 0,1 ± K |  | 100...120 V | 50/60 Hz | 1,3 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/15 |  |  |  | 4 min | 2 | 47 dB(A) |  | 105 Wh/h |  | 500 W
55 | KT 53 | incubadoras-refrigeradas | 05104521 | Modelo KT 53 ¦ Incubadoras refrigeradas con tecnología Peltier | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KT_053_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023019 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kt-53 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | La serie KT combina unas prestaciones excelentes con una eficiencia energética y un respeto al medio ambiente impresionantes. La serie KT es la más avanzada en términos de aplicación y protección de las muestras. | Rango de temperatura: de 4 °C a 100 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Velocidad del ventilador ajustable¦Sistema de refrigeración eléctrico mediante módulo Peltier¦Controlador con programación de períodos y en tiempo real¦Visualización a través de monitor LCD¦Introducción de datos a través de pulsador giratorio¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas de acero inoxidable¦Posibilidad de apilamiento¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura óptica y acústica¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Registro de datos de medición e interfaz USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/17117 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/17124 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/17131 | KT053-230V | 9020-0311 | 4...100 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K |  | 200...240 V | 50/60 Hz | 0,4 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 2/5 |  |  |  | 2 min | 1 | 48 dB(A) |  | 75 Wh/h |  | 100 W
56 | KT 53 | incubadoras-refrigeradas | 08393920 | Modelo KT 53 ¦ Incubadoras refrigeradas con tecnología Peltier | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KT_053_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023019 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kt-53 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | La serie KT combina unas prestaciones excelentes con una eficiencia energética y un respeto al medio ambiente impresionantes. La serie KT es la más avanzada en términos de aplicación y protección de las muestras. | Rango de temperatura: de 4 °C a 100 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Velocidad del ventilador ajustable¦Sistema de refrigeración eléctrico mediante módulo Peltier¦Controlador con programación de períodos y en tiempo real¦Visualización a través de monitor LCD¦Introducción de datos a través de pulsador giratorio¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas de acero inoxidable¦Posibilidad de apilamiento¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura óptica y acústica¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Registro de datos de medición e interfaz USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/17117 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/17124 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/17131 | KT053UL-120V | 9020-0312 | 4...100 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K |  | 100...120 V | 50/60 Hz | 0,4 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 2/5 |  |  |  | 2 min | 1 | 48 dB(A) |  | 75 Wh/h |  | 100 W
57 | KT 115 | incubadoras-refrigeradas | 05444801 | Modelo KT 115 ¦ Incubadoras refrigeradas con tecnología Peltier | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KT_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023019 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kt-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | La serie KT combina unas prestaciones excelentes con una eficiencia energética y un respeto al medio ambiente impresionantes. La serie KT es la más avanzada en términos de aplicación y protección de las muestras. | Rango de temperatura: de 4 °C a 100 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Velocidad del ventilador ajustable¦Sistema de refrigeración eléctrico mediante módulo Peltier¦Controlador con programación de períodos y en tiempo real¦Visualización a través de monitor LCD¦Introducción de datos través de pulsador giratorio¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas de acero inoxidable¦Posibilidad de apilamiento¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura óptica y acústica¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Registro de datos de medición e interfaz USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/17167 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/17174 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/17181 | KT115-230V | 9020-0313 | 4...100 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K |  | 200...240 V | 50/60 Hz | 0,7 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 2/6 |  |  |  | 3 min | 1 | 48 dB(A) |  | 75 Wh/h |  | 100 W
58 | KT 115 | incubadoras-refrigeradas | 08393906 | Modelo KT 115 ¦ Incubadoras refrigeradas con tecnología Peltier | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KT_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023019 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kt-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | La serie KT combina unas prestaciones excelentes con una eficiencia energética y un respeto al medio ambiente impresionantes. La serie KT es la más avanzada en términos de aplicación y protección de las muestras. | Rango de temperatura: de 4 °C a 100 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Velocidad del ventilador ajustable¦Sistema de refrigeración eléctrico mediante módulo Peltier¦Controlador con programación de períodos y en tiempo real¦Visualización a través de monitor LCD¦Introducción de datos través de pulsador giratorio¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas de acero inoxidable¦Posibilidad de apilamiento¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura óptica y acústica¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Registro de datos de medición e interfaz USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/17167 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/17174 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/17181 | KT115UL-120V | 9020-0314 | 4...100 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K |  | 100...120 V | 50/60 Hz | 0,7 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 2/6 |  |  |  | 3 min | 1 | 48 dB(A) |  | 75 Wh/h |  | 100 W
59 | KT 170 | incubadoras-refrigeradas | 05444802 | Modelo KT 170 ¦ Incubadoras refrigeradas con tecnología Peltier | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KT_170_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023020 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kt-170 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | La serie KT combina unas prestaciones excelentes con una eficiencia energética y un respeto al medio ambiente impresionantes. La serie KT es la más avanzada en términos de aplicación y protección de las muestras. | Rango de temperatura: de 4 °C a 100 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Velocidad del ventilador ajustable¦Sistema de refrigeración eléctrico mediante módulo Peltier¦Controlador con programación de períodos y en tiempo real¦Visualización a través de monitor LCD¦Introducción de datos a través de pulsador giratorio¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas de acero inoxidable¦Posibilidad de apilamiento con KT 115¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura óptica y acústica¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Registro de datos de medición e interfaz USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/17217 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/17224 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/17231 | KT170-230V | 9020-0289 | 4...100 °C | 0,4 ± K | 0,1 ± K |  | 200...240 V | 50/60 Hz | 0,8 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 2/10 |  |  |  | 3 min | 1 | 48 dB(A) |  | 80 Wh/h |  | 100 W
60 | KT 170 | incubadoras-refrigeradas | 08393905 | Modelo KT 170 ¦ Incubadoras refrigeradas con tecnología Peltier | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KT_170_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023020 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/kt-170 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/lista-productos-incubadoras-refrigeradas | La serie KT combina unas prestaciones excelentes con una eficiencia energética y un respeto al medio ambiente impresionantes. La serie KT es la más avanzada en términos de aplicación y protección de las muestras. | Rango de temperatura: de 4 °C a 100 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Velocidad del ventilador ajustable¦Sistema de refrigeración eléctrico mediante módulo Peltier¦Controlador con programación de períodos y en tiempo real¦Visualización a través de monitor LCD¦Introducción de datos a través de pulsador giratorio¦Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)¦2 rejillas de acero inoxidable¦Posibilidad de apilamiento con KT 115¦Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura óptica y acústica¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Registro de datos de medición e interfaz USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/17217 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/17224 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-refrigeradas/producto/asset/17231 | KT170UL-120V | 9020-0310 | 4...100 °C | 0,4 ± K | 0,1 ± K |  | 100...120 V | 50/60 Hz | 0,8 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 2/10 |  |  |  | 3 min | 1 | 48 dB(A) |  | 80 Wh/h |  | 100 W
61 | CB-S 170 | incubadoras-co2 | 08393888 | Modelo CB-S 170 ¦ Incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/CB-S170-CO2-incubator-GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023046 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/cb-s-170 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/lista-productos-incubadoras-co2 | Las incubadoras robustas y económicas de la serie CB-S son adecuadas para aplicaciones rutinarias de cultivo de células en la producción celular, en particular en entornos académicos. Cuentan con protección contra la contaminación gracias a la esterilización por aire caliente a 180 °C y mantienen el pH constante de manera fiable gracias a la medición de CO₂ en tiempo real sin corrientes. | Rango de temperatura: desde +6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +50 °C¦Rango de humedad: desde 90 hasta 95 % h.r.¦Rango de regulación de CO₂: 0-20 % vol. CO₂¦Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a 180 °C¦Sistema de humidificación optimizado de doble bandeja con protección antirrocío¦Tobera de mezcla de gas de CO2 con efecto Venturi¦Sensor de CO2 con tecnología de infrarrojos¦Pantalla LCD para mostrar la temperatura y el CO2, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Puerta interior estanca de vidrio de seguridad¦Cámara interna de acero inoxidable sin soldaduras¦Bandejas perforadas de acero inoxidable¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Interfacce: Ethernet, USB, contatto di allarme a potenziale zero¦Equipos apilables mediante adaptador de apilado; la CB-S es apta para el apilado con modelos CB y CBF del mismo tamaño | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/23786 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/23793 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/23800 | CBS170-230V | 9640-0001 | +6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 50 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K |  | 200...230 V | 50/60 Hz | 1,3 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 2/6 |  |  |  | 6 min | 1 | 41 dB(A) |  | 45 Wh/h |  |  | 90 ...95 % h.r. | 0 ...20 Vol.-% CO₂ | IR | 5 min
62 | CB-S 170 | incubadoras-co2 | 08393887 | Modelo CB-S 170 ¦ Incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/CB-S170-CO2-incubator-GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023046 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/cb-s-170 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/lista-productos-incubadoras-co2 | Las incubadoras robustas y económicas de la serie CB-S son adecuadas para aplicaciones rutinarias de cultivo de células en la producción celular, en particular en entornos académicos. Cuentan con protección contra la contaminación gracias a la esterilización por aire caliente a 180 °C y mantienen el pH constante de manera fiable gracias a la medición de CO₂ en tiempo real sin corrientes. | Rango de temperatura: desde +6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +50 °C¦Rango de humedad: desde 90 hasta 95 % h.r.¦Rango de regulación de CO₂: 0-20 % vol. CO₂¦Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a 180 °C¦Sistema de humidificación optimizado de doble bandeja con protección antirrocío¦Tobera de mezcla de gas de CO2 con efecto Venturi¦Sensor de CO2 con tecnología de infrarrojos¦Pantalla LCD para mostrar la temperatura y el CO2, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Puerta interior estanca de vidrio de seguridad¦Cámara interna de acero inoxidable sin soldaduras¦Bandejas perforadas de acero inoxidable¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Interfacce: Ethernet, USB, contatto di allarme a potenziale zero¦Equipos apilables mediante adaptador de apilado; la CB-S es apta para el apilado con modelos CB y CBF del mismo tamaño | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/23786 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/23793 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/23800 | CBS170-230V-D | 9640-0029 | +6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 50 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K |  | 200...230 V | 50/60 Hz | 1,3 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 2/6 |  |  |  | 6 min | 1 | 41 dB(A) |  | 45 Wh/h |  |  | 90 ...95 % h.r. | 0 ...20 Vol.-% CO₂ | IR | 5 min
63 | CB-S 170 | incubadoras-co2 | 08393886 | Modelo CB-S 170 ¦ Incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/CB-S170-CO2-incubator-GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023046 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/cb-s-170 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/lista-productos-incubadoras-co2 | Las incubadoras robustas y económicas de la serie CB-S son adecuadas para aplicaciones rutinarias de cultivo de células en la producción celular, en particular en entornos académicos. Cuentan con protección contra la contaminación gracias a la esterilización por aire caliente a 180 °C y mantienen el pH constante de manera fiable gracias a la medición de CO₂ en tiempo real sin corrientes. | Rango de temperatura: desde +6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +50 °C¦Rango de humedad: desde 90 hasta 95 % h.r.¦Rango de regulación de CO₂: 0-20 % vol. CO₂¦Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a 180 °C¦Sistema de humidificación optimizado de doble bandeja con protección antirrocío¦Tobera de mezcla de gas de CO2 con efecto Venturi¦Sensor de CO2 con tecnología de infrarrojos¦Pantalla LCD para mostrar la temperatura y el CO2, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Puerta interior estanca de vidrio de seguridad¦Cámara interna de acero inoxidable sin soldaduras¦Bandejas perforadas de acero inoxidable¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Interfacce: Ethernet, USB, contatto di allarme a potenziale zero¦Equipos apilables mediante adaptador de apilado; la CB-S es apta para el apilado con modelos CB y CBF del mismo tamaño | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/23786 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/23793 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/23800 | CBS170UL-120V | 9640-0002 | +6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 50 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K |  | 100...120 V | 50/60 Hz | 1,3 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/6 |  |  |  | 6 min | 1 | 41 dB(A) |  | 45 Wh/h |  |  | 90 ...95 % h.r. | 0 ...20 Vol.-% CO₂ | IR | 5 min
64 | CB-S 170 | incubadoras-co2 | 08393885 | Modelo CB-S 170 ¦ Incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/CB-S170-CO2-incubator-GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023046 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/cb-s-170 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/lista-productos-incubadoras-co2 | Las incubadoras robustas y económicas de la serie CB-S son adecuadas para aplicaciones rutinarias de cultivo de células en la producción celular, en particular en entornos académicos. Cuentan con protección contra la contaminación gracias a la esterilización por aire caliente a 180 °C y mantienen el pH constante de manera fiable gracias a la medición de CO₂ en tiempo real sin corrientes. | Rango de temperatura: desde +6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +50 °C¦Rango de humedad: desde 90 hasta 95 % h.r.¦Rango de regulación de CO₂: 0-20 % vol. CO₂¦Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a 180 °C¦Sistema de humidificación optimizado de doble bandeja con protección antirrocío¦Tobera de mezcla de gas de CO2 con efecto Venturi¦Sensor de CO2 con tecnología de infrarrojos¦Pantalla LCD para mostrar la temperatura y el CO2, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Puerta interior estanca de vidrio de seguridad¦Cámara interna de acero inoxidable sin soldaduras¦Bandejas perforadas de acero inoxidable¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Interfacce: Ethernet, USB, contatto di allarme a potenziale zero¦Equipos apilables mediante adaptador de apilado; la CB-S es apta para el apilado con modelos CB y CBF del mismo tamaño | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/23786 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/23793 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/23800 | CBS170UL-120V-D | 9640-0030 | +6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 50 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K |  | 100...120 V | 50/60 Hz | 1,3 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/6 |  |  |  | 6 min | 1 | 41 dB(A) |  | 45 Wh/h |  |  | 90 ...95 % h.r. | 0 ...20 Vol.-% CO₂ | IR | 5 min
65 | CB-S 260 | incubadoras-co2 | 08393884 | Modelo CB-S 260 ¦ Incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/CB-260_CO2_incubators_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023046 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/cb-s-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/lista-productos-incubadoras-co2 | Las incubadoras robustas y económicas de la serie CB-S son adecuadas para aplicaciones rutinarias de cultivo de células en la producción celular, en particular en entornos académicos. Cuentan con protección contra la contaminación gracias a la esterilización por aire caliente a 180 °C y mantienen el pH constante de manera fiable gracias a la medición de CO₂ en tiempo real sin corrientes. | Rango de temperatura: desde +6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +50 °C¦Rango de humedad: desde 90 hasta 95 % h.r.¦Rango de regulación de CO₂: 0-20 % vol. CO₂¦Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a 180 °C¦Sistema de humidificación optimizado de doble bandeja con protección antirrocío¦Tobera de mezcla de gas de CO2 con efecto Venturi¦Sensor de CO2 con tecnología de infrarrojos¦Pantalla LCD para mostrar la temperatura y el CO2, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Puerta interior estanca de vidrio de seguridad¦Cámara interna de acero inoxidable sin soldaduras¦Bandejas perforadas de acero inoxidable¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Interfacce: Ethernet, USB, contatto di allarme a potenziale zero¦Equipos apilables mediante adaptador de apilado; la CB-S es apta para el apilado con modelos CB y CBF del mismo tamaño | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/23848 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/23855 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/23862 | CBS260-230V | 9640-0003 | +6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 50 °C | 0,4 ± K | 0,1 ± K |  | 200...230 V | 50/60 Hz | 1,5 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 2/8 |  |  |  | 8 min | 1 | 41 dB(A) |  | 55 Wh/h |  |  | 90 ...95 % h.r. | 0 ...20 Vol.-% CO₂ | IR | 5 min
66 | CB-S 260 | incubadoras-co2 | 08393883 | Modelo CB-S 260 ¦ Incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/CB-260_CO2_incubators_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023046 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/cb-s-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/lista-productos-incubadoras-co2 | Las incubadoras robustas y económicas de la serie CB-S son adecuadas para aplicaciones rutinarias de cultivo de células en la producción celular, en particular en entornos académicos. Cuentan con protección contra la contaminación gracias a la esterilización por aire caliente a 180 °C y mantienen el pH constante de manera fiable gracias a la medición de CO₂ en tiempo real sin corrientes. | Rango de temperatura: desde +6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +50 °C¦Rango de humedad: desde 90 hasta 95 % h.r.¦Rango de regulación de CO₂: 0-20 % vol. CO₂¦Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a 180 °C¦Sistema de humidificación optimizado de doble bandeja con protección antirrocío¦Tobera de mezcla de gas de CO2 con efecto Venturi¦Sensor de CO2 con tecnología de infrarrojos¦Pantalla LCD para mostrar la temperatura y el CO2, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Puerta interior estanca de vidrio de seguridad¦Cámara interna de acero inoxidable sin soldaduras¦Bandejas perforadas de acero inoxidable¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Interfacce: Ethernet, USB, contatto di allarme a potenziale zero¦Equipos apilables mediante adaptador de apilado; la CB-S es apta para el apilado con modelos CB y CBF del mismo tamaño | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/23848 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/23855 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/23862 | CBS260UL-120V | 9640-0004 | +6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 50 °C | 0,4 ± K | 0,1 ± K |  | 100...120 V | 50/60 Hz | 1,5 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/8 |  |  |  | 8 min | 1 | 41 dB(A) |  | 55 Wh/h |  |  | 90 ...95 % h.r. | 0 ...20 Vol.-% CO₂ | IR | 5 min
67 | CB 170 | incubadoras-co2 | 08393872 | Modelo CB 170 ¦ Incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO₂ con esterilización térmica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/CB-170-CO2-incubators-GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023047 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/cb-170 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/lista-productos-incubadoras-co2 | La potente y versátil incubadora de CO₂ CB es adecuada para ensayos celulares en investigación médica y de principios activos. Además, gracias a su amplio abanico de opciones y accesorios, las incubadoras de BINDER también permiten realizar cultivos complejos o generar ambientes de crecimiento individuales bajo condiciones hipóxicas. | Sistema de humidificación optimizado de doble bandeja con protección antirrocío¦Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a 180 °C¦Sensor de CO₂ esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz simple¦Copa interior sin costuras de acero inoxidable con cuentas como soportes deslizantes¦Interior sin ventilador con boquilla mezcladora de gas Venturi CO₂¦Controlador de pantalla táctil de manejo intuitivo¦Registro interno de datos de medición legible con formato abierto a través de interfaz USB¦Sistema de diagnóstico de fallas con alarma visual y acústica¦Interfaces: Ethernet, USB, contacto de alarma sin voltaje¦Sistema Fail Safe CO₂ para proteger el pH de los cultivos celulares | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/24061 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/24074 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/24075 | CB170-230V | 9640-0009 | +4 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K |  | 200...230 V | 50/60 Hz | 1,4 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 3/6 |  |  |  | 6 min | 1 | 41 dB(A) |  | 55 Wh/h |  |  | 90 ...95 % h.r. | 0 ...20 Vol.-% CO₂ | IR | 5 min
68 | CB 170 | incubadoras-co2 | 08393879 | Modelo CB 170 ¦ Incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO₂ con esterilización térmica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/CB-170-CO2-incubators-GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023047 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/cb-170 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/lista-productos-incubadoras-co2 | La potente y versátil incubadora de CO₂ CB es adecuada para ensayos celulares en investigación médica y de principios activos. Además, gracias a su amplio abanico de opciones y accesorios, las incubadoras de BINDER también permiten realizar cultivos complejos o generar ambientes de crecimiento individuales bajo condiciones hipóxicas. | Sistema de humidificación optimizado de doble bandeja con protección antirrocío¦Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a 180 °C¦Sensor de CO₂ esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz simple¦Copa interior sin costuras de acero inoxidable con cuentas como soportes deslizantes¦Interior sin ventilador con boquilla mezcladora de gas Venturi CO₂¦Controlador de pantalla táctil de manejo intuitivo¦Registro interno de datos de medición legible con formato abierto a través de interfaz USB¦Sistema de diagnóstico de fallas con alarma visual y acústica¦Interfaces: Ethernet, USB, contacto de alarma sin voltaje¦Sistema Fail Safe CO₂ para proteger el pH de los cultivos celulares | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/24061 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/24074 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/24075 | CB170-230V-D | 9640-0027 | +4 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K |  | 200...230 V | 50/60 Hz | 1,4 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 3/6 |  |  |  | 6 min | 1 | 41 dB(A) |  | 55 Wh/h |  |  | 90 ...95 % h.r. | 0 ...20 Vol.-% CO₂ | IR | 5 min
69 | CB 170 | incubadoras-co2 | 08393878 | Modelo CB 170 ¦ Incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO₂ con esterilización térmica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/CB-170-CO2-incubators-GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023047 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/cb-170 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/lista-productos-incubadoras-co2 | La potente y versátil incubadora de CO₂ CB es adecuada para ensayos celulares en investigación médica y de principios activos. Además, gracias a su amplio abanico de opciones y accesorios, las incubadoras de BINDER también permiten realizar cultivos complejos o generar ambientes de crecimiento individuales bajo condiciones hipóxicas. | Sistema de humidificación optimizado de doble bandeja con protección antirrocío¦Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a 180 °C¦Sensor de CO₂ esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz simple¦Copa interior sin costuras de acero inoxidable con cuentas como soportes deslizantes¦Interior sin ventilador con boquilla mezcladora de gas Venturi CO₂¦Controlador de pantalla táctil de manejo intuitivo¦Registro interno de datos de medición legible con formato abierto a través de interfaz USB¦Sistema de diagnóstico de fallas con alarma visual y acústica¦Interfaces: Ethernet, USB, contacto de alarma sin voltaje¦Sistema Fail Safe CO₂ para proteger el pH de los cultivos celulares | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/24061 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/24074 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/24075 | CB150-230V-O | 9640-0010 | +6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K |  | 200...230 V | 50/60 Hz | 1,4 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 3/6 |  |  |  | 6 min | 1 | 41 dB(A) |  | 55 Wh/h |  |  | 90 ...95 % h.r. | 0 ...20 Vol.-% CO₂ | IR | 5 min | 0.2 ...20 Vol.-% O2 | 10 ...90 Vol.-% O2 | 10 min
70 | CB 170 | incubadoras-co2 | 08393877 | Modelo CB 170 ¦ Incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO₂ con esterilización térmica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/CB-170-CO2-incubators-GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023047 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/cb-170 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/lista-productos-incubadoras-co2 | La potente y versátil incubadora de CO₂ CB es adecuada para ensayos celulares en investigación médica y de principios activos. Además, gracias a su amplio abanico de opciones y accesorios, las incubadoras de BINDER también permiten realizar cultivos complejos o generar ambientes de crecimiento individuales bajo condiciones hipóxicas. | Sistema de humidificación optimizado de doble bandeja con protección antirrocío¦Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a 180 °C¦Sensor de CO₂ esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz simple¦Copa interior sin costuras de acero inoxidable con cuentas como soportes deslizantes¦Interior sin ventilador con boquilla mezcladora de gas Venturi CO₂¦Controlador de pantalla táctil de manejo intuitivo¦Registro interno de datos de medición legible con formato abierto a través de interfaz USB¦Sistema de diagnóstico de fallas con alarma visual y acústica¦Interfaces: Ethernet, USB, contacto de alarma sin voltaje¦Sistema Fail Safe CO₂ para proteger el pH de los cultivos celulares | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/24061 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/24074 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/24075 | CB170UL-120V | 9640-0011 | +4 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K |  | 100...120 V | 50/60 Hz | 1,4 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 3/6 |  |  |  | 6 min | 1 | 41 dB(A) |  | 55 Wh/h |  |  | 90 ...95 % h.r. | 0 ...20 Vol.-% CO₂ | IR | 5 min
71 | CB 170 | incubadoras-co2 | 08393876 | Modelo CB 170 ¦ Incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO₂ con esterilización térmica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/CB-170-CO2-incubators-GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023047 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/cb-170 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/lista-productos-incubadoras-co2 | La potente y versátil incubadora de CO₂ CB es adecuada para ensayos celulares en investigación médica y de principios activos. Además, gracias a su amplio abanico de opciones y accesorios, las incubadoras de BINDER también permiten realizar cultivos complejos o generar ambientes de crecimiento individuales bajo condiciones hipóxicas. | Sistema de humidificación optimizado de doble bandeja con protección antirrocío¦Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a 180 °C¦Sensor de CO₂ esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz simple¦Copa interior sin costuras de acero inoxidable con cuentas como soportes deslizantes¦Interior sin ventilador con boquilla mezcladora de gas Venturi CO₂¦Controlador de pantalla táctil de manejo intuitivo¦Registro interno de datos de medición legible con formato abierto a través de interfaz USB¦Sistema de diagnóstico de fallas con alarma visual y acústica¦Interfaces: Ethernet, USB, contacto de alarma sin voltaje¦Sistema Fail Safe CO₂ para proteger el pH de los cultivos celulares | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/24061 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/24074 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/24075 | CB170UL-120V-D | 9640-0028 | +4 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K |  | 100...120 V | 50/60 Hz | 1,4 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 3/6 |  |  |  | 6 min | 1 | 41 dB(A) |  | 55 Wh/h |  |  | 90 ...95 % h.r. | 0 ...20 Vol.-% CO₂ | IR | 5 min
72 | CB 170 | incubadoras-co2 | 08393875 | Modelo CB 170 ¦ Incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO₂ con esterilización térmica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/CB-170-CO2-incubators-GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023047 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/cb-170 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/lista-productos-incubadoras-co2 | La potente y versátil incubadora de CO₂ CB es adecuada para ensayos celulares en investigación médica y de principios activos. Además, gracias a su amplio abanico de opciones y accesorios, las incubadoras de BINDER también permiten realizar cultivos complejos o generar ambientes de crecimiento individuales bajo condiciones hipóxicas. | Sistema de humidificación optimizado de doble bandeja con protección antirrocío¦Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a 180 °C¦Sensor de CO₂ esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz simple¦Copa interior sin costuras de acero inoxidable con cuentas como soportes deslizantes¦Interior sin ventilador con boquilla mezcladora de gas Venturi CO₂¦Controlador de pantalla táctil de manejo intuitivo¦Registro interno de datos de medición legible con formato abierto a través de interfaz USB¦Sistema de diagnóstico de fallas con alarma visual y acústica¦Interfaces: Ethernet, USB, contacto de alarma sin voltaje¦Sistema Fail Safe CO₂ para proteger el pH de los cultivos celulares | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/24061 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/24074 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/24075 | CB170UL-120V-O | 9640-0012 | +6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C | 0,3 ± K | 0,1 ± K |  | 100...120 V | 50/60 Hz | 1,4 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 3/6 |  |  |  | 6 min | 1 | 41 dB(A) |  | 55 Wh/h |  |  | 90 ...95 % h.r. | 0 ...20 Vol.-% CO₂ | IR | 5 min | 0.2 ...20 Vol.-% O2 | 10 ...90 Vol.-% O2 | 10 min
73 | CB 260 | incubadoras-co2 | 08393874 | Modelo CB 260 ¦ Incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO₂ con esterilización térmica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/CB-260_CO2_incubators_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023014 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/cb-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/lista-productos-incubadoras-co2 | La potente y versátil incubadora de CO₂ CB es adecuada para ensayos celulares en investigación médica y de principios activos. Además, gracias a su amplio abanico de opciones y accesorios, las incubadoras de BINDER también permiten realizar cultivos complejos o generar ambientes de crecimiento individuales bajo condiciones hipóxicas. | Sistema de humidificación optimizado de doble bandeja con protección antirrocío¦Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a 180 °C¦Sensor de CO₂ esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz simple¦Copa interior sin costuras de acero inoxidable con cuentas como soportes deslizantes¦Interior sin ventilador con boquilla mezcladora de gas Venturi CO₂¦Controlador de pantalla táctil de manejo intuitivo¦Registro interno de datos de medición legible con formato abierto a través de interfaz USB¦Sistema de diagnóstico de fallas con alarma visual y acústica¦Interfaces: Ethernet, USB, contacto de alarma sin voltaje¦Sistema Fail Safe CO₂ para proteger el pH de los cultivos celulares | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/16167 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/16174 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/16175 | CB260-230V | 9640-0013 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C | 0,4 ± K | 0,1 ± K |  | 200...230 V | 50/60 Hz | 1,5 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 3/8 |  |  |  | 6 min | 1 | 41 dB(A) |  | 65 Wh/h |  |  | 90 ...95 % h.r. | 0 ...20 Vol.-% CO₂ | IR | 5 min
74 | CB 260 | incubadoras-co2 | 08393873 | Modelo CB 260 ¦ Incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO₂ con esterilización térmica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/CB-260_CO2_incubators_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023014 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/cb-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/lista-productos-incubadoras-co2 | La potente y versátil incubadora de CO₂ CB es adecuada para ensayos celulares en investigación médica y de principios activos. Además, gracias a su amplio abanico de opciones y accesorios, las incubadoras de BINDER también permiten realizar cultivos complejos o generar ambientes de crecimiento individuales bajo condiciones hipóxicas. | Sistema de humidificación optimizado de doble bandeja con protección antirrocío¦Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a 180 °C¦Sensor de CO₂ esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz simple¦Copa interior sin costuras de acero inoxidable con cuentas como soportes deslizantes¦Interior sin ventilador con boquilla mezcladora de gas Venturi CO₂¦Controlador de pantalla táctil de manejo intuitivo¦Registro interno de datos de medición legible con formato abierto a través de interfaz USB¦Sistema de diagnóstico de fallas con alarma visual y acústica¦Interfaces: Ethernet, USB, contacto de alarma sin voltaje¦Sistema Fail Safe CO₂ para proteger el pH de los cultivos celulares | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/16167 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/16174 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/16175 | CB260-230V-O | 9640-0014 | +6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C | 0,4 ± K | 0,1 ± K |  | 200...230 V | 50/60 Hz | 1,5 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 3/8 |  |  |  | 6 min | 1 | 41 dB(A) |  | 65 Wh/h |  |  | 90 ...95 % h.r. | 0 ...20 Vol.-% CO₂ | IR | 5 min | 0.2 ...20 Vol.-% O2 | 10 ...90 Vol.-% O2 | 15 min
75 | CB 260 | incubadoras-co2 | 08393921 | Modelo CB 260 ¦ Incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO₂ con esterilización térmica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/CB-260_CO2_incubators_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023014 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/cb-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/lista-productos-incubadoras-co2 | La potente y versátil incubadora de CO₂ CB es adecuada para ensayos celulares en investigación médica y de principios activos. Además, gracias a su amplio abanico de opciones y accesorios, las incubadoras de BINDER también permiten realizar cultivos complejos o generar ambientes de crecimiento individuales bajo condiciones hipóxicas. | Sistema de humidificación optimizado de doble bandeja con protección antirrocío¦Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a 180 °C¦Sensor de CO₂ esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz simple¦Copa interior sin costuras de acero inoxidable con cuentas como soportes deslizantes¦Interior sin ventilador con boquilla mezcladora de gas Venturi CO₂¦Controlador de pantalla táctil de manejo intuitivo¦Registro interno de datos de medición legible con formato abierto a través de interfaz USB¦Sistema de diagnóstico de fallas con alarma visual y acústica¦Interfaces: Ethernet, USB, contacto de alarma sin voltaje¦Sistema Fail Safe CO₂ para proteger el pH de los cultivos celulares | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/16167 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/16174 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/16175 | CB260UL-120V | 9640-0015 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C | 0,4 ± K | 0,1 ± K |  | 100...120 V | 50/60 Hz | 1,5 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 3/8 |  |  |  | 6 min | 1 | 41 dB(A) |  | 65 Wh/h |  |  | 90 ...95 % h.r. | 0 ...20 Vol.-% CO₂ | IR | 5 min
76 | CB 260 | incubadoras-co2 | 08393851 | Modelo CB 260 ¦ Incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO₂ con esterilización térmica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/CB-260_CO2_incubators_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023014 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/cb-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/lista-productos-incubadoras-co2 | La potente y versátil incubadora de CO₂ CB es adecuada para ensayos celulares en investigación médica y de principios activos. Además, gracias a su amplio abanico de opciones y accesorios, las incubadoras de BINDER también permiten realizar cultivos complejos o generar ambientes de crecimiento individuales bajo condiciones hipóxicas. | Sistema de humidificación optimizado de doble bandeja con protección antirrocío¦Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a 180 °C¦Sensor de CO₂ esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz simple¦Copa interior sin costuras de acero inoxidable con cuentas como soportes deslizantes¦Interior sin ventilador con boquilla mezcladora de gas Venturi CO₂¦Controlador de pantalla táctil de manejo intuitivo¦Registro interno de datos de medición legible con formato abierto a través de interfaz USB¦Sistema de diagnóstico de fallas con alarma visual y acústica¦Interfaces: Ethernet, USB, contacto de alarma sin voltaje¦Sistema Fail Safe CO₂ para proteger el pH de los cultivos celulares | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/16167 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/16174 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/incubadoras/incubadoras-co2/producto/asset/16175 | CB260UL-120V-O | 9640-0016 | +6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C | 0,4 ± K | 0,1 ± K |  | 100...120 V | 50/60 Hz | 1,5 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 3/8 |  |  |  | 6 min | 1 | 41 dB(A) |  | 65 Wh/h |  |  | 90 ...95 % h.r. | 0 ...20 Vol.-% CO₂ | IR | 5 min | 0.2 ...20 Vol.-% O2 | 10 ...90 Vol.-% O2 | 15 min
77 | UF V 350 | ultracongeladores | #N/A | Modelo UF V 350 ¦ Ultracongeladores Con refrigerantes climáticamente neutros | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/UFV-350-GF_LOGO-VIP_Web_670x515.jpg?v=20241220023026 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/uf-v-350 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/lista-productos-ultracongeladores | El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de muestras a -90 °C. Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente con un bajo consumo energético, un cómodo manejo y un concepto de seguridad individual. | Rango de temperatura: de -90 °C a -40 °C¦El menor consumo energético de su clase¦Potente máquina de refrigeración por compresión en cascada¦Refrigerantes ecológicos R-290 y R-170¦Aislamiento térmico con Long-life VIPs únicos¦Nuevo concepto de junta de puerta que reduce la formación de hielo¦Palanca de cierre de puerta ergonómica¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores desmontables de acero inoxidable¦3 baldas de posicionamiento flexible de acero inoxidable¦Contacto de alarma sin voltaje para el sistema de alarma doméstico¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Interfaz Ethernet¦3 pasamuros de Ø 28 mm, parte trasera | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18556 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18572 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18573 | UFV350-230V | 9020-0453 | -90...-40 °C |  |  |  | 230 V | 50 Hz | 1,6 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 3/11 |  |  |  |  | 2 | 47 dB(A) | [11 empty] | 3,5 ± K | 4,0 ± K | 210 min | 7,5 kWh/d | 3
78 | UF V 350 | ultracongeladores | #N/A | Modelo UF V 350 ¦ Ultracongeladores Con refrigerantes climáticamente neutros | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/UFV-350-GF_LOGO-VIP_Web_670x515.jpg?v=20241220023026 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/uf-v-350 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/lista-productos-ultracongeladores | El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de muestras a -90 °C. Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente con un bajo consumo energético, un cómodo manejo y un concepto de seguridad individual. | Rango de temperatura: de -90 °C a -40 °C¦El menor consumo energético de su clase¦Potente máquina de refrigeración por compresión en cascada¦Refrigerantes ecológicos R-290 y R-170¦Aislamiento térmico con Long-life VIPs únicos¦Nuevo concepto de junta de puerta que reduce la formación de hielo¦Palanca de cierre de puerta ergonómica¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores desmontables de acero inoxidable¦3 baldas de posicionamiento flexible de acero inoxidable¦Contacto de alarma sin voltaje para el sistema de alarma doméstico¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Interfaz Ethernet¦3 pasamuros de Ø 28 mm, parte trasera | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18556 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18572 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18573 | UFV350UL-120V | 9020-0454 | -90...-40 °C |  |  |  | 115 V | 60 Hz | 1,4 kW | 15,0 A | 1~ | 1 | 3/11 |  |  |  |  | 2 | 47 dB(A) | [11 empty] | 3,5 ± K | 4,0 ± K | 210 min | 7,5 kWh/d | 3
79 | UF V 350 | ultracongeladores | #N/A | Modelo UF V 350 ¦ Ultracongeladores Con refrigerantes climáticamente neutros | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/UFV-350-GF_LOGO-VIP_Web_670x515.jpg?v=20241220023026 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/uf-v-350 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/lista-productos-ultracongeladores | El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de muestras a -90 °C. Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente con un bajo consumo energético, un cómodo manejo y un concepto de seguridad individual. | Rango de temperatura: de -90 °C a -40 °C¦El menor consumo energético de su clase¦Potente máquina de refrigeración por compresión en cascada¦Refrigerantes ecológicos R-290 y R-170¦Aislamiento térmico con Long-life VIPs únicos¦Nuevo concepto de junta de puerta que reduce la formación de hielo¦Palanca de cierre de puerta ergonómica¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores desmontables de acero inoxidable¦3 baldas de posicionamiento flexible de acero inoxidable¦Contacto de alarma sin voltaje para el sistema de alarma doméstico¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Interfaz Ethernet¦3 pasamuros de Ø 28 mm, parte trasera | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18556 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18572 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18573 | UFV350UL-240V | 9020-0455 | -90...-40 °C |  |  |  | 208...230 V | 60 Hz | 1,8 kW | 10,0 A | 2~ | 1 | 3/11 |  |  |  |  | 2 | 47 dB(A) | [11 empty] | 3,5 ± K | 4,0 ± K | 210 min | 7,5 kWh/d | 3
80 | UF V 500 | ultracongeladores | 08393811 | Modelo UF V 500 ¦ Ultracongeladores Con refrigerantes climáticamente neutros | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/UFV-500-Ultra-low-temperature-freezers-GF_E_Web_670x515.jpg?v=20241220023026 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/uf-v-500 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/lista-productos-ultracongeladores | El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de muestras a -90 °C. Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente con un bajo consumo energético, un cómodo manejo y un concepto de seguridad individual. | Rango de temperatura: de -90 °C a -40 °C¦El menor consumo energético de su clase¦Potente máquina de refrigeración por compresión en cascada¦Refrigerantes ecológicos R-290 y R-170¦Aislamiento térmico con Long-life VIPs únicos¦Nuevo concepto de junta de puerta que reduce la formación de hielo¦Palanca de cierre de puerta ergonómica¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores desmontables de acero inoxidable¦3 baldas de posicionamiento flexible de acero inoxidable¦Refrigeración por agua (en función del modelo)¦Contacto de alarma sin voltaje para el sistema de alarma doméstico¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Interfaz Ethernet¦3 pasamuros de Ø 28 mm, parte trasera | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18625 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18641 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18642 | UFV500-230V | 9020-0347 | -90...-40 °C |  |  |  | 230 V | 50 Hz | 1,6 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 3/11 |  |  |  |  | 2 | 47 dB(A) | [11 empty] | 2,5 ± K | 1,5 ± K | 360 min | 7,9 kWh/d | 4
81 | UF V 500 | ultracongeladores | 08393812 | Modelo UF V 500 ¦ Ultracongeladores Con refrigerantes climáticamente neutros | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/UFV-500-Ultra-low-temperature-freezers-GF_E_Web_670x515.jpg?v=20241220023026 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/uf-v-500 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/lista-productos-ultracongeladores | El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de muestras a -90 °C. Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente con un bajo consumo energético, un cómodo manejo y un concepto de seguridad individual. | Rango de temperatura: de -90 °C a -40 °C¦El menor consumo energético de su clase¦Potente máquina de refrigeración por compresión en cascada¦Refrigerantes ecológicos R-290 y R-170¦Aislamiento térmico con Long-life VIPs únicos¦Nuevo concepto de junta de puerta que reduce la formación de hielo¦Palanca de cierre de puerta ergonómica¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores desmontables de acero inoxidable¦3 baldas de posicionamiento flexible de acero inoxidable¦Refrigeración por agua (en función del modelo)¦Contacto de alarma sin voltaje para el sistema de alarma doméstico¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Interfaz Ethernet¦3 pasamuros de Ø 28 mm, parte trasera | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18625 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18641 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18642 | UFV500-230V-W | 9020-0349 | -90...-40 °C |  |  |  | 230 V | 50 Hz | 1,6 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 3/11 |  |  |  |  | 2 | 47 dB(A) | [11 empty] | 2,5 ± K | 1,5 ± K | 360 min | 7,9 kWh/d | 4
82 | UF V 500 | ultracongeladores | 08393813 | Modelo UF V 500 ¦ Ultracongeladores Con refrigerantes climáticamente neutros | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/UFV-500-Ultra-low-temperature-freezers-GF_E_Web_670x515.jpg?v=20241220023026 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/uf-v-500 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/lista-productos-ultracongeladores | El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de muestras a -90 °C. Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente con un bajo consumo energético, un cómodo manejo y un concepto de seguridad individual. | Rango de temperatura: de -90 °C a -40 °C¦El menor consumo energético de su clase¦Potente máquina de refrigeración por compresión en cascada¦Refrigerantes ecológicos R-290 y R-170¦Aislamiento térmico con Long-life VIPs únicos¦Nuevo concepto de junta de puerta que reduce la formación de hielo¦Palanca de cierre de puerta ergonómica¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores desmontables de acero inoxidable¦3 baldas de posicionamiento flexible de acero inoxidable¦Refrigeración por agua (en función del modelo)¦Contacto de alarma sin voltaje para el sistema de alarma doméstico¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Interfaz Ethernet¦3 pasamuros de Ø 28 mm, parte trasera | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18625 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18641 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18642 | UFV500UL-240V | 9020-0353 | -90...-40 °C |  |  |  | 208...230 V | 60 Hz | 1,8 kW | 10,0 A | 2~ | 1 | 3/11 |  |  |  |  | 2 | 47 dB(A) | [11 empty] | 2,5 ± K | 1,5 ± K | 360 min | 7,9 kWh/d | 4
83 | UF V 500 | ultracongeladores | 08393814 | Modelo UF V 500 ¦ Ultracongeladores Con refrigerantes climáticamente neutros | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/UFV-500-Ultra-low-temperature-freezers-GF_E_Web_670x515.jpg?v=20241220023026 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/uf-v-500 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/lista-productos-ultracongeladores | El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de muestras a -90 °C. Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente con un bajo consumo energético, un cómodo manejo y un concepto de seguridad individual. | Rango de temperatura: de -90 °C a -40 °C¦El menor consumo energético de su clase¦Potente máquina de refrigeración por compresión en cascada¦Refrigerantes ecológicos R-290 y R-170¦Aislamiento térmico con Long-life VIPs únicos¦Nuevo concepto de junta de puerta que reduce la formación de hielo¦Palanca de cierre de puerta ergonómica¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores desmontables de acero inoxidable¦3 baldas de posicionamiento flexible de acero inoxidable¦Refrigeración por agua (en función del modelo)¦Contacto de alarma sin voltaje para el sistema de alarma doméstico¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Interfaz Ethernet¦3 pasamuros de Ø 28 mm, parte trasera | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18625 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18641 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18642 | UFV500UL-120V | 9020-0351 | -90...-40 °C |  |  |  | 115 V | 60 Hz | 1,4 kW | 15,0 A | 1~ | 1 | 3/11 |  |  |  |  | 2 | 47 dB(A) | [11 empty] | 2,5 ± K | 1,5 ± K | 360 min | 7,9 kWh/d | 4
84 | UF V 700 | ultracongeladores | 08393810 | Modelo UF V 700 ¦ Ultracongeladores Con refrigerantes climáticamente neutros | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/UFV-700-Ultra-low-temperature-freezers-GF_E_Web_670x515.jpg?v=20241220023026 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/uf-v-700 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/lista-productos-ultracongeladores | El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de muestras a -90 °C. Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente con un bajo consumo energético, un cómodo manejo y un concepto de seguridad individual. | Rango de temperatura: de -90 °C a -40 °C¦El menor consumo energético de su clase¦Potente máquina de refrigeración por compresión en cascada¦Refrigerantes ecológicos R-290 y R-170¦Aislamiento térmico con Long-life VIPs únicos¦Nuevo concepto de junta de puerta que reduce la formación de hielo¦Palanca de cierre de puerta ergonómica¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores desmontables de acero inoxidable¦3 baldas de posicionamiento flexible de acero inoxidable¦Refrigeración por agua (en función del modelo)¦Contacto de alarma sin voltaje para el sistema de alarma doméstico¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Interfaz Ethernet¦3 pasamuros de Ø 28 mm, parte trasera | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18691 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18706 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18707 | UFV700-230V | 9020-0348 | -90...-40 °C |  |  |  | 230 V | 50 Hz | 1,6 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 3/11 |  |  |  |  | 2 | 47 dB(A) | [11 empty] | 2,5 ± K | 1,5 ± K | 450 min | 8,1 kWh/d | 6
85 | UF V 700 | ultracongeladores | 08393815 | Modelo UF V 700 ¦ Ultracongeladores Con refrigerantes climáticamente neutros | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/UFV-700-Ultra-low-temperature-freezers-GF_E_Web_670x515.jpg?v=20241220023026 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/uf-v-700 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/lista-productos-ultracongeladores | El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de muestras a -90 °C. Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente con un bajo consumo energético, un cómodo manejo y un concepto de seguridad individual. | Rango de temperatura: de -90 °C a -40 °C¦El menor consumo energético de su clase¦Potente máquina de refrigeración por compresión en cascada¦Refrigerantes ecológicos R-290 y R-170¦Aislamiento térmico con Long-life VIPs únicos¦Nuevo concepto de junta de puerta que reduce la formación de hielo¦Palanca de cierre de puerta ergonómica¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores desmontables de acero inoxidable¦3 baldas de posicionamiento flexible de acero inoxidable¦Refrigeración por agua (en función del modelo)¦Contacto de alarma sin voltaje para el sistema de alarma doméstico¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Interfaz Ethernet¦3 pasamuros de Ø 28 mm, parte trasera | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18691 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18706 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18707 | UFV700-230V-W | 9020-0350 | -90...-40 °C |  |  |  | 230 V | 50 Hz | 1,6 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 3/11 |  |  |  |  | 2 | 47 dB(A) | [11 empty] | 2,5 ± K | 1,5 ± K | 450 min | 8,1 kWh/d | 6
86 | UF V 700 | ultracongeladores | 08393817 | Modelo UF V 700 ¦ Ultracongeladores Con refrigerantes climáticamente neutros | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/UFV-700-Ultra-low-temperature-freezers-GF_E_Web_670x515.jpg?v=20241220023026 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/uf-v-700 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/lista-productos-ultracongeladores | El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de muestras a -90 °C. Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente con un bajo consumo energético, un cómodo manejo y un concepto de seguridad individual. | Rango de temperatura: de -90 °C a -40 °C¦El menor consumo energético de su clase¦Potente máquina de refrigeración por compresión en cascada¦Refrigerantes ecológicos R-290 y R-170¦Aislamiento térmico con Long-life VIPs únicos¦Nuevo concepto de junta de puerta que reduce la formación de hielo¦Palanca de cierre de puerta ergonómica¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores desmontables de acero inoxidable¦3 baldas de posicionamiento flexible de acero inoxidable¦Refrigeración por agua (en función del modelo)¦Contacto de alarma sin voltaje para el sistema de alarma doméstico¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Interfaz Ethernet¦3 pasamuros de Ø 28 mm, parte trasera | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18691 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18706 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18707 | UFV700UL-240V | 9020-0354 | -90...-40 °C |  |  |  | 208...230 V | 60 Hz | 1,8 kW | 10,0 A | 2~ | 1 | 3/11 |  |  |  |  | 2 | 47 dB(A) | [11 empty] | 2,5 ± K | 1,5 ± K | 450 min | 8,1 kWh/d | 6
87 | UF V 700 | ultracongeladores | 08393818 | Modelo UF V 700 ¦ Ultracongeladores Con refrigerantes climáticamente neutros | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/UFV-700-Ultra-low-temperature-freezers-GF_E_Web_670x515.jpg?v=20241220023026 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/uf-v-700 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/lista-productos-ultracongeladores | El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de muestras a -90 °C. Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente con un bajo consumo energético, un cómodo manejo y un concepto de seguridad individual. | Rango de temperatura: de -90 °C a -40 °C¦El menor consumo energético de su clase¦Potente máquina de refrigeración por compresión en cascada¦Refrigerantes ecológicos R-290 y R-170¦Aislamiento térmico con Long-life VIPs únicos¦Nuevo concepto de junta de puerta que reduce la formación de hielo¦Palanca de cierre de puerta ergonómica¦Interior íntegramente de acero inoxidable¦Puertas interiores desmontables de acero inoxidable¦3 baldas de posicionamiento flexible de acero inoxidable¦Refrigeración por agua (en función del modelo)¦Contacto de alarma sin voltaje para el sistema de alarma doméstico¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Interfaz Ethernet¦3 pasamuros de Ø 28 mm, parte trasera | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18691 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18706 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/ultracongeladores/producto/asset/18707 | UFV700UL-120V | 9020-0352 | -90...-40 °C |  |  |  | 115 V | 60 Hz | 1,4 kW | 15,0 A | 1~ | 1 | 3/11 |  |  |  |  | 2 | 47 dB(A) | [11 empty] | 2,5 ± K | 1,5 ± K | 450 min | 8,1 kWh/d | 6
88 | E 28 | camaras-de-secado | 08393819 | Modelo E 28 ¦ Cámaras de calor y de secado con regulación mecánica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/E_028_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023026 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/e-28 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Con la cámara de secado de la serie E de BINDER dispondrá de un equipo fiable y eficaz con un sólido equipamiento a un precio sumamente atractivo. Se utiliza preferentemente en la investigación fundamental, así como en la medicina humana y veterinaria. | Rango de temperatura: de 60 °C a 230 °C¦Rejilla de aire regulable¦Termostato hidráulico-mecánico¦Limitador de temperatura clase 1¦Temporizador 0-120 min¦2 rejillas cromadas | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18743 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18749 |  | E028-230V | 9010-0001 | 60...230 °C |  |  |  | 230 V | 50/60 Hz | 0,8 kW |  | 1~ | 1 | 2/4 | [22 empty] | 36 min | 19 min
89 | E 28 | camaras-de-secado | #N/A | Modelo E 28 ¦ Cámaras de calor y de secado con regulación mecánica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/E_028_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023026 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/e-28 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Con la cámara de secado de la serie E de BINDER dispondrá de un equipo fiable y eficaz con un sólido equipamiento a un precio sumamente atractivo. Se utiliza preferentemente en la investigación fundamental, así como en la medicina humana y veterinaria. | Rango de temperatura: de 60 °C a 230 °C¦Rejilla de aire regulable¦Termostato hidráulico-mecánico¦Limitador de temperatura clase 1¦Temporizador 0-120 min¦2 rejillas cromadas | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18743 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18749 |  | E028-230V-T | 9010-0003 | 60...230 °C |  |  |  |  | 50/60 Hz | 0,8 kW |  | 1~ | 1 | 2/4 | [22 empty] | 36 min | 19 min
90 | E 28 | camaras-de-secado | 08393820 | Modelo E 28 ¦ Cámaras de calor y de secado con regulación mecánica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/E_028_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023026 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/e-28 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Con la cámara de secado de la serie E de BINDER dispondrá de un equipo fiable y eficaz con un sólido equipamiento a un precio sumamente atractivo. Se utiliza preferentemente en la investigación fundamental, así como en la medicina humana y veterinaria. | Rango de temperatura: de 60 °C a 230 °C¦Rejilla de aire regulable¦Termostato hidráulico-mecánico¦Limitador de temperatura clase 1¦Temporizador 0-120 min¦2 rejillas cromadas | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18743 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18749 |  | E028-120V | 9010-0106 | 60...230 °C |  |  |  | 120 V | 60 Hz | 0,8 kW |  | 1~ | 1 | 2/4 | [22 empty] | 36 min | 19 min
91 | ED 56 | camaras-de-secado | 08393821 | Modelo ED 56 ¦ Cámaras de calor y de secado a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED_FD_FED_056_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023027 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/ed-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Los puntos fuertes de una cámara de secado de la serie ED de BINDER son las tareas rutinarias de secado y esterilización a temperaturas de hasta +300 °C. Gracias a la convección natural, en esta cámara de secado todos los procesos térmicos se desarrollan con la máxima eficiencia. La serie ED proporciona un secado rápido y homogéneo. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección natural¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Apilable¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18778 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18790 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18791 | ED056-230V | 9010-0333 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 230 V | 50/60 Hz | 1,05 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 2/4 | [6 empty] | 105 Wh/h | [15 empty] | 50 min | 19 min | 2,3 ± K | 0,4 ± K | 8 x/h | 180 Wh/h
92 | ED 56 | camaras-de-secado | 08393822 | Modelo ED 56 ¦ Cámaras de calor y de secado a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED_FD_FED_056_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023027 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/ed-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Los puntos fuertes de una cámara de secado de la serie ED de BINDER son las tareas rutinarias de secado y esterilización a temperaturas de hasta +300 °C. Gracias a la convección natural, en esta cámara de secado todos los procesos térmicos se desarrollan con la máxima eficiencia. La serie ED proporciona un secado rápido y homogéneo. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección natural¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Apilable¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18778 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18790 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18791 | ED056UL-120V | 9010-0334 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 120 V | 60 Hz | 1,15 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 2/4 | [6 empty] | 105 Wh/h | [15 empty] | 50 min | 19 min | 2,3 ± K | 0,4 ± K | 8 x/h | 180 Wh/h
93 | ED 115 | camaras-de-secado | 08393823 | Modelo ED 115 ¦ Cámaras de calor y de secado a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED_FD_FED_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023027 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/ed-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Los puntos fuertes de una cámara de secado de la serie ED de BINDER son las tareas rutinarias de secado y esterilización a temperaturas de hasta +300 °C. Gracias a la convección natural, en esta cámara de secado todos los procesos térmicos se desarrollan con la máxima eficiencia. La serie ED proporciona un secado rápido y homogéneo. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección natural¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Apilable¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18832 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18844 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18845 | ED115-230V | 9010-0335 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 230 V | 50/60 Hz | 1,25 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 2/5 | [6 empty] | 140 Wh/h | [15 empty] | 45 min | 16 min | 1,5 ± K | 0,4 ± K | 6 x/h | 245 Wh/h
94 | ED 115 | camaras-de-secado | 08393816 | Modelo ED 115 ¦ Cámaras de calor y de secado a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED_FD_FED_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023027 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/ed-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Los puntos fuertes de una cámara de secado de la serie ED de BINDER son las tareas rutinarias de secado y esterilización a temperaturas de hasta +300 °C. Gracias a la convección natural, en esta cámara de secado todos los procesos térmicos se desarrollan con la máxima eficiencia. La serie ED proporciona un secado rápido y homogéneo. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección natural¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Apilable¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18832 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18844 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18845 | ED115UL-120V | 9010-0336 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 120 V | 60 Hz | 1,35 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 2/5 | [6 empty] | 140 Wh/h | [15 empty] | 45 min | 16 min | 1,5 ± K | 0,4 ± K | 6 x/h | 245 Wh/h
95 | ED 260 | camaras-de-secado | 08393808 | Modelo ED 260 ¦ Cámaras de calor y de secado a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED_FD_FED_260_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023027 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/ed-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Los puntos fuertes de una cámara de secado de la serie ED de BINDER son las tareas rutinarias de secado y esterilización a temperaturas de hasta +300 °C. Gracias a la convección natural, en esta cámara de secado todos los procesos térmicos se desarrollan con la máxima eficiencia. La serie ED proporciona un secado rápido y homogéneo. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección natural¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18886 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18898 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18899 | ED260-230V | 9010-0339 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 230 V | 50/60 Hz | 2,25 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 2/8 | [6 empty] | 195 Wh/h | [15 empty] | 50 min | 20 min | 1,8 ± K | 0,8 ± K | 3 x/h | 355 Wh/h
96 | ED 260 | camaras-de-secado | 08393802 | Modelo ED 260 ¦ Cámaras de calor y de secado a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED_FD_FED_260_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023027 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/ed-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Los puntos fuertes de una cámara de secado de la serie ED de BINDER son las tareas rutinarias de secado y esterilización a temperaturas de hasta +300 °C. Gracias a la convección natural, en esta cámara de secado todos los procesos térmicos se desarrollan con la máxima eficiencia. La serie ED proporciona un secado rápido y homogéneo. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección natural¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18886 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18898 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18899 | ED260UL-240V | 9010-0340 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 240 V | 60 Hz | 2,45 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/8 | [6 empty] | 195 Wh/h | [15 empty] | 50 min | 20 min | 1,8 ± K | 0,8 ± K | 3 x/h | 355 Wh/h
97 | ED 720 | camaras-de-secado | 08393807 | Modelo ED 720 ¦ Cámaras de calor y de secado a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED-FD-FED_720_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023027 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/ed-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Los puntos fuertes de una cámara de secado de la serie ED de BINDER son las tareas rutinarias de secado y esterilización a temperaturas de hasta +300 °C. Gracias a la convección natural, en esta cámara de secado todos los procesos térmicos se desarrollan con la máxima eficiencia. La serie ED proporciona un secado rápido y homogéneo. | Rango de temperatura: desde +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección natural¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 L¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18947 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18959 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18960 | ED720-400V | 9010-0341 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 400 V | 50/60 Hz | 4,1 kW | 16,0 A | 3~/N/PE | 2 | 2/16 | [6 empty] | 380 Wh/h | [15 empty] | 85 min | 25 min | 3,2 ± K | 0,8 ± K | 2 x/h | 700 Wh/h
98 | ED 23 | camaras-de-secado | 08393806 | Modelo ED 23 ¦ Cámaras de calor y de secado a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_ED_FD_023_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023020 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/ed-23 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Los puntos fuertes de una cámara de secado de la serie ED de BINDER son las tareas rutinarias de secado y esterilización a temperaturas de hasta 300 °C. Gracias a la convección natural, en esta cámara de secado todos los procesos térmicos se desarrollan con la máxima eficiencia. La serie ED proporciona un secado rápido y homogéneo. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección natural¦Rejilla de aire regulable¦Controlador con funciones de temporización¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17339 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17345 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17352 | ED023-230V | 9010-0190 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 230 V | 50/60 Hz | 0,8 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 2/4 | [22 empty] | 28 min | 5 min | 2,8 ± K | 0,5 ± K |  | 148 Wh/h | 13 x/h
99 | ED 23 | camaras-de-secado | #N/A | Modelo ED 23 ¦ Cámaras de calor y de secado a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_ED_FD_023_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023020 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/ed-23 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Los puntos fuertes de una cámara de secado de la serie ED de BINDER son las tareas rutinarias de secado y esterilización a temperaturas de hasta 300 °C. Gracias a la convección natural, en esta cámara de secado todos los procesos térmicos se desarrollan con la máxima eficiencia. La serie ED proporciona un secado rápido y homogéneo. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección natural¦Rejilla de aire regulable¦Controlador con funciones de temporización¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17339 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17345 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17352 | ED023-230V-I | 9010-0191 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  |  | 50/60 Hz | 0,8 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 2/4 | [22 empty] | 28 min | 5 min | 2,8 ± K | 0,5 ± K |  | 148 Wh/h | 13 x/h
100 | ED 23 | camaras-de-secado | 08393824 | Modelo ED 23 ¦ Cámaras de calor y de secado a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_ED_FD_023_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023020 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/ed-23 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Los puntos fuertes de una cámara de secado de la serie ED de BINDER son las tareas rutinarias de secado y esterilización a temperaturas de hasta 300 °C. Gracias a la convección natural, en esta cámara de secado todos los procesos térmicos se desarrollan con la máxima eficiencia. La serie ED proporciona un secado rápido y homogéneo. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección natural¦Rejilla de aire regulable¦Controlador con funciones de temporización¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17339 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17345 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17352 | ED023UL-120V | 9010-0192 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 120 V | 60 Hz | 0,8 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 2/4 | [22 empty] | 28 min | 5 min | 2,8 ± K | 0,5 ± K |  | 148 Wh/h | 13 x/h
101 | ED 23 | camaras-de-secado | #N/A | Modelo ED 23 ¦ Cámaras de calor y de secado a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_ED_FD_023_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023020 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/ed-23 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Los puntos fuertes de una cámara de secado de la serie ED de BINDER son las tareas rutinarias de secado y esterilización a temperaturas de hasta 300 °C. Gracias a la convección natural, en esta cámara de secado todos los procesos térmicos se desarrollan con la máxima eficiencia. La serie ED proporciona un secado rápido y homogéneo. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección natural¦Rejilla de aire regulable¦Controlador con funciones de temporización¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17339 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17345 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17352 | ED023UL-120V-I | 9010-0193 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  |  | 60 Hz | 0,8 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 2/4 | [22 empty] | 28 min | 5 min | 2,8 ± K | 0,5 ± K |  | 148 Wh/h | 13 x/h
102 | ED 400 | camaras-de-secado | 08393809 | Modelo ED 400 ¦ Cámaras de calor y de secado a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_ED_FED_400_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023021 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/ed-400 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Los puntos fuertes de una cámara de secado de la serie ED de BINDER son las tareas rutinarias de secado y esterilización a temperaturas de hasta 300 °C. Gracias a la convección natural, en esta cámara de secado todos los procesos térmicos se desarrollan con la máxima eficiencia. La serie ED proporciona un secado rápido y homogéneo. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección natural¦Rejilla de aire regulable¦Controlador con funciones de temporización¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17375 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17381 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17388 | ED400-400V-I | 9010-0075 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 400 V | 50/60 Hz | 3,4 kW | 16,0 A | 3~/N/PE | 2 | 2/10 | [22 empty] | 71 min | 31 min | 3,0 ± K | 0,5 ± K |  | 672 Wh/h | 10 x/h
103 | ED 400 | camaras-de-secado | 08393825 | Modelo ED 400 ¦ Cámaras de calor y de secado a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_ED_FED_400_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023021 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/ed-400 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Los puntos fuertes de una cámara de secado de la serie ED de BINDER son las tareas rutinarias de secado y esterilización a temperaturas de hasta 300 °C. Gracias a la convección natural, en esta cámara de secado todos los procesos térmicos se desarrollan con la máxima eficiencia. La serie ED proporciona un secado rápido y homogéneo. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección natural¦Rejilla de aire regulable¦Controlador con funciones de temporización¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17375 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17381 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17388 | ED400UL-208V-I | 9010-0168 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 208 V | 60 Hz | 3,4 kW | 16,0 A | 3~ | 2 | 2/10 | [22 empty] | 71 min | 31 min | 3,0 ± K | 0,5 ± K |  | 672 Wh/h | 10 x/h
104 | ED-S 56 | camaras-de-secado | 08393842 | Modelo ED-S 56 ¦ Cámaras de calor y de secado a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD-S_ED-S_FD-S_056_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023023 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/ed-s-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Los nuevos productos Solid.Line convencen por la fiabilidad y la calidad probadas de BINDER. Son aptos para secado y almacenamiento térmico. Las características de rendimiento de Solid.Line se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad. | Rango de temperatura: temperatura ambiente +7 °C hasta 250 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección natural¦Rejilla de aire ajustable¦Controlador con función de cronómetro¦1 rejilla cromadas, incl. soportes de rejilla¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17914 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17921 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17928 | EDS056-230V | 9090-0014 | +7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 250 °C |  |  |  | 230 V | 50/60 Hz | 1,05 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 1/3 | [22 empty] | 60 min | 45 min | 3,4 ± K | 0,8 ± K |  | 210 Wh/h
105 | ED-S 56 | camaras-de-secado | 08393832 | Modelo ED-S 56 ¦ Cámaras de calor y de secado a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD-S_ED-S_FD-S_056_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023023 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/ed-s-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Los nuevos productos Solid.Line convencen por la fiabilidad y la calidad probadas de BINDER. Son aptos para secado y almacenamiento térmico. Las características de rendimiento de Solid.Line se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad. | Rango de temperatura: temperatura ambiente +7 °C hasta 250 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección natural¦Rejilla de aire ajustable¦Controlador con función de cronómetro¦1 rejilla cromadas, incl. soportes de rejilla¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17914 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17921 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17928 | EDS056UL-120V | 9090-0015 | +7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 250 °C |  |  |  | 120 V | 60 Hz | 1,15 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 1/3 | [22 empty] | 60 min | 45 min | 3,4 ± K | 0,8 ± K |  | 210 Wh/h
106 | ED-S 115 | camaras-de-secado | 08393830 | Modelo ED-S 115 ¦ Cámaras de calor y de secado a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD-S_ED-S_FD-S_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023023 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/ed-s-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Los nuevos productos Solid.Line convencen por la fiabilidad y la calidad probadas de BINDER. Son aptos para secado y almacenamiento térmico. Las características de rendimiento de Solid.Line se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad. | Rango de temperatura: temperatura ambiente +7 °C hasta 250 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección natural¦Rejilla de aire ajustable¦Controlador con función de cronómetro¦1 rejilla cromadas, incl. soportes de rejilla¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17950 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17957 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17964 | EDS115-230V | 9090-0020 | +7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 250 °C |  |  |  | 230 V | 50/60 Hz | 1,25 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 1/5 | [22 empty] | 55 min | 40 min | 2,8 ± K | 0,9 ± K |  | 300 Wh/h
107 | ED-S 115 | camaras-de-secado | 08393831 | Modelo ED-S 115 ¦ Cámaras de calor y de secado a convección natural | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD-S_ED-S_FD-S_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023023 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/ed-s-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Los nuevos productos Solid.Line convencen por la fiabilidad y la calidad probadas de BINDER. Son aptos para secado y almacenamiento térmico. Las características de rendimiento de Solid.Line se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad. | Rango de temperatura: temperatura ambiente +7 °C hasta 250 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección natural¦Rejilla de aire ajustable¦Controlador con función de cronómetro¦1 rejilla cromadas, incl. soportes de rejilla¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17950 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17957 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17964 | EDS115UL-120V | 9090-0021 | +7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 250 °C |  |  |  | 120 V | 60 Hz | 1,35 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 1/5 | [22 empty] | 55 min | 40 min | 2,8 ± K | 0,9 ± K |  | 300 Wh/h
108 | FD 56 | camaras-de-secado | 08393794 | Modelo FD 56 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED_FD_FED_056_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023028 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fd-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Las cámaras de secado BINDER de la serie FD Avantgarde.Line se utilizan especialmente en aplicaciones que requieren un secado y una esterilización rápidos. Gracias a su distribución totalmente homogénea de la temperatura, la rápida dinámica y el ventilador de alto rendimiento, estas cámaras de secado ahorran un tiempo inestimable. | Rango de temperatura: desde 10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección forzada¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Apilable¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19000 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19012 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19013 | FD056-230V | 9010-0303 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 230 V | 50/60 Hz | 1,1 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 2/4 | [5 empty] | 43 dB(A) | 180 Wh/h | [15 empty] | 15 min | 4 min | 1,7 ± K | 0,3 ± K | 80 x/h | 290 Wh/h
109 | FD 56 | camaras-de-secado | 08393795 | Modelo FD 56 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED_FD_FED_056_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023028 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fd-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Las cámaras de secado BINDER de la serie FD Avantgarde.Line se utilizan especialmente en aplicaciones que requieren un secado y una esterilización rápidos. Gracias a su distribución totalmente homogénea de la temperatura, la rápida dinámica y el ventilador de alto rendimiento, estas cámaras de secado ahorran un tiempo inestimable. | Rango de temperatura: desde 10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección forzada¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Apilable¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19000 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19012 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19013 | FD056UL-120V | 9010-0304 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 120 V | 60 Hz | 1,2 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 2/4 | [5 empty] | 43 dB(A) | 180 Wh/h | [15 empty] | 15 min | 4 min | 1,7 ± K | 0,3 ± K | 80 x/h | 290 Wh/h
110 | FD 115 | camaras-de-secado | 08393796 | Modelo FD 115 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED_FD_FED_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023028 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fd-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Las cámaras de secado BINDER de la serie FD Avantgarde.Line se utilizan especialmente en aplicaciones que requieren un secado y una esterilización rápidos. Gracias a su distribución totalmente homogénea de la temperatura, la rápida dinámica y el ventilador de alto rendimiento, estas cámaras de secado ahorran un tiempo inestimable. | Rango de temperatura: desde 10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección forzada¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Apilable¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19044 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19057 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19058 | FD115-230V | 9010-0305 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 230 V | 50/60 Hz | 1,3 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 2/5 | [5 empty] | 43 dB(A) | 215 Wh/h | [15 empty] | 18 min | 4 min | 1,7 ± K | 0,3 ± K | 32 x/h | 340 Wh/h
111 | FD 115 | camaras-de-secado | 08393797 | Modelo FD 115 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED_FD_FED_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023028 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fd-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Las cámaras de secado BINDER de la serie FD Avantgarde.Line se utilizan especialmente en aplicaciones que requieren un secado y una esterilización rápidos. Gracias a su distribución totalmente homogénea de la temperatura, la rápida dinámica y el ventilador de alto rendimiento, estas cámaras de secado ahorran un tiempo inestimable. | Rango de temperatura: desde 10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección forzada¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Apilable¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19044 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19057 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19058 | FD115UL-120V | 9010-0306 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 120 V | 60 Hz | 1,4 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 2/5 | [5 empty] | 43 dB(A) | 215 Wh/h | [15 empty] | 18 min | 4 min | 1,7 ± K | 0,3 ± K | 32 x/h | 340 Wh/h
112 | FD 260 | camaras-de-secado | 08393798 | Modelo FD 260 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED_FD_FED_260_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023028 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fd-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Las cámaras de secado BINDER de la serie FD Avantgarde.Line se utilizan especialmente en aplicaciones que requieren un secado y una esterilización rápidos. Gracias a su distribución totalmente homogénea de la temperatura, la rápida dinámica y el ventilador de alto rendimiento, estas cámaras de secado ahorran un tiempo inestimable. | Rango de temperatura: desde 10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección forzada¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19090 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19103 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19104 | FD260-230V | 9010-0309 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 230 V | 50/60 Hz | 2,3 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 2/8 | [5 empty] | 43 dB(A) | 245 Wh/h | [15 empty] | 19 min | 5 min | 1,9 ± K | 0,4 ± K | 9 x/h | 410 Wh/h
113 | FD 260 | camaras-de-secado | 08393799 | Modelo FD 260 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED_FD_FED_260_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023028 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fd-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Las cámaras de secado BINDER de la serie FD Avantgarde.Line se utilizan especialmente en aplicaciones que requieren un secado y una esterilización rápidos. Gracias a su distribución totalmente homogénea de la temperatura, la rápida dinámica y el ventilador de alto rendimiento, estas cámaras de secado ahorran un tiempo inestimable. | Rango de temperatura: desde 10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección forzada¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19090 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19103 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19104 | FD260UL-240V | 9010-0310 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 240 V | 60 Hz | 2,5 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/8 | [5 empty] | 43 dB(A) | 245 Wh/h | [15 empty] | 19 min | 5 min | 1,9 ± K | 0,4 ± K | 9 x/h | 410 Wh/h
114 | FD 720 | camaras-de-secado | 08393800 | Modelo FD 720 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED-FD-FED_720_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023028 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fd-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Las cámaras de secado BINDER de la serie FD Avantgarde.Line se utilizan especialmente en aplicaciones que requieren un secado y una esterilización rápidos. Gracias a su distribución totalmente homogénea de la temperatura, la rápida dinámica y el ventilador de alto rendimiento, estas cámaras de secado ahorran un tiempo inestimable. | Rango de temperatura: desde 12 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Convección forzada¦Controlador con pantalla LCD¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19140 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19153 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19154 | FD720-400V | 9010-0311 | +12 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 400 V | 50/60 Hz | 4,5 kW | 16,0 A | 3~/N/PE | 2 | 2/16 | [5 empty] | 43 dB(A) | 480 Wh/h | [15 empty] | 25 min | 6 min | 2,5 ± K | 0,6 ± K | 5 x/h | 800 Wh/h
115 | FD 23 | camaras-de-secado | 00010151 | Modelo FD 23 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_ED_FD_023_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023021 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fd-23 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Las cámaras de secado BINDER de la serie FD se utilizan especialmente en aplicaciones que requieren un secado y una esterilización rápidos. Gracias a su distribución totalmente homogénea de la temperatura, la rápida dinámica y el ventilador de alto rendimiento, estas cámaras de secado ahorran un tiempo inestimable. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección forzada¦Rejilla de aire regulable¦Controlador con funciones de temporización¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17417 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17429 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17430 | FD023-230V | 9010-0194 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 230 V | 50/60 Hz | 0,8 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 2/4 | [22 empty] | 25 min | 6 min | 2,5 ± K | 0,3 ± K |  | 300 Wh/h | 64 x/h
116 | FD 23 | camaras-de-secado | 08393834 | Modelo FD 23 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_ED_FD_023_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023021 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fd-23 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Las cámaras de secado BINDER de la serie FD se utilizan especialmente en aplicaciones que requieren un secado y una esterilización rápidos. Gracias a su distribución totalmente homogénea de la temperatura, la rápida dinámica y el ventilador de alto rendimiento, estas cámaras de secado ahorran un tiempo inestimable. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección forzada¦Rejilla de aire regulable¦Controlador con funciones de temporización¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17417 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17429 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17430 | FD023UL-120V | 9010-0196 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 120 V | 60 Hz | 0,8 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 2/4 | [22 empty] | 25 min | 6 min | 2,5 ± K | 0,3 ± K |  | 300 Wh/h | 64 x/h
117 | FD-S 56 | camaras-de-secado | 08393826 | Modelo FD-S 56 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD-S_ED-S_FD-S_056_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023023 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fd-s-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Los nuevos productos Solid.Line convencen por la fiabilidad y la calidad probadas de BINDER. Son aptos para secado y almacenamiento térmico. Las características de rendimiento de Solid.Line se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad. | Rango de temperatura: temperatura ambiente +10 °C hasta 250 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección forzada¦Rejilla de aire ajustable¦Controlador con función de cronómetro¦1 rejilla cromadas, incl. soportes de rejilla¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17986 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17993 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18000 | FDS056-230V | 9090-0018 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 250 °C |  |  |  | 230 V | 50/60 Hz | 1,1 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 1/3 | [5 empty] | 43 dB(A) | [16 empty] | 15 min | 5 min | 2,6 ± K | 0,4 ± K | 4 x/h | 290 Wh/h
118 | FD-S 56 | camaras-de-secado | 08393827 | Modelo FD-S 56 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD-S_ED-S_FD-S_056_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023023 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fd-s-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Los nuevos productos Solid.Line convencen por la fiabilidad y la calidad probadas de BINDER. Son aptos para secado y almacenamiento térmico. Las características de rendimiento de Solid.Line se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad. | Rango de temperatura: temperatura ambiente +10 °C hasta 250 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección forzada¦Rejilla de aire ajustable¦Controlador con función de cronómetro¦1 rejilla cromadas, incl. soportes de rejilla¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17986 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17993 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18000 | FDS056UL-120V | 9090-0019 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 250 °C |  |  |  | 120 V | 60 Hz | 1,2 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 1/3 | [5 empty] | 43 dB(A) | [16 empty] | 15 min | 5 min | 2,6 ± K | 0,4 ± K | 4 x/h | 290 Wh/h
119 | FD-S 115 | camaras-de-secado | 08393828 | Modelo FD-S 115 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD-S_ED-S_FD-S_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023024 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fd-s-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Los nuevos productos Solid.Line convencen por la fiabilidad y la calidad probadas de BINDER. Son aptos para secado y almacenamiento térmico. Las características de rendimiento de Solid.Line se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad. | Rango de temperatura: temperatura ambiente +10 °C hasta 250 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección forzada¦Rejilla de aire ajustable¦Controlador con función de cronómetro¦1 rejilla cromadas, incl. soportes de rejilla¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18022 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18029 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18036 | FDS115-230V | 9090-0024 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 250 °C |  |  |  | 230 V | 50/60 Hz | 1,3 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 1/5 | [5 empty] | 48 dB(A) | [16 empty] | 20 min | 8 min | 2,0 ± K | 0,4 ± K | 2 x/h | 340 Wh/h
120 | FD-S 115 | camaras-de-secado | 08393829 | Modelo FD-S 115 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD-S_ED-S_FD-S_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023024 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fd-s-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Los nuevos productos Solid.Line convencen por la fiabilidad y la calidad probadas de BINDER. Son aptos para secado y almacenamiento térmico. Las características de rendimiento de Solid.Line se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad. | Rango de temperatura: temperatura ambiente +10 °C hasta 250 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Convección forzada¦Rejilla de aire ajustable¦Controlador con función de cronómetro¦1 rejilla cromadas, incl. soportes de rejilla¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18022 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18029 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/18036 | FDS115UL-120V | 9090-0025 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 250 °C |  |  |  | 120 V | 60 Hz | 1,4 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 1/5 | [5 empty] | 48 dB(A) | [16 empty] | 20 min | 8 min | 2,0 ± K | 0,4 ± K | 2 x/h | 340 Wh/h
121 | FED 56 | camaras-de-secado | 05188813 | Modelo FED 56 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de temporización avanzadas | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED_FD_FED_056_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023029 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fed-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Las cámaras de calor BINDER de la serie FED Avantgarde.Line ofrecen una capacidad prácticamente ilimitada y resultan, al mismo tiempo, muy adaptables. Gracias a las funciones ampliadas de temporización y a un ventilador de regulación, es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire. | Rango de temperatura: desde 10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Velocidad del ventilador ajustable¦Controlador con pantalla LCD y funciones de temporización ampliadas¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Apilable¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Interfaz Ethernet¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19192 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19199 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19206 | FED056-230V | 9010-0295 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 230 V | 50/60 Hz | 1,1 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 2/4 | [5 empty] | 43 dB(A) | 180 Wh/h | [15 empty] | 15 min | 4 min | 1,4 ± K | 0,3 ± K | 80 x/h | 290 Wh/h
122 | FED 56 | camaras-de-secado | 08393801 | Modelo FED 56 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de temporización avanzadas | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED_FD_FED_056_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023029 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fed-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Las cámaras de calor BINDER de la serie FED Avantgarde.Line ofrecen una capacidad prácticamente ilimitada y resultan, al mismo tiempo, muy adaptables. Gracias a las funciones ampliadas de temporización y a un ventilador de regulación, es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire. | Rango de temperatura: desde 10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Velocidad del ventilador ajustable¦Controlador con pantalla LCD y funciones de temporización ampliadas¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Apilable¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Interfaz Ethernet¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19192 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19199 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19206 | FED056UL-120V | 9010-0296 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 120 V | 60 Hz | 1,2 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 2/4 | [5 empty] | 43 dB(A) | 180 Wh/h | [15 empty] | 15 min | 4 min | 1,4 ± K | 0,3 ± K | 80 x/h | 290 Wh/h
123 | FED 115 | camaras-de-secado | 05187610 | Modelo FED 115 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de temporización avanzadas | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED_FD_FED_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023029 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fed-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Las cámaras de calor BINDER de la serie FED Avantgarde.Line ofrecen una capacidad prácticamente ilimitada y resultan, al mismo tiempo, muy adaptables. Gracias a las funciones ampliadas de temporización y a un ventilador de regulación, es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire. | Rango de temperatura: desde 10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Velocidad del ventilador ajustable¦Controlador con pantalla LCD y funciones de temporización ampliadas¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Apilable¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Interfaz Ethernet¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19235 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19242 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19249 | FED115-230V | 9010-0293 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 230 V | 50/60 Hz | 1,3 kW | 6,3 A | 1~ | 1 | 2/5 | [5 empty] | 43 dB(A) | 215 Wh/h | [15 empty] | 18 min | 4 min | 1,2 ± K | 0,3 ± K | 32 x/h | 340 Wh/h
124 | FED 115 | camaras-de-secado | 08393803 | Modelo FED 115 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de temporización avanzadas | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED_FD_FED_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023029 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fed-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Las cámaras de calor BINDER de la serie FED Avantgarde.Line ofrecen una capacidad prácticamente ilimitada y resultan, al mismo tiempo, muy adaptables. Gracias a las funciones ampliadas de temporización y a un ventilador de regulación, es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire. | Rango de temperatura: desde 10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Velocidad del ventilador ajustable¦Controlador con pantalla LCD y funciones de temporización ampliadas¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Apilable¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Interfaz Ethernet¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19235 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19242 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/19249 | FED115UL-120V | 9010-0294 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 120 V | 60 Hz | 1,4 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 2/5 | [5 empty] | 43 dB(A) | 215 Wh/h | [15 empty] | 18 min | 4 min | 1,2 ± K | 0,3 ± K | 32 x/h | 340 Wh/h
125 | FED 260 | camaras-de-secado | 05445611 | Modelo FED 260 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de temporización avanzadas | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED_FD_FED_260_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023020 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fed-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Las cámaras de calor BINDER de la serie FED Avantgarde.Line ofrecen una capacidad prácticamente ilimitada y resultan, al mismo tiempo, muy adaptables. Gracias a las funciones ampliadas de temporización y a un ventilador de regulación, es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire. | Rango de temperatura: desde 10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Velocidad del ventilador ajustable¦Controlador con pantalla LCD y funciones de temporización ampliadas¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Interfaz Ethernet¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17267 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17274 | FED260-230V | 9010-0299 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 230 V | 50/60 Hz | 2,3 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 2/8 | [5 empty] | 43 dB(A) | 245 Wh/h | [15 empty] | 19 min | 5 min | 1,6 ± K | 0,4 ± K | 9 x/h | 410 Wh/h
126 | FED 260 | camaras-de-secado | 08393804 | Modelo FED 260 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de temporización avanzadas | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED_FD_FED_260_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023020 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fed-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Las cámaras de calor BINDER de la serie FED Avantgarde.Line ofrecen una capacidad prácticamente ilimitada y resultan, al mismo tiempo, muy adaptables. Gracias a las funciones ampliadas de temporización y a un ventilador de regulación, es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire. | Rango de temperatura: desde 10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Velocidad del ventilador ajustable¦Controlador con pantalla LCD y funciones de temporización ampliadas¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Interfaz Ethernet¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17267 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17274 | FED260UL-240V | 9010-0300 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 240 V | 60 Hz | 2,5 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/8 | [5 empty] | 43 dB(A) | 245 Wh/h | [15 empty] | 19 min | 5 min | 1,6 ± K | 0,4 ± K | 9 x/h | 410 Wh/h
127 | FED 720 | camaras-de-secado | 05445612 | Modelo FED 720 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de temporización avanzadas | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED-FD-FED_720_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023020 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fed-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Las cámaras de calor BINDER de la serie FED Avantgarde.Line ofrecen una capacidad prácticamente ilimitada y resultan, al mismo tiempo, muy adaptables. Gracias a las funciones ampliadas de temporización y a un ventilador de regulación, es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire. | Rango de temperatura: desde 12 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Velocidad del ventilador ajustable¦Controlador con pantalla LCD y funciones de temporización ampliadas¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 L¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Interfaz Ethernet¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17303 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17310 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17317 | FED720-400V | 9010-0301 | +12 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 400 V | 50/60 Hz | 4,5 kW | 16,0 A | 3~/N/PE | 2 | 2/16 | [5 empty] | 43 dB(A) | 480 Wh/h | [15 empty] | 25 min | 6 min | 2,0 ± K | 0,6 ± K | 5 x/h | 800 Wh/h
128 | FED 720 | camaras-de-secado | 08393805 | Modelo FED 720 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de temporización avanzadas | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/ED-FD-FED_720_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023020 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fed-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Las cámaras de calor BINDER de la serie FED Avantgarde.Line ofrecen una capacidad prácticamente ilimitada y resultan, al mismo tiempo, muy adaptables. Gracias a las funciones ampliadas de temporización y a un ventilador de regulación, es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire. | Rango de temperatura: desde 12 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Velocidad del ventilador ajustable¦Controlador con pantalla LCD y funciones de temporización ampliadas¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦2 rejillas cromadas¦Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 L¦Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Diseño ergonómico de la manilla¦Interfaz Ethernet¦Conexión USB para el registro de los datos | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17303 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17310 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17317 | FED720UL-208V | 9010-0302 | +12 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 208 V | 60 Hz | 4,5 kW | 16,0 A | 3~ | 2 | 2/16 | [5 empty] | 43 dB(A) | 480 Wh/h | [15 empty] | 25 min | 6 min | 2,0 ± K | 0,6 ± K | 5 x/h | 800 Wh/h
129 | FED 400 | camaras-de-secado | 08393835 | Modelo FED 400 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de temporización avanzadas | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_ED_FED_400_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023021 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fed-400 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Las cámaras de calor BINDER de la serie FED ofrecen una capacidad prácticamente ilimitada y resultan, al mismo tiempo, muy adaptables. Gracias a las funciones ampliadas de temporización y a un ventilador regulable, es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Velocidad del ventilador ajustable¦Rejilla de aire regulable¦Controlador con funciones de temporización avanzadas¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Interfaz de ordenador: RS 422 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17466 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17473 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17480 | FED400-400V | 9010-0216 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 400 V | 50/60 Hz | 3,4 kW | 16,0 A | 3~/N/PE | 2 | 2/10 | [22 empty] | 29 min | 6 min | 3,8 ± K | 0,7 ± K |  | 1.200 Wh/h | 18 x/h
130 | FED 400 | camaras-de-secado | 08393836 | Modelo FED 400 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de temporización avanzadas | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/BD_BF_ED_FED_400_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023021 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fed-400 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion | Las cámaras de calor BINDER de la serie FED ofrecen una capacidad prácticamente ilimitada y resultan, al mismo tiempo, muy adaptables. Gracias a las funciones ampliadas de temporización y a un ventilador regulable, es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire. | Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Velocidad del ventilador ajustable¦Rejilla de aire regulable¦Controlador con funciones de temporización avanzadas¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Interfaz de ordenador: RS 422 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17466 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17473 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17480 | FED400UL-208V | 9010-0217 | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 208 V | 60 Hz | 3,4 kW | 16,0 A | 3~ | 2 | 2/10 | [22 empty] | 29 min | 6 min | 3,8 ± K | 0,7 ± K |  | 1.200 Wh/h | 18 x/h
131 | FP 56 | camaras-de-secado | 08393837 | Modelo FP 56 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de programa | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/FP_056_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023021 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fp-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion?ai%5Baction%5D=lists&ai%5Bcontroller%5D=Catalog&ai%5Bl_page%5D=2 | Las cámaras de prueba de materiales de la serie FP de BINDER garantizan tiempos de secado cortos y un calentamiento rápido. Gracias a las funciones adicionales de programación y a un ventilador regulable, es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire incluso a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. | Rango de temperatura: +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +300 °C¦Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Velocidad de ventilador ajustable¦Controlador con programación de intervalo de tiempo y en tiempo real¦Control electromecánico de la compuerta de salida de aire¦2 rejillas cromadas¦Equipos apilables hasta 115 l¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente clase 2 (DIN 12880) y controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma visual/acústica seleccionable en el controlador¦Diseño de manejo ergonómico¦Interfaz para ordenador: Ethernet¦Registrador de datos interno, consulta de valores de medición en formato abierto por USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17523 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17529 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17536 | FP056-230V | 9010-0363 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 230 V | 50/60 Hz | 1,2 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 2/4 | [5 empty] | 43 dB(A) | 180 Wh/h | [15 empty] | 15 min | 4 min | 1,4 ± K | 0,4 ± K | 80 x/h | 290 Wh/h
132 | FP 56 | camaras-de-secado | 08393838 | Modelo FP 56 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de programa | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/FP_056_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023021 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fp-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion?ai%5Baction%5D=lists&ai%5Bcontroller%5D=Catalog&ai%5Bl_page%5D=2 | Las cámaras de prueba de materiales de la serie FP de BINDER garantizan tiempos de secado cortos y un calentamiento rápido. Gracias a las funciones adicionales de programación y a un ventilador regulable, es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire incluso a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. | Rango de temperatura: +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +300 °C¦Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Velocidad de ventilador ajustable¦Controlador con programación de intervalo de tiempo y en tiempo real¦Control electromecánico de la compuerta de salida de aire¦2 rejillas cromadas¦Equipos apilables hasta 115 l¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente clase 2 (DIN 12880) y controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma visual/acústica seleccionable en el controlador¦Diseño de manejo ergonómico¦Interfaz para ordenador: Ethernet¦Registrador de datos interno, consulta de valores de medición en formato abierto por USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17523 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17529 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17536 | FP056UL-120V | 9010-0367 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 120 V | 60 Hz | 1,2 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/4 | [5 empty] | 43 dB(A) | 180 Wh/h | [15 empty] | 15 min | 4 min | 1,4 ± K | 0,4 ± K | 80 x/h | 290 Wh/h
133 | FP 115 | camaras-de-secado | 08393839 | Modelo FP 115 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de programa | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/FP_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023022 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fp-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion?ai%5Baction%5D=lists&ai%5Bcontroller%5D=Catalog&ai%5Bl_page%5D=2 | Las cámaras de prueba de materiales de la serie FP de BINDER garantizan tiempos de secado cortos y un calentamiento rápido. Gracias a las funciones adicionales de programación y a un ventilador regulable, es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire incluso a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. | Rango de temperatura: +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +300 °C¦Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Velocidad de ventilador ajustable¦Controlador con programación de intervalo de tiempo y en tiempo real¦Control electromecánico de la compuerta de salida de aire¦2 rejillas cromadas¦Equipos apilables hasta 115 l¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente clase 2 (DIN 12880) y controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma visual/acústica seleccionable en el controlador¦Diseño de manejo ergonómico¦Interfaz para ordenador: Ethernet¦Registrador de datos interno, consulta de valores de medición en formato abierto por USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17579 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17585 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17592 | FP115-230V | 9010-0364 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 230 V | 50/60 Hz | 1,4 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 2/5 | [5 empty] | 43 dB(A) | 230 Wh/h | [15 empty] | 19 min | 5 min | 1,4 ± K | 0,3 ± K | 32 x/h | 370 Wh/h
134 | FP 115 | camaras-de-secado | 08393840 | Modelo FP 115 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de programa | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/FP_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023022 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fp-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion?ai%5Baction%5D=lists&ai%5Bcontroller%5D=Catalog&ai%5Bl_page%5D=2 | Las cámaras de prueba de materiales de la serie FP de BINDER garantizan tiempos de secado cortos y un calentamiento rápido. Gracias a las funciones adicionales de programación y a un ventilador regulable, es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire incluso a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. | Rango de temperatura: +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +300 °C¦Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Velocidad de ventilador ajustable¦Controlador con programación de intervalo de tiempo y en tiempo real¦Control electromecánico de la compuerta de salida de aire¦2 rejillas cromadas¦Equipos apilables hasta 115 l¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente clase 2 (DIN 12880) y controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma visual/acústica seleccionable en el controlador¦Diseño de manejo ergonómico¦Interfaz para ordenador: Ethernet¦Registrador de datos interno, consulta de valores de medición en formato abierto por USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17579 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17585 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17592 | FP115UL-120V | 9010-0368 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 120 V | 60 Hz | 1,4 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/5 | [5 empty] | 43 dB(A) | 230 Wh/h | [15 empty] | 19 min | 5 min | 1,4 ± K | 0,3 ± K | 32 x/h | 370 Wh/h
135 | FP 260 | camaras-de-secado | 08393833 | Modelo FP 260 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de programa | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/FP_260_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023022 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fp-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion?ai%5Baction%5D=lists&ai%5Bcontroller%5D=Catalog&ai%5Bl_page%5D=2 | Las cámaras de prueba de materiales de la serie FP de BINDER garantizan tiempos de secado cortos y un calentamiento rápido. Gracias a las funciones adicionales de programación y a un ventilador regulable, es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire incluso a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. | Rango de temperatura: +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +300 °C¦Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Velocidad de ventilador ajustable¦Controlador con programación de intervalo de tiempo y en tiempo real¦Control electromecánico de la compuerta de salida de aire¦2 rejillas cromadas¦Equipos apilables hasta 115 l¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente clase 2 (DIN 12880) y controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma visual/acústica seleccionable en el controlador¦Diseño de manejo ergonómico¦Interfaz para ordenador: Ethernet¦Registrador de datos interno, consulta de valores de medición en formato abierto por USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17635 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17641 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17648 | FP240-230V | 9010-0365 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 230 V | 50/60 Hz | 2,5 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/8 | [5 empty] | 43 dB(A) | 275 Wh/h | [15 empty] | 19 min | 6 min | 1,7 ± K | 0,4 ± K | 9 x/h | 465 Wh/h
136 | FP 260 | camaras-de-secado | 08393841 | Modelo FP 260 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de programa | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/FP_260_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023022 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fp-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion?ai%5Baction%5D=lists&ai%5Bcontroller%5D=Catalog&ai%5Bl_page%5D=2 | Las cámaras de prueba de materiales de la serie FP de BINDER garantizan tiempos de secado cortos y un calentamiento rápido. Gracias a las funciones adicionales de programación y a un ventilador regulable, es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire incluso a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. | Rango de temperatura: +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +300 °C¦Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Velocidad de ventilador ajustable¦Controlador con programación de intervalo de tiempo y en tiempo real¦Control electromecánico de la compuerta de salida de aire¦2 rejillas cromadas¦Equipos apilables hasta 115 l¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente clase 2 (DIN 12880) y controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma visual/acústica seleccionable en el controlador¦Diseño de manejo ergonómico¦Interfaz para ordenador: Ethernet¦Registrador de datos interno, consulta de valores de medición en formato abierto por USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17635 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17641 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17648 | FP260UL-120V | 9010-0369 | +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 240 V | 60 Hz | 2,5 kW | 16,0 A | 3~ | 1 | 2/8 | [5 empty] | 43 dB(A) | 275 Wh/h | [15 empty] | 19 min | 6 min | 1,7 ± K | 0,4 ± K | 9 x/h | 465 Wh/h
137 | FP 720 | camaras-de-secado | 08393843 | Modelo FP 720 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de programa | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/FP_720_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023022 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fp-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion?ai%5Baction%5D=lists&ai%5Bcontroller%5D=Catalog&ai%5Bl_page%5D=2 | Las cámaras de prueba de materiales de la serie FP de BINDER garantizan tiempos de secado cortos y un calentamiento rápido. Gracias a las funciones adicionales de programación y a un ventilador regulable, es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire incluso a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. | Rango de temperatura: +12 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +300 °C¦Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Velocidad de ventilador ajustable¦Controlador con programación de intervalo de tiempo y en tiempo real¦Control electromecánico de la compuerta de salida de aire¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente clase 2 (DIN 12880) y controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma visual/acústica seleccionable en el controlador¦Diseño de manejo ergonómico¦Interfaz para ordenador: Ethernet¦Registrador de datos interno, consulta de valores de medición en formato abierto por USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17691 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17697 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17704 | FP720-400V | 9010-0366 | +12 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 400 V | 50/60 Hz | 4,5 kW | 16,0 A | 3~/N/PE | 2 | 2/16 | [5 empty] | 43 dB(A) | 510 Wh/h | [15 empty] | 25 min | 6 min | 2,4 ± K | 0,6 ± K | 5 x/h | 880 Wh/h
138 | FP 720 | camaras-de-secado | 08393844 | Modelo FP 720 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de programa | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/FP_720_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023022 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/fp-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion?ai%5Baction%5D=lists&ai%5Bcontroller%5D=Catalog&ai%5Bl_page%5D=2 | Las cámaras de prueba de materiales de la serie FP de BINDER garantizan tiempos de secado cortos y un calentamiento rápido. Gracias a las funciones adicionales de programación y a un ventilador regulable, es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire incluso a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. | Rango de temperatura: +12 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +300 °C¦Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™¦Velocidad de ventilador ajustable¦Controlador con programación de intervalo de tiempo y en tiempo real¦Control electromecánico de la compuerta de salida de aire¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente clase 2 (DIN 12880) y controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma visual/acústica seleccionable en el controlador¦Diseño de manejo ergonómico¦Interfaz para ordenador: Ethernet¦Registrador de datos interno, consulta de valores de medición en formato abierto por USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17691 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17697 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17704 | FP720UL-208V | 9010-0370 | +12 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 208 V | 60 Hz | 4,5 kW | 16,0 A | 3~ | 2 | 2/16 | [5 empty] | 43 dB(A) | 510 Wh/h | [15 empty] | 25 min | 6 min | 2,4 ± K | 0,6 ± K | 5 x/h | 880 Wh/h
139 | M 56 | camaras-de-secado | #N/A | Modelo M 56 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y numerosas funciones de programa | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/M_056_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023022 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/m-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion?ai%5Baction%5D=lists&ai%5Bcontroller%5D=Catalog&ai%5Bl_page%5D=2 | Con una temperatura máxima de +300 °C y versátiles posibilidades de programación, las cámaras de prueba de materiales de la serie M resultan idóneas para pruebas de material y ensayos de envejecimiento. El ventilador de alto rendimiento garantiza un calentamiento rápido con una gran ventilación. | Rango de temperatura: desde +23 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +300 °C¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™ con potencia calorífica reforzada¦Ventilador reforzado con velocidad ajustable¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente clase 2 (DIN 12880) y controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma visual/acústica seleccionable en el controlador¦Función failsafe - sensor PT100 de reserva¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17746 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17752 |  | M056-230V | 9010-0371 | +23 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 230 V | 50/60 Hz | 2 kW | 10,0 A | 1~ | 1 | 2/4 | [5 empty] | 46 dB(A) | 210 Wh/h | [15 empty] | 9 min | 4 min | 1,4 ± K | 0,2 ± K | 175 x/h | 330 Wh/h
140 | M 115 | camaras-de-secado | #N/A | Modelo M 115 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y numerosas funciones de programa | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/M_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023022 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/m-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion?ai%5Baction%5D=lists&ai%5Bcontroller%5D=Catalog&ai%5Bl_page%5D=2 | Con una temperatura máxima de +300 °C y versátiles posibilidades de programación, las cámaras de prueba de materiales de la serie M resultan idóneas para pruebas de material y ensayos de envejecimiento. El ventilador de alto rendimiento garantiza un calentamiento rápido con una gran ventilación. | Rango de temperatura: desde +23 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +300 °C¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™ con potencia calorífica reforzada¦Ventilador reforzado con velocidad ajustable¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente clase 2 (DIN 12880) y controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma visual/acústica seleccionable en el controlador¦Función failsafe - sensor PT100 de reserva¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17795 |  |  | M115-230V | 9010-0372 | +23 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 230 V | 50/60 Hz | 2,4 kW | 12,5 A | 1~ | 1 | 2/5 | [5 empty] | 46 dB(A) | 250 Wh/h | [15 empty] | 11 min | 6 min | 1,0 ± K | 0,2 ± K | 105 x/h | 410 Wh/h
141 | M 260 | camaras-de-secado | #N/A | Modelo M 260 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y numerosas funciones de programa | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/M_260_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023023 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/m-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion?ai%5Baction%5D=lists&ai%5Bcontroller%5D=Catalog&ai%5Bl_page%5D=2 | Con una temperatura máxima de +300 °C y versátiles posibilidades de programación, las cámaras de prueba de materiales de la serie M resultan idóneas para pruebas de material y ensayos de envejecimiento. El ventilador de alto rendimiento garantiza un calentamiento rápido con una gran ventilación. | Rango de temperatura: desde +14 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +300 °C¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™ con potencia calorífica reforzada¦Ventilador reforzado con velocidad ajustable¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente clase 2 (DIN 12880) y controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma visual/acústica seleccionable en el controlador¦Función failsafe - sensor PT100 de reserva¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17844 |  |  | M260-400V | 9010-0373 | +14 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 400 V | 50/60 Hz | 3,1 kW | 16,0 A | 3~/N/PE | 1 | 2/8 | [5 empty] | 46 dB(A) | 370 Wh/h | [15 empty] | 13 min | 6 min | 1,5 ± K | 0,4 ± K | 65 x/h | 560 Wh/h
142 | M 720 | camaras-de-secado | #N/A | Modelo M 720 ¦ Cámaras de calor y de secado con convección forzada y numerosas funciones de programa | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/M_720_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023023 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/m-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/lista-productos-secado-temperacion?ai%5Baction%5D=lists&ai%5Bcontroller%5D=Catalog&ai%5Bl_page%5D=2 | Con una temperatura máxima de +300 °C y versátiles posibilidades de programación, las cámaras de prueba de materiales de la serie M resultan idóneas para pruebas de material y ensayos de envejecimiento. El ventilador de alto rendimiento garantiza un calentamiento rápido con una gran ventilación. | Rango de temperatura: desde +14 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +300 °C¦Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™ con potencia calorífica reforzada¦Ventilador reforzado con velocidad ajustable¦Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦2 rejillas cromadas¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente clase 2 (DIN 12880) y controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma visual/acústica seleccionable en el controlador¦Función failsafe - sensor PT100 de reserva¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-de-secado/producto/asset/17886 |  |  | M720-400V | 9010-0374 | +14 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C |  |  |  | 400 V | 50/60 Hz | 6 kW | 16,0 A | 3~/N/PE | 2 | 2/16 | [5 empty] | 49 dB(A) | 625 Wh/h | [15 empty] | 14 min | 6 min | 2,0 ± K | 0,6 ± K | 40 x/h | 1.025 Wh/h
143 | KBF 130 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF 130 ¦ Cámaras de clima constante con amplio rango de temperatura y humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF_130_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023030 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-130 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | El especialista acreditado para pruebas de estabilidad ICH fiables en la industria farmacéutica: el KBF domina todas las pruebas a largo plazo, pruebas aceleradas y pruebas de estrés. Cumple todos los requisitos ICH importantes, desde la precisión hasta la programación y la documentación. Con opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación. Además, la nueva KBF consume hasta un 40 % menos de energía que su predecesora. | Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor de reacción rápida¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19559 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19578 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19579 | KBF130-230V | 9020-0478 | 0...70 °C |  |  |  | 200...240 V | 50/60 Hz | 1,3 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 270 W | 10...80 % h.r. | [18 empty] | 10...70 °C | 0,2 ± K | 0,2 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 3 min | 3 min | 160 Wh/h | 160 Wh/h
144 | KBF 130 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF 130 ¦ Cámaras de clima constante con amplio rango de temperatura y humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF_130_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023030 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-130 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | El especialista acreditado para pruebas de estabilidad ICH fiables en la industria farmacéutica: el KBF domina todas las pruebas a largo plazo, pruebas aceleradas y pruebas de estrés. Cumple todos los requisitos ICH importantes, desde la precisión hasta la programación y la documentación. Con opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación. Además, la nueva KBF consume hasta un 40 % menos de energía que su predecesora. | Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor de reacción rápida¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19559 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19578 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19579 | KBF130UL-120V | 9020-0494 | 0...70 °C |  |  |  | 120 V | 50/60 Hz | 1,3 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 270 W | 10...80 % h.r. | [18 empty] | 10...70 °C | 0,2 ± K | 0,2 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 3 min | 3 min | 190 Wh/h | 190 Wh/h
145 | KBF 260 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF 260 ¦ Cámaras de clima constante con amplio rango de temperatura y humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF_260_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023030 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | El especialista acreditado para pruebas de estabilidad ICH fiables en la industria farmacéutica: el KBF domina todas las pruebas a largo plazo, pruebas aceleradas y pruebas de estrés. Cumple todos los requisitos ICH importantes, desde la precisión hasta la programación y la documentación. Con opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación. Además, la nueva KBF consume hasta un 40 % menos de energía que su predecesora. Con módulos de luz opcionales, la KBF puede convertirse en una cabina de fotoestabilidad ICH y en una cabina de crecimiento de plantas. | Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor de reacción rápida¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19649 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19668 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19669 | KBF260-230V | 9020-0479 | 0...70 °C |  |  |  | 220...240 V | 50/60 Hz | 1,4 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/9 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 410 W | 10...80 % h.r. | [18 empty] | 10...70 °C | 0,3 ± K | 0,2 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 1 min | 3 min | 215 Wh/h | 230 Wh/h
146 | KBF 260 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF 260 ¦ Cámaras de clima constante con amplio rango de temperatura y humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF_260_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023030 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | El especialista acreditado para pruebas de estabilidad ICH fiables en la industria farmacéutica: el KBF domina todas las pruebas a largo plazo, pruebas aceleradas y pruebas de estrés. Cumple todos los requisitos ICH importantes, desde la precisión hasta la programación y la documentación. Con opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación. Además, la nueva KBF consume hasta un 40 % menos de energía que su predecesora. Con módulos de luz opcionales, la KBF puede convertirse en una cabina de fotoestabilidad ICH y en una cabina de crecimiento de plantas. | Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor de reacción rápida¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19649 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19668 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19669 | KBF260UL-120V | 9020-0495 | 0...70 °C |  |  |  | 120 V | 50/60 Hz | 1,4 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/9 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 410 W | 10...80 % h.r. | [18 empty] | 10...70 °C | 0,3 ± K | 0,2 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 1 min | 3 min | 255 Wh/h | 295 Wh/h
147 | KBF 470 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF 470 ¦ Cámaras de clima constante con amplio rango de temperatura y humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF_470_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023031 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-470 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | El especialista acreditado para pruebas de estabilidad ICH fiables en la industria farmacéutica: el KBF domina todas las pruebas a largo plazo, pruebas aceleradas y pruebas de estrés. Cumple todos los requisitos ICH importantes, desde la precisión hasta la programación y la documentación. Con opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación. Además, la nueva KBF consume hasta un 40 % menos de energía que su predecesora. Con módulos de luz opcionales, la KBF puede convertirse en una cabina de fotoestabilidad ICH y en una cabina de crecimiento de plantas. | Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor de reacción rápida¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19739 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19758 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19759 | KBF470-230V | 9020-0480 | 0...70 °C |  |  |  | 220...240 V | 50/60 Hz | 1,4 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/16 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 530 W | 10...80 % h.r. | [18 empty] | 10...70 °C | 0,2 ± K | 0,2 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 1 min | 4 min | 265 Wh/h | 285 Wh/h
148 | KBF 470 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF 470 ¦ Cámaras de clima constante con amplio rango de temperatura y humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF_470_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023031 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-470 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | El especialista acreditado para pruebas de estabilidad ICH fiables en la industria farmacéutica: el KBF domina todas las pruebas a largo plazo, pruebas aceleradas y pruebas de estrés. Cumple todos los requisitos ICH importantes, desde la precisión hasta la programación y la documentación. Con opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación. Además, la nueva KBF consume hasta un 40 % menos de energía que su predecesora. Con módulos de luz opcionales, la KBF puede convertirse en una cabina de fotoestabilidad ICH y en una cabina de crecimiento de plantas. | Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor de reacción rápida¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19739 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19758 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19759 | KBF470UL-120V | 9020-0496 | 0...70 °C |  |  |  | 120 V | 50/60 Hz | 1,4 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/16 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 530 W | 10...80 % h.r. | [18 empty] | 10...70 °C | 0,2 ± K | 0,2 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 1 min | 4 min | 290 Wh/h | 305 Wh/h
149 | KBF 720 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF 720 ¦ Cámaras de clima constante con amplio rango de temperatura y humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF_720_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023031 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | El especialista acreditado para pruebas de estabilidad ICH fiables en la industria farmacéutica: el KBF domina todas las pruebas a largo plazo, pruebas aceleradas y pruebas de estrés. Cumple todos los requisitos ICH importantes, desde la precisión hasta la programación y la documentación. Con opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación. Además, la nueva KBF consume hasta un 40 % menos de energía que su predecesora. Con módulos de luz opcionales, la KBF puede convertirse en una cabina de fotoestabilidad ICH y en una cabina de crecimiento de plantas. | Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor de reacción rápida¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19829 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19848 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19849 | KBF720-230V | 9020-0481 | 0...70 °C |  |  |  | 220...240 V | 50/60 Hz | 1,6 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/16 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 640 W | 10...80 % h.r. | [18 empty] | 10...70 °C | 0,3 ± K | 0,2 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 1 min | 5 min | 360 Wh/h | 360 Wh/h
150 | KBF 720 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF 720 ¦ Cámaras de clima constante con amplio rango de temperatura y humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF_720_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023031 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | El especialista acreditado para pruebas de estabilidad ICH fiables en la industria farmacéutica: el KBF domina todas las pruebas a largo plazo, pruebas aceleradas y pruebas de estrés. Cumple todos los requisitos ICH importantes, desde la precisión hasta la programación y la documentación. Con opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación. Además, la nueva KBF consume hasta un 40 % menos de energía que su predecesora. Con módulos de luz opcionales, la KBF puede convertirse en una cabina de fotoestabilidad ICH y en una cabina de crecimiento de plantas. | Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor de reacción rápida¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19829 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19848 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19849 | KBF720UL-120V | 9020-0497 | 0...70 °C |  |  |  | 120 V | 50/60 Hz | 1,6 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/16 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 640 W | 10...80 % h.r. | [18 empty] | 10...70 °C | 0,3 ± K | 0,2 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 1 min | 5 min | 385 Wh/h | 440 Wh/h
151 | KBF 1060 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF 1060 ¦ Cámaras de clima constante con amplio rango de temperatura y humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF_1060_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023032 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-1060 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | El especialista acreditado para pruebas de estabilidad ICH fiables en la industria farmacéutica: el KBF domina todas las pruebas a largo plazo, pruebas aceleradas y pruebas de estrés. Cumple todos los requisitos ICH importantes, desde la precisión hasta la programación y la documentación. Con opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación. Además, la nueva KBF consume hasta un 40 % menos de energía que su predecesora. Los módulos de luz opcionales convierten el KBF en un armario de crecimiento de plantas. | Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor de reacción rápida¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19919 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19938 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19939 | KBF1060-230V | 9020-0482 | 0...70 °C |  |  |  | 220...240 V | 50/60 Hz | 1,6 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/16 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 640 W | 10...80 % h.r. | [18 empty] | 10...70 °C | 0,3 ± K | 0,2 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 2 min | 5 min | 365 Wh/h | 370 Wh/h
152 | KBF 1060 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF 1060 ¦ Cámaras de clima constante con amplio rango de temperatura y humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF_1060_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023032 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-1060 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | El especialista acreditado para pruebas de estabilidad ICH fiables en la industria farmacéutica: el KBF domina todas las pruebas a largo plazo, pruebas aceleradas y pruebas de estrés. Cumple todos los requisitos ICH importantes, desde la precisión hasta la programación y la documentación. Con opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación. Además, la nueva KBF consume hasta un 40 % menos de energía que su predecesora. Los módulos de luz opcionales convierten el KBF en un armario de crecimiento de plantas. | Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor de reacción rápida¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19919 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19938 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/19939 | KBF1060UL-120V | 9020-0498 | 0...70 °C |  |  |  | 120 V | 50/60 Hz | 1,6 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/16 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 640 W | 10...80 % h.r. | [18 empty] | 10...70 °C | 0,3 ± K | 0,2 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 2 min | 5 min | 390 Wh/h | 440 Wh/h
153 | KBF 1600 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF 1600 ¦ Cámaras de clima constante con amplio rango de temperatura y humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF_1600_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023032 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-1600 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | El especialista acreditado para pruebas de estabilidad ICH fiables en la industria farmacéutica: el KBF domina todas las pruebas a largo plazo, pruebas aceleradas y pruebas de estrés. Cumple todos los requisitos ICH importantes, desde la precisión hasta la programación y la documentación. Con opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación. Además, la nueva KBF consume hasta un 40 % menos de energía que su predecesora. Los módulos de luz opcionales convierten el KBF en un armario de crecimiento de plantas. | Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor de reacción rápida¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20010 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20029 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20030 | KBF1600-230V | 9020-0483 | 0...70 °C |  |  |  | 220...240 V | 50/60 Hz | 1,7 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/16 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 640 W | 10...80 % h.r. | [18 empty] | 10...70 °C | 0,4 ± K | 0,3 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 2 min | 6 min | 395 Wh/h | 460 Wh/h
154 | KBF 1600 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF 1600 ¦ Cámaras de clima constante con amplio rango de temperatura y humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF_1600_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023032 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-1600 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | El especialista acreditado para pruebas de estabilidad ICH fiables en la industria farmacéutica: el KBF domina todas las pruebas a largo plazo, pruebas aceleradas y pruebas de estrés. Cumple todos los requisitos ICH importantes, desde la precisión hasta la programación y la documentación. Con opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación. Además, la nueva KBF consume hasta un 40 % menos de energía que su predecesora. Los módulos de luz opcionales convierten el KBF en un armario de crecimiento de plantas. | Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor de reacción rápida¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20010 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20029 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20030 | KBF1600UL-120V | 9020-0499 | 0...70 °C |  |  |  | 120 V | 50/60 Hz | 1,7 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/16 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 640 W | 10...80 % h.r. | [18 empty] | 10...70 °C | 0,4 ± K | 0,3 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 2 min | 6 min | 410 Wh/h | 570 Wh/h
155 | KBF PRO 130 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF PRO 130 ¦ Cámaras de clima constante con límites ampliados de temperatura y humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF-PRO_130_U_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023032 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-pro-130 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | La cámara de clima constante potente y todoterreno: gracias a su sofisticado equipamiento técnico, la KBF PRO domina sin problemas todo tipo de ensayos de materiales, ya sea a −20 °C o, en condiciones THB, a +85 °C y 85 % de humedad relativa. Ofrece opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación y consume hasta un 40 % menos energía que el modelo KMF predecesor. | Rango de temperatura: de −20 °C a +100 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-290¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor de reacción rápida¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20100 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20113 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20114 | KBFPRO130-230V | 9020-0439 | -20...100 °C |  |  |  | 208...240 V | 50/60 Hz | 1,9 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 450 W | 10...98 % h.r. | [18 empty] | 10...90 °C | 0,2 ± K | 0,2 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 1 min | 3 min | 235 Wh/h | 255 Wh/h | 345 Wh/h
156 | KBF PRO 260 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF PRO 260 ¦ Cámaras de clima constante con límites ampliados de temperatura y humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF-PRO_260_T_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023032 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-pro-260 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | La cámara de clima constante potente y todoterreno: gracias a su sofisticado equipamiento técnico, la KBF PRO domina sin problemas todo tipo de ensayos de materiales, ya sea a −20 °C o, en condiciones THB, a +85 °C y 85 % de humedad relativa. Ofrece opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación y consume hasta un 40 % menos energía que el modelo KMF predecesor. Con módulos de luz opcionales,, la KBF PRO se convierte en una cámara para ensayos de fotoestabilidad ICH o para crecimiento de plantas. | Rango de temperatura: de −20 °C a +100 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-290¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor de reacción rápida¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20148 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20161 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20162 | KBFPRO260-230V | 9020-0440 | -20...100 °C |  |  |  | 208...240 V | 50/60 Hz | 1,6 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/9 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 800 W | 10...98 % h.r. | [18 empty] | 10...90 °C | 0,2 ± K | 0,2 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 1 min | 3 min | 235 Wh/h | 260 Wh/h | 375 Wh/h
157 | KBF PRO 470 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF PRO 470 ¦ Cámaras de clima constante con límites ampliados de temperatura y humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF-PRO_470_T_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023033 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-pro-470 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | La cámara de clima constante potente y todoterreno: gracias a su sofisticado equipamiento técnico, la KBF PRO domina sin problemas todo tipo de ensayos de materiales, ya sea a −20 °C o, en condiciones THB, a +85 °C y 85 % de humedad relativa. Ofrece opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación y consume hasta un 40 % menos energía que el modelo KMF predecesor. Con módulos de luz opcionales,, la KBF PRO se convierte en una cámara para ensayos de fotoestabilidad ICH o para crecimiento de plantas. | Rango de temperatura: de −20 °C a +100 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-290¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor de reacción rápida¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20196 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20209 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20210 | KBFPRO470-230V | 9020-0441 | -20...100 °C |  |  |  | 208...240 V | 50/60 Hz | 1,6 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/16 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 800 W | 10...98 % h.r. | [18 empty] | 10...90 °C | 0,3 ± K | 0,3 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 1 min | 4 min | 245 Wh/h | 295 Wh/h | 455 Wh/h
158 | KBF PRO 720 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF PRO 720 ¦ Cámaras de clima constante con límites ampliados de temperatura y humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF-PRO_720_T_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023033 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-pro-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | La cámara de clima constante potente y todoterreno: gracias a su sofisticado equipamiento técnico, la KBF PRO domina sin problemas todo tipo de ensayos de materiales, ya sea a −20 °C o, en condiciones THB, a +85 °C y 85 % de humedad relativa. Ofrece opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación y consume hasta un 40 % menos energía que el modelo KMF predecesor. Con módulos de luz opcionales,, la KBF PRO se convierte en una cámara para ensayos de fotoestabilidad ICH o para crecimiento de plantas. | Rango de temperatura: de −20 °C a +100 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-290¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor de reacción rápida¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20244 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20257 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20258 | KBFPRO720-230V | 9020-0442 | -20...100 °C |  |  |  | 208...240 V | 50/60 Hz | 1,8 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/16 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1.000 W | 10...98 % h.r. | [18 empty] | 10...90 °C | 0,3 ± K | 0,3 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 1 min | 5 min | 390 Wh/h | 435 Wh/h | 600 Wh/h
159 | KBF PRO 1060 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF PRO 1060 ¦ Cámaras de clima constante con límites ampliados de temperatura y humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF-PRO_1060_T_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023033 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-pro-1060 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | La cámara de clima constante potente y todoterreno: gracias a su sofisticado equipamiento técnico, la KBF PRO domina sin problemas todo tipo de ensayos de materiales, ya sea a −20 °C o, en condiciones THB, a +85 °C y 85 % de humedad relativa. Ofrece opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación y consume hasta un 40 % menos energía que el modelo KMF predecesor. Los módulos de luz opcionales convierten el KBF PRO en un armario de crecimiento de plantas. | Rango de temperatura: de −20 °C a +100 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-290¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor de reacción rápida¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20292 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20305 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20306 | KBFPRO1060-230V | 9020-0443 | -20...100 °C |  |  |  | 208...240 V | 50/60 Hz | 1,9 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/16 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1.000 W | 10...98 % h.r. | [18 empty] | 10...90 °C | 0,3 ± K | 0,3 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 1 min | 5 min | 400 Wh/h | 450 Wh/h | 665 Wh/h
160 | KBF PRO 1600 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF PRO 1600 ¦ Cámaras de clima constante con límites ampliados de temperatura y humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF-PRO_1600_T_GF_E7_Web_670x515.jpg?v=20241220023033 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-pro-1600 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | La cámara de clima constante potente y todoterreno: gracias a su sofisticado equipamiento técnico, la KBF PRO domina sin problemas todo tipo de ensayos de materiales, ya sea a −20 °C o, en condiciones THB, a +85 °C y 85 % de humedad relativa. Ofrece opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación y consume hasta un 40 % menos energía que el modelo KMF predecesor. Los módulos de luz opcionales convierten el KBF PRO en un armario de crecimiento de plantas. | Rango de temperatura: de −20 °C a +100 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor¦Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor¦Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-290¦Calentamiento de la puerta para evitar la condensación¦Velocidad del ventilador ajustable¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor de reacción rápida¦Diseño de la carcasa con tecnología HIT¦Cámara interna de acero inoxidable¦Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico¦Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable¦Puerto de acceso grande con tapón de silicona¦Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante¦Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Interfaces de datos: Ethernet, USB¦Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER¦Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)¦Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260) | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20340 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20353 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/20354 | KBFPRO1600-230V | 9020-0444 | -20...100 °C |  |  |  | 208...240 V | 50/60 Hz | 1,9 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/16 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1.000 W | 10...98 % h.r. | [18 empty] | 10...90 °C | 0,3 ± K | 0,3 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 1 min | 5 min | 490 Wh/h | 555 Wh/h | 825 Wh/h
161 | KBF-S ECO 240 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF-S ECO 240 ¦ Cámaras de clima constante con tecnología Peltier respetuosa con el medioambiente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF-S_ECO_240_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023037 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-s-eco-240 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | La nueva cámara climática KBF-S ECO es una de las cámaras de clima constante más energéticamente eficientes del mercado gracias a la patentada tecnología Peltier con disipación de calor. Además, la tecnología Peltier hace que la serie KBF-S ECO se especialmente silenciosa. | Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C (máx. 28 °C por debajo de la temperatura ambiente)¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Kit de suministro de agua independiente mediante bidón¦Pantalla LCD para mostrar la temperatura y la humedad, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable¦2 rejillas de acero inoxidable, incl. soportes¦Puerto de acceso con tapón de silicona Ø 30 mm, izquierda¦Interfaz de ordenador: Ethernet | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21420 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21433 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21434 | KBFSECO240-230V | 9020-0416 | (máx. 28 °C por debajo de la temperatura ambiente) 0...70 °C |  |  |  | 200...230 V | 50/60 Hz | 0,8 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/9 | [5 empty] | 46 dB(A) |  |  |  | 250 W | 10...80 % h.r. | [18 empty] | (máx. 28 °C por debajo de la temperatura ambiente) 5...70 °C | 0,1 ± K | 0,2 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 5 min | 11 min | 55 Wh/h | 85 Wh/h
162 | KBF-S ECO 240 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF-S ECO 240 ¦ Cámaras de clima constante con tecnología Peltier respetuosa con el medioambiente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF-S_ECO_240_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023037 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-s-eco-240 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | La nueva cámara climática KBF-S ECO es una de las cámaras de clima constante más energéticamente eficientes del mercado gracias a la patentada tecnología Peltier con disipación de calor. Además, la tecnología Peltier hace que la serie KBF-S ECO se especialmente silenciosa. | Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C (máx. 28 °C por debajo de la temperatura ambiente)¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Kit de suministro de agua independiente mediante bidón¦Pantalla LCD para mostrar la temperatura y la humedad, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable¦2 rejillas de acero inoxidable, incl. soportes¦Puerto de acceso con tapón de silicona Ø 30 mm, izquierda¦Interfaz de ordenador: Ethernet | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21420 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21433 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21434 | KBFSECO240UL-120V | 9020-0420 | (máx. 28 °C por debajo de la temperatura ambiente) 0...70 °C |  |  |  | 100...120 V | 50/60 Hz | 0,8 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/9 | [5 empty] | 46 dB(A) |  |  |  | 250 W | 10...80 % h.r. | [18 empty] | (máx. 28 °C por debajo de la temperatura ambiente) 5...70 °C | 0,1 ± K | 0,2 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 5 min | 11 min | 55 Wh/h | 85 Wh/h
163 | KBF-S ECO 400 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF-S ECO 400 ¦ Cámaras de clima constante con tecnología Peltier respetuosa con el medioambiente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF-S_ECO_400_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023038 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-s-eco-400 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | La nueva cámara climática KBF-S ECO es una de las cámaras de clima constante más energéticamente eficientes del mercado gracias a la patentada tecnología Peltier con disipación de calor. Además, la tecnología Peltier hace que la serie KBF-S ECO se especialmente silenciosa. | Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C (máx. 26 °C por debajo de la temperatura ambiente)¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Kit de suministro de agua independiente mediante bidón¦Pantalla LCD para mostrar la temperatura y la humedad, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable¦2 rejillas de acero inoxidable, incl. soportes¦Puerto de acceso con tapón de silicona Ø 30 mm, izquierda¦Interfaz de ordenador: Ethernet | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21490 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21503 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21504 | KBFSECO400-230V | 9020-0463 | (máx. 26 °C por debajo de la temperatura ambiente) 0...70 °C |  |  |  | 200...230 V | 50/60 Hz | 1,1 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/15 | [5 empty] | 45 dB(A) |  |  |  | 300 W | 10...80 % h.r. | [18 empty] | (máx. 26 °C por debajo de la temperatura ambiente) 5...70 °C | 0,1 ± K | 0,5 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 6 min | 15 min | 60 Wh/h | 70 Wh/h
164 | KBF-S ECO 400 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF-S ECO 400 ¦ Cámaras de clima constante con tecnología Peltier respetuosa con el medioambiente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF-S_ECO_400_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023038 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-s-eco-400 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | La nueva cámara climática KBF-S ECO es una de las cámaras de clima constante más energéticamente eficientes del mercado gracias a la patentada tecnología Peltier con disipación de calor. Además, la tecnología Peltier hace que la serie KBF-S ECO se especialmente silenciosa. | Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C (máx. 26 °C por debajo de la temperatura ambiente)¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Kit de suministro de agua independiente mediante bidón¦Pantalla LCD para mostrar la temperatura y la humedad, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable¦2 rejillas de acero inoxidable, incl. soportes¦Puerto de acceso con tapón de silicona Ø 30 mm, izquierda¦Interfaz de ordenador: Ethernet | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21490 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21503 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21504 | KBFSECO400UL-120V | 9020-0464 | (máx. 26 °C por debajo de la temperatura ambiente) 0...70 °C |  |  |  | 100...120 V | 50/60 Hz | 1,1 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 2/15 | [5 empty] | 45 dB(A) |  |  |  | 300 W | 10...80 % h.r. | [18 empty] | (máx. 26 °C por debajo de la temperatura ambiente) 5...70 °C | 0,1 ± K | 0,5 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 6 min | 15 min | 60 Wh/h | 70 Wh/h
165 | KBF-S ECO 720 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF-S ECO 720 ¦ Cámaras de clima constante con tecnología Peltier respetuosa con el medioambiente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF-S_ECO_720_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023038 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-s-eco-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | La nueva cámara climática KBF-S ECO es una de las cámaras de clima constante más energéticamente eficientes del mercado gracias a la patentada tecnología Peltier con disipación de calor. Además, la tecnología Peltier hace que la serie KBF-S ECO se especialmente silenciosa. | Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C (máx. 24 °C por debajo de la temperatura ambiente)¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Kit de suministro de agua independiente mediante bidón¦Pantalla LCD para mostrar la temperatura y la humedad, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable¦2 rejillas de acero inoxidable, incl. soportes¦Puerto de acceso con tapón de silicona Ø 30 mm, izquierda¦Interfaz de ordenador: Ethernet | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21560 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21573 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21574 | KBFSECO720-230V | 9020-0418 | (máx. 24 °C por debajo de la temperatura ambiente) 0...70 °C |  |  |  | 200...230 V | 50/60 Hz | 1,2 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/15 | [5 empty] | 48 dB(A) |  |  |  | 400 W | 10...80 % h.r. | [18 empty] | (máx. 24 °C por debajo de la temperatura ambiente) 5...70 °C | 0,1 ± K | 0,3 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 7 min | 17 min | 90 Wh/h | 130 Wh/h
166 | KBF-S ECO 720 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF-S ECO 720 ¦ Cámaras de clima constante con tecnología Peltier respetuosa con el medioambiente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF-S_ECO_720_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023038 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-s-eco-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | La nueva cámara climática KBF-S ECO es una de las cámaras de clima constante más energéticamente eficientes del mercado gracias a la patentada tecnología Peltier con disipación de calor. Además, la tecnología Peltier hace que la serie KBF-S ECO se especialmente silenciosa. | Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C (máx. 24 °C por debajo de la temperatura ambiente)¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Kit de suministro de agua independiente mediante bidón¦Pantalla LCD para mostrar la temperatura y la humedad, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable¦2 rejillas de acero inoxidable, incl. soportes¦Puerto de acceso con tapón de silicona Ø 30 mm, izquierda¦Interfaz de ordenador: Ethernet | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21560 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21573 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21574 | KBFSECO720UL-120V | 9020-0421 | (máx. 24 °C por debajo de la temperatura ambiente) 0...70 °C |  |  |  | 100...120 V | 50/60 Hz | 1,2 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/15 | [5 empty] | 48 dB(A) |  |  |  | 400 W | 10...80 % h.r. | [18 empty] | (máx. 24 °C por debajo de la temperatura ambiente) 5...70 °C | 0,1 ± K | 0,3 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 7 min | 17 min | 90 Wh/h | 130 Wh/h
167 | KBF-S ECO 1020 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF-S ECO 1020 ¦ Cámaras de clima constante con tecnología Peltier respetuosa con el medioambiente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF-S_ECO_1020_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023038 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-s-eco-1020 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | La nueva cámara climática KBF-S ECO es una de las cámaras de clima constante más energéticamente eficientes del mercado gracias a la patentada tecnología Peltier con disipación de calor. Además, la tecnología Peltier hace que la serie KBF-S ECO se especialmente silenciosa. | Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C (máx. 24 °C por debajo de la temperatura ambiente)¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Kit de suministro de agua independiente mediante bidón¦Pantalla LCD para mostrar la temperatura y la humedad, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable¦2 rejillas de acero inoxidable, incl. soportes¦Puerto de acceso con tapón de silicona Ø 30 mm, izquierda¦Interfaz de ordenador: Ethernet | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21630 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21643 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21644 | KBFSECO1020-230V | 9020-0419 | (máx. 24 °C por debajo de la temperatura ambiente) 0...70 °C |  |  |  | 200...230 V | 50/60 Hz | 1,2 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/15 | [5 empty] | 49 dB(A) |  |  |  | 400 W | 10...80 % h.r. | [18 empty] | (máx. 24 °C por debajo de la temperatura ambiente) 5...70 °C | 0,1 ± K | 0,5 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 5 min | 15 min | 90 Wh/h | 135 Wh/h
168 | KBF-S ECO 1020 | camaras-clima-constante | #N/A | Modelo KBF-S ECO 1020 ¦ Cámaras de clima constante con tecnología Peltier respetuosa con el medioambiente | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/KBF-S_ECO_1020_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023038 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/kbf-s-eco-1020 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/lista-productos-clima-constante | La nueva cámara climática KBF-S ECO es una de las cámaras de clima constante más energéticamente eficientes del mercado gracias a la patentada tecnología Peltier con disipación de calor. Además, la tecnología Peltier hace que la serie KBF-S ECO se especialmente silenciosa. | Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C (máx. 24 °C por debajo de la temperatura ambiente)¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Kit de suministro de agua independiente mediante bidón¦Pantalla LCD para mostrar la temperatura y la humedad, así como información adicional y alarmas¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable¦2 rejillas de acero inoxidable, incl. soportes¦Puerto de acceso con tapón de silicona Ø 30 mm, izquierda¦Interfaz de ordenador: Ethernet | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21630 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21643 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-constante/producto/asset/21644 | KBFSECO1020UL-120V | 9020-0422 | (máx. 24 °C por debajo de la temperatura ambiente) 0...70 °C |  |  |  | 100...120 V | 50/60 Hz | 1,2 kW | 16,0 A | 1~ | 2 | 2/15 | [5 empty] | 49 dB(A) |  |  |  | 400 W | 10...80 % h.r. | [18 empty] | (máx. 24 °C por debajo de la temperatura ambiente) 5...70 °C | 0,1 ± K | 0,5 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 5 min | 15 min | 90 Wh/h | 135 Wh/h
169 | MK 56 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MK 56 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKF_056_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023034 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mk-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de la serie MK de BINDER son aptas para todas las pruebas de calor y refrigeración a temperaturas comprendidas entre -40 ºC y 180 ºC. La serie MK constituye una alternativa inteligente a soluciones individuales costosas para pruebas cíclicas de temperatura. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión con iluminación interior¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil con programación en intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦1 rejilla de acero inoxidable¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20417 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20424 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20431 | MK056-230V | 9020-0374 | -40...180 °C |  |  |  | 230 V | 50 Hz | 2,8 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 1/4 | [5 empty] | 59 dB(A) | [33 empty] | 0,5...1,5 ± K | 0,1...0,5 ± K | 5,0 K/min | 90 min | 5,0 K/min | 600 Wh/h
170 | MK 56 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MK 56 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKF_056_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023034 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mk-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de la serie MK de BINDER son aptas para todas las pruebas de calor y refrigeración a temperaturas comprendidas entre -40 ºC y 180 ºC. La serie MK constituye una alternativa inteligente a soluciones individuales costosas para pruebas cíclicas de temperatura. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión con iluminación interior¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil con programación en intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦1 rejilla de acero inoxidable¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20417 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20424 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20431 | MK056-240V | 9020-0388 | -40...180 °C |  |  |  | 240 V | 60 Hz | 2,8 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 1/4 | [5 empty] | 59 dB(A) | [33 empty] | 0,5...1,5 ± K | 0,1...0,5 ± K | 5,0 K/min | 90 min | 5,0 K/min | 600 Wh/h
171 | MK 115 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MK 115 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKT-MKF-MKFT_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023034 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mk-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de la serie MK de BINDER son aptas para todas las pruebas de calor y refrigeración a temperaturas comprendidas entre -40 ºC y 180 ºC. La serie MK constituye una alternativa inteligente a soluciones individuales costosas para pruebas cíclicas de temperatura. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦1 rejilla de acero inoxidable¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20486 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20493 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20500 | MK115-400V | 9020-0375 | -40...180 °C |  |  |  | 400 V | 50 Hz | 3,5 kW | 16,0 A | 3~/N/PE | 1 | 1/4 | [5 empty] | 62 dB(A) | [33 empty] | 0,1...2,0 ± K | 0,1...0,5 ± K | 5,3 K/min | 90 min | 5,0 K/min | 650 Wh/h
172 | MK 115 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MK 115 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKT-MKF-MKFT_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023034 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mk-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de la serie MK de BINDER son aptas para todas las pruebas de calor y refrigeración a temperaturas comprendidas entre -40 ºC y 180 ºC. La serie MK constituye una alternativa inteligente a soluciones individuales costosas para pruebas cíclicas de temperatura. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦1 rejilla de acero inoxidable¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20486 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20493 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20500 | MK115-480V-C | 9020-0303 | -40...180 °C |  |  |  | 480 V | 60 Hz | 3,5 kW | 16,0 A | 3~ | 1 | 1/4 | [5 empty] | 67 dB(A) | [33 empty] | 0,1...2,0 ± K | 0,1...0,5 ± K | 5,3 K/min | 90 min | 5,0 K/min | 650 Wh/h
173 | MK 240 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MK 240 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKF_240_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023034 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mk-240 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de la serie MK de BINDER son aptas para todas las pruebas de calor y refrigeración a temperaturas comprendidas entre -40 ºC y 180 ºC. La serie MK constituye una alternativa inteligente a soluciones individuales costosas para pruebas cíclicas de temperatura. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦1 rejilla de acero inoxidable¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20554 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20561 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20568 | MK240-400V | 9020-0376 | -40...180 °C |  |  |  | 400 V | 50 Hz | 5,6 kW | 16,0 A | 3~/N/PE | 1 | 1/6 | [5 empty] | 62 dB(A) | [33 empty] | 0,1...1,2 ± K | 0,1...0,5 ± K | 5,0 K/min | 110 min | 4,5 K/min | 1.300 Wh/h
174 | MK 240 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MK 240 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKF_240_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023034 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mk-240 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de la serie MK de BINDER son aptas para todas las pruebas de calor y refrigeración a temperaturas comprendidas entre -40 ºC y 180 ºC. La serie MK constituye una alternativa inteligente a soluciones individuales costosas para pruebas cíclicas de temperatura. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦1 rejilla de acero inoxidable¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20554 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20561 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20568 | MK240-480V-C | 9020-0355 | -40...180 °C |  |  |  | 480 V | 60 Hz | 5,6 kW | 16,0 A | 3~ | 1 | 1/6 | [5 empty] | 67 dB(A) | [33 empty] | 0,1...1,2 ± K | 0,1...0,5 ± K | 5,0 K/min | 110 min | 4,5 K/min | 1.300 Wh/h
175 | MK 400 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MK 400 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKF_400_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023034 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mk-400 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de la serie MK de BINDER son aptas para todas las pruebas de calor y refrigeración a temperaturas comprendidas entre -40 ºC y 180 ºC. La serie MK constituye una alternativa inteligente a soluciones individuales costosas para pruebas cíclicas de temperatura. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión con iluminación interior¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil con programación en intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦1 rejilla de acero inoxidable¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20623 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20630 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20637 | MK400-400V | 9020-0406 | -40...180 °C |  |  |  | 400 V | 50 Hz | 7 kW | 16,0 A | 3~/N/PE | 1 | 1/6 | [5 empty] | 65 dB(A) | [33 empty] | 0,1...1,2 ± K | 0,1...0,5 ± K | 5,0 K/min | 115 min | 5,0 K/min | 1.400 Wh/h
176 | MK 400 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MK 400 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKF_400_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023034 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mk-400 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de la serie MK de BINDER son aptas para todas las pruebas de calor y refrigeración a temperaturas comprendidas entre -40 ºC y 180 ºC. La serie MK constituye una alternativa inteligente a soluciones individuales costosas para pruebas cíclicas de temperatura. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión con iluminación interior¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil con programación en intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦1 rejilla de acero inoxidable¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20623 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20630 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/20637 | MK400-480V-C | 9020-0445 | -40...180 °C |  |  |  | 480 V | 60 Hz | 7 kW | 16,0 A | 3~ | 1 | 1/6 | [5 empty] | 65 dB(A) | [33 empty] | 0,1...1,2 ± K | 0,1...0,5 ± K | 5,0 K/min | 115 min | 5,0 K/min | 1.400 Wh/h
177 | MK 720 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MK 720 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKT-MKF-MKFT_720_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023041 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mk-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de la serie MK de BINDER son aptas para todas las pruebas de calor y refrigeración a temperaturas comprendidas entre -40 ºC y 180 ºC. La serie MK constituye una alternativa inteligente a soluciones individuales costosas para pruebas cíclicas de temperatura. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦2 puertos de acceso con tapón de silicona 80 mm, izquierda y derecha¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦1 rejilla de acero inoxidable¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22314 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22321 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22328 | MK720-400V | 9020-0377 | -40...180 °C |  |  |  | 400 V | 50 Hz | 8,7 kW | 16,0 A | 3~/N/PE | 1 | 1/11 | [5 empty] | 65 dB(A) | [33 empty] | 0,3...2,0 ± K | 0,1...0,5 ± K | 4,0 K/min | 100 min | 4,5 K/min | 1.900 Wh/h
178 | MK 720 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MK 720 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKT-MKF-MKFT_720_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023041 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mk-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de la serie MK de BINDER son aptas para todas las pruebas de calor y refrigeración a temperaturas comprendidas entre -40 ºC y 180 ºC. La serie MK constituye una alternativa inteligente a soluciones individuales costosas para pruebas cíclicas de temperatura. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦2 puertos de acceso con tapón de silicona 80 mm, izquierda y derecha¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦1 rejilla de acero inoxidable¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22314 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22321 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22328 | MK720-480V-C | 9020-0356 | -40...180 °C |  |  |  | 480 V | 60 Hz | 8,7 kW | 16,0 A | 3~ | 1 | 1/11 | [5 empty] | 67 dB(A) | [33 empty] | 0,3...2,0 ± K | 0,1...0,5 ± K | 4,0 K/min | 100 min | 4,5 K/min | 1.900 Wh/h
179 | MK 1020 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MK 1020 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKF_1020_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023041 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mk-1020 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de la serie MK de BINDER son aptas para todas las pruebas de calor y refrigeración a temperaturas comprendidas entre -40 ºC y 180 ºC. La serie MK constituye una alternativa inteligente a soluciones individuales costosas para pruebas cíclicas de temperatura. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦2 puertos de acceso con tapón de silicona 80 mm, izquierda y derecha¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦1 rejilla de acero inoxidable¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22383 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22390 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22397 | MK1020-400V | 9020-0407 | -40...180 °C |  |  |  | 400 V | 50 Hz | 11,5 kW | 32,0 A | 3~/N/PE | 1 | 1/11 | [5 empty] | 65 dB(A) | [33 empty] | 0,1...1,8 ± K | 0,1...0,5 ± K | 5,5 K/min | 120 min | 5,0 K/min | 1.500 Wh/h
180 | MK 1020 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MK 1020 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKF_1020_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023041 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mk-1020 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de la serie MK de BINDER son aptas para todas las pruebas de calor y refrigeración a temperaturas comprendidas entre -40 ºC y 180 ºC. La serie MK constituye una alternativa inteligente a soluciones individuales costosas para pruebas cíclicas de temperatura. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦2 puertos de acceso con tapón de silicona 80 mm, izquierda y derecha¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦1 rejilla de acero inoxidable¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22383 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22390 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22397 | MK1020-480V-C | 9020-0447 | -40...180 °C |  |  |  | 480 V | 60 Hz | 11,5 kW | 32,0 A | 3~ | 1 | 1/11 | [5 empty] | 65 dB(A) | [33 empty] | 0,1...1,8 ± K | 0,1...0,5 ± K | 5,5 K/min | 120 min | 5,0 K/min | 1.500 Wh/h
181 | MKF 56 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKF 56 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con regulación de la humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKF_056_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023041 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkf-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de simulación medioambiental BINDER de la serie MKF resultan ideales para todos los ensayos de frío y calor en conformidad con la normativa de ensayos de temperatura y climatología convencionales según las normas DIN e IEC. La alta comodidad de uso y la amplia equipación de serie proporcionan ese valor añadido en el manejo. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦4 contactos de conmutación sin voltaje activables a través del controlador MCS¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil con programación en intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦4 ruedas (2 con freno de estacionamiento)¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦1 rejilla de acero inoxidable¦Seguro contra roturas de mangueras, incluye alimentación y drenaje de agua hasta 1 m de altura¦Interior de acero inoxidable¦Sensor de temperatura Pt 100¦Aislamiento térmico mediante espuma de poliuretano¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión¦Evaporador de láminas | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22492 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22493 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22505 | MKF056-230V | 9020-0378 | -40...180 °C |  |  |  | 200...230 V | 50 Hz | 2,8 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 1/4 | [5 empty] | 59 dB(A) |  |  |  |  | 10...98 % h.r. | [18 empty] | 10...95 °C | [6 empty] | 800 Wh/h |  |  | 0,5...1,5 ± K | 0,1...0,5 ± K | 5,0 K/min | 90 min | 5,0 K/min |  | 0,1...0,5 ± K | ≤2,5 ± % r.F. | 250 W
182 | MKF 56 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKF 56 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con regulación de la humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKF_056_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023041 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkf-56 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de simulación medioambiental BINDER de la serie MKF resultan ideales para todos los ensayos de frío y calor en conformidad con la normativa de ensayos de temperatura y climatología convencionales según las normas DIN e IEC. La alta comodidad de uso y la amplia equipación de serie proporcionan ese valor añadido en el manejo. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦4 contactos de conmutación sin voltaje activables a través del controlador MCS¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil con programación en intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦4 ruedas (2 con freno de estacionamiento)¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦1 rejilla de acero inoxidable¦Seguro contra roturas de mangueras, incluye alimentación y drenaje de agua hasta 1 m de altura¦Interior de acero inoxidable¦Sensor de temperatura Pt 100¦Aislamiento térmico mediante espuma de poliuretano¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión¦Evaporador de láminas | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22492 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22493 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22505 | MKF056-240V | 9020-0389 | -40...180 °C |  |  |  | 200...240 V | 60 Hz | 2,8 kW | 16,0 A | 1~ | 1 | 1/4 | [5 empty] | 59 dB(A) |  |  |  |  | 10...98 % h.r. | [18 empty] | 10...95 °C | [6 empty] | 800 Wh/h |  |  | 0,5...1,5 ± K | 0,1...0,5 ± K | 5,0 K/min | 90 min | 5,0 K/min |  | 0,1...0,5 ± K | ≤2,5 ± % r.F. | 250 W
183 | MKF 115 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKF 115 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con regulación de la humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKT-MKF-MKFT_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023042 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkf-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de simulación medioambiental BINDER de la serie MKF resultan ideales para todos los ensayos de frío y calor en conformidad con la normativa de ensayos de temperatura y climatología convencionales según las normas DIN e IEC. La alta comodidad de uso y la amplia equipación de serie proporcionan ese valor añadido en el manejo. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Depósito de reserva de agua integrado 20 L¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas (2 con freno de estacionamiento)¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Mensaje de alarma en caso de escasez de agua en el depósito de agua fresca¦1 rejilla de acero inoxidable¦Seguro contra roturas de mangueras, incluye alimentación y drenaje de agua hasta 1 m de altura¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22588 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22589 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22601 | MKF115-400V | 9020-0379 | -40...180 °C |  |  |  | 400 V | 50 Hz | 4,8 kW | 16,0 A | 3~/N/PE | 1 | 1/4 | [5 empty] | 62 dB(A) |  |  |  |  | 10...98 % h.r. | [18 empty] | 10...95 °C | [6 empty] | 1.000 Wh/h |  |  | 0,1...1,3 ± K | 0,1...0,6 ± K | 5,5 K/min | 100 min | 4,5 K/min |  | 0,1...1,3 ± K | ≤2,5 ± % r.F. | 400 W
184 | MKF 115 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKF 115 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con regulación de la humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKT-MKF-MKFT_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023042 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkf-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de simulación medioambiental BINDER de la serie MKF resultan ideales para todos los ensayos de frío y calor en conformidad con la normativa de ensayos de temperatura y climatología convencionales según las normas DIN e IEC. La alta comodidad de uso y la amplia equipación de serie proporcionan ese valor añadido en el manejo. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Depósito de reserva de agua integrado 20 L¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas (2 con freno de estacionamiento)¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Mensaje de alarma en caso de escasez de agua en el depósito de agua fresca¦1 rejilla de acero inoxidable¦Seguro contra roturas de mangueras, incluye alimentación y drenaje de agua hasta 1 m de altura¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22588 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22589 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22601 | MKF115-480V-C | 9020-0357 | -40...180 °C |  |  |  | 480 V | 60 Hz | 4,8 kW | 16,0 A | 3~ | 1 | 1/4 | [5 empty] | 67 dB(A) |  |  |  |  | 10...98 % h.r. | [18 empty] | 10...95 °C | [6 empty] | 1.000 Wh/h |  |  | 0,1...1,3 ± K | 0,1...0,6 ± K | 5,5 K/min | 100 min | 4,5 K/min |  | 0,1...1,3 ± K | ≤2,5 ± % r.F. | 400 W
185 | MKF 240 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKF 240 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con regulación de la humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKF_240_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023042 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkf-240 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de simulación medioambiental BINDER de la serie MKF resultan ideales para todos los ensayos de frío y calor en conformidad con la normativa de ensayos de temperatura y climatología convencionales según las normas DIN e IEC. La alta comodidad de uso y la amplia equipación de serie proporcionan ese valor añadido en el manejo. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Depósito de reserva de agua integrado 20 L¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ 4 Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador con programación de períodos¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Mensaje de alarma en caso de escasez de agua en el depósito de agua fresca¦1 rejilla de acero inoxidable¦Seguro contra roturas de mangueras, incluye alimentación y drenaje de agua hasta 1 m de altura¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22684 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22685 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22697 | MKF240-400V | 9020-0380 | -40...180 °C |  |  |  | 400 V | 50 Hz | 6,8 kW | 16,0 A | 3~/N/PE | 1 | 1/6 | [5 empty] | 65 dB(A) |  |  |  |  | 10...98 % h.r. | [18 empty] | 10...95 °C | [6 empty] | 1.500 Wh/h |  |  | 0,1...1,5 ± K | 0,1...0,5 ± K | 5,0 K/min | 120 min | 5,0 K/min |  | 0,1...1,3 ± K | ≤2,5 ± % r.F. | 400 W
186 | MKF 240 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKF 240 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con regulación de la humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKF_240_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023042 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkf-240 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de simulación medioambiental BINDER de la serie MKF resultan ideales para todos los ensayos de frío y calor en conformidad con la normativa de ensayos de temperatura y climatología convencionales según las normas DIN e IEC. La alta comodidad de uso y la amplia equipación de serie proporcionan ese valor añadido en el manejo. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Depósito de reserva de agua integrado 20 L¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ 4 Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador con programación de períodos¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Mensaje de alarma en caso de escasez de agua en el depósito de agua fresca¦1 rejilla de acero inoxidable¦Seguro contra roturas de mangueras, incluye alimentación y drenaje de agua hasta 1 m de altura¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22684 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22685 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22697 | MKF240-480V-C | 9020-0358 | -40...180 °C |  |  |  | 480 V | 60 Hz | 6,8 kW | 16,0 A | 3~ | 1 | 1/6 | [5 empty] | 67 dB(A) |  |  |  |  | 10...98 % h.r. | [18 empty] | 10...95 °C | [6 empty] | 1.500 Wh/h |  |  | 0,1...1,5 ± K | 0,1...0,5 ± K | 5,0 K/min | 120 min | 5,0 K/min |  | 0,1...1,3 ± K | ≤2,5 ± % r.F. | 400 W
187 | MKF 400 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKF 400 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con regulación de la humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKF_400_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023042 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkf-400 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de simulación medioambiental BINDER de la serie MKF resultan ideales para todos los ensayos de frío y calor en conformidad con la normativa de ensayos de temperatura y climatología convencionales según las normas DIN e IEC. La alta comodidad de uso y la amplia equipación de serie proporcionan ese valor añadido en el manejo. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Depósito de reserva de agua integrado 20 L¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ 4 Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador con programación de períodos¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Mensaje de alarma en caso de escasez de agua en el depósito de agua fresca¦1 rejilla de acero inoxidable¦Seguro contra roturas de mangueras, incluye alimentación y drenaje de agua hasta 1 m de altura¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22773 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22774 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22786 | MKF400-400V | 9020-0408 | -40...180 °C |  |  |  | 400 V | 50 Hz | 8 kW | 16,0 A | 3~/N/PE | 1 | 1/6 | [5 empty] | 65 dB(A) |  |  |  |  | 10...98 % h.r. | [18 empty] | 10...95 °C | [6 empty] | 1.900 Wh/h |  |  | 0,1...1,2 ± K | 0,1...0,5 ± K | 5,0 K/min | 115 min | 5,0 K/min |  | 0,1...1,3 ± K | 2,5 ± % r.F. | 800 W
188 | MKF 400 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKF 400 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con regulación de la humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKF_400_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023042 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkf-400 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de simulación medioambiental BINDER de la serie MKF resultan ideales para todos los ensayos de frío y calor en conformidad con la normativa de ensayos de temperatura y climatología convencionales según las normas DIN e IEC. La alta comodidad de uso y la amplia equipación de serie proporcionan ese valor añadido en el manejo. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Depósito de reserva de agua integrado 20 L¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ 4 Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador con programación de períodos¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Mensaje de alarma en caso de escasez de agua en el depósito de agua fresca¦1 rejilla de acero inoxidable¦Seguro contra roturas de mangueras, incluye alimentación y drenaje de agua hasta 1 m de altura¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22773 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22774 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22786 | MKF400-480V-C | 9020-0446 | -40...180 °C |  |  |  | 480 V | 60 Hz | 8 kW | 16,0 A | 3~ | 1 | 1/6 | [5 empty] | 65 dB(A) |  |  |  |  | 10...98 % h.r. | [18 empty] | 10...95 °C | [6 empty] | 1.900 Wh/h |  |  | 0,1...1,2 ± K | 0,1...0,5 ± K | 5,0 K/min | 115 min | 5,0 K/min |  | 0,1...1,3 ± K | 2,5 ± % r.F. | 800 W
189 | MKF 720 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKF 720 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con regulación de la humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKT-MKF-MKFT_720_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023043 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkf-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de simulación medioambiental BINDER de la serie MKF resultan ideales para todos los ensayos de frío y calor en conformidad con la normativa de ensayos de temperatura y climatología convencionales según las normas DIN e IEC. La alta comodidad de uso y la amplia equipación de serie proporcionan ese valor añadido en el manejo. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Depósito de reserva de agua integrado 20 L¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ 4 Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦2 puertos de acceso con tapón de silicona 80 mm, izquierda y derecha¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Mensaje de alarma en caso de escasez de agua en el depósito de agua fresca¦1 rejilla de acero inoxidable¦Seguro contra roturas de mangueras, incluye alimentación y drenaje de agua hasta 1 m de altura¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22869 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22870 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22882 | MKF720-400V | 9020-0381 | -40...180 °C |  |  |  | 400 V | 50 Hz | 11 kW | 32,0 A | 3~/N/PE | 1 | 1/11 | [5 empty] | 65 dB(A) |  |  |  |  | 10...98 % h.r. | [18 empty] | 10...95 °C | [6 empty] | 3.000 Wh/h |  |  | 0,1...1,8 ± K | 0,1...0,5 ± K | 4,8 K/min | 120 min | 4,8 K/min |  | 0,2...1,5 ± K | ≤2,5 ± % r.F. | 1.000 W
190 | MKF 720 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKF 720 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con regulación de la humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKT-MKF-MKFT_720_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023043 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkf-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de simulación medioambiental BINDER de la serie MKF resultan ideales para todos los ensayos de frío y calor en conformidad con la normativa de ensayos de temperatura y climatología convencionales según las normas DIN e IEC. La alta comodidad de uso y la amplia equipación de serie proporcionan ese valor añadido en el manejo. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Depósito de reserva de agua integrado 20 L¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ 4 Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦2 puertos de acceso con tapón de silicona 80 mm, izquierda y derecha¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Mensaje de alarma en caso de escasez de agua en el depósito de agua fresca¦1 rejilla de acero inoxidable¦Seguro contra roturas de mangueras, incluye alimentación y drenaje de agua hasta 1 m de altura¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22869 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22870 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22882 | MKF720-480V-C | 9020-0359 | -40...180 °C |  |  |  | 480 V | 60 Hz | 11 kW | 32,0 A | 3~ | 1 | 1/11 | [5 empty] | 67 dB(A) |  |  |  |  | 10...98 % h.r. | [18 empty] | 10...95 °C | [6 empty] | 3.000 Wh/h |  |  | 0,1...1,8 ± K | 0,1...0,5 ± K | 4,8 K/min | 120 min | 4,8 K/min |  | 0,2...1,5 ± K | ≤2,5 ± % r.F. | 1.000 W
191 | MKF 1020 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKF 1020 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con regulación de la humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKF_1020_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023043 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkf-1020 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de simulación medioambiental BINDER de la serie MKF resultan ideales para todos los ensayos de frío y calor en conformidad con la normativa de ensayos de temperatura y climatología convencionales según las normas DIN e IEC. La alta comodidad de uso y la amplia equipación de serie proporcionan ese valor añadido en el manejo. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Depósito de reserva de agua integrado 20 L¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ 4 Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦2 puertos de acceso con tapón de silicona 80 mm, izquierda y derecha¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Mensaje de alarma en caso de escasez de agua en el depósito de agua fresca¦1 rejilla de acero inoxidable¦Seguro contra roturas de mangueras, incluye alimentación y drenaje de agua hasta 1 m de altura¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22958 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22959 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22971 | MKF1020-400V | 9020-0409 | -40...180 °C |  |  |  | 400 V | 50 Hz | 12,5 kW | 32,0 A | 3~/N/PE | 1 | 1/11 | [5 empty] | 69 dB(A) |  |  |  |  | 10...98 % h.r. | [25 empty] | 2.200 Wh/h |  |  | 0,1...1,8 ± K | 0,1...0,5 ± K | 5,5 K/min | 120 min | 5,0 K/min |  | 5...94 °C |  | 1.500 W
192 | MKF 1020 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKF 1020 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con regulación de la humedad | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKF_1020_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023043 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkf-1020 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Las cámaras de simulación medioambiental BINDER de la serie MKF resultan ideales para todos los ensayos de frío y calor en conformidad con la normativa de ensayos de temperatura y climatología convencionales según las normas DIN e IEC. La alta comodidad de uso y la amplia equipación de serie proporcionan ese valor añadido en el manejo. | Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Depósito de reserva de agua integrado 20 L¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ 4 Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦2 puertos de acceso con tapón de silicona 80 mm, izquierda y derecha¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Mensaje de alarma en caso de escasez de agua en el depósito de agua fresca¦1 rejilla de acero inoxidable¦Seguro contra roturas de mangueras, incluye alimentación y drenaje de agua hasta 1 m de altura¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22958 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22959 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/22971 | MKF1020-480V-C | 9020-0448 | -40...180 °C |  |  |  | 480 V | 60 Hz | 12,5 kW | 32,0 A | 3~ | 1 | 1/11 | [5 empty] | 69 dB(A) |  |  |  |  | 10...98 % h.r. | [25 empty] | 2.200 Wh/h |  |  | 0,1...1,8 ± K | 0,1...0,5 ± K | 5,5 K/min | 120 min | 5,0 K/min |  | 5...94 °C |  | 1.500 W
193 | MKT 115 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKT 115 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con rango ampliado de temperatura criogénica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKT-MKF-MKFT_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023043 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkt-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Los rangos de temperatura entre -70 °C y 180 °C, con el añadido de la simulación natural, convierten a la serie MKT de BINDER en equipos únicos. Estas cámaras de simulación medioambiental cumplen, además, con los estándares más exigentes en cuanto a precisión y rendimiento de los ensayos de temperatura cíclicos. | Rango de temperatura: desde -70 °C hasta 180 °C¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦BINDER Multi Management software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Funciones de rampa ajustables¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Rejilla de acero inoxidable¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A y R-23¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión en cascada | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23026 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23035 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23042 | MKT115-400V | 9020-0385 | -70...180 °C |  |  |  | 400 V | 50 Hz | 5,5 kW | 16,0 A | 3~/N/PE | 1 | 1/4 | [5 empty] | 64 dB(A) | [33 empty] | 0,2...1,8 ± K | 0,1...0,6 ± K | 5,3 K/min |  | 4,2 K/min | 600 Wh/h |  |  |  | 110 min
194 | MKT 115 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKT 115 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con rango ampliado de temperatura criogénica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKT-MKF-MKFT_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023043 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkt-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Los rangos de temperatura entre -70 °C y 180 °C, con el añadido de la simulación natural, convierten a la serie MKT de BINDER en equipos únicos. Estas cámaras de simulación medioambiental cumplen, además, con los estándares más exigentes en cuanto a precisión y rendimiento de los ensayos de temperatura cíclicos. | Rango de temperatura: desde -70 °C hasta 180 °C¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦BINDER Multi Management software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Funciones de rampa ajustables¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Rejilla de acero inoxidable¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A y R-23¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión en cascada | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23026 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23035 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23042 | MKT115-480V-C | 9020-0363 | -70...180 °C |  |  |  | 480 V | 60 Hz | 5,5 kW | 16,0 A | 3~ | 1 | 1/4 | [5 empty] | 67 dB(A) | [33 empty] | 0,2...1,8 ± K | 0,1...0,6 ± K | 5,3 K/min |  | 4,2 K/min | 600 Wh/h |  |  |  | 110 min
195 | MKT 240 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKT 240 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con rango ampliado de temperatura criogénica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MKT-MKFT_240_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023044 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkt-240 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Los rangos de temperatura entre -70 °C y 180 °C, con el añadido de la simulación natural, convierten a la serie MKT de BINDER en equipos únicos. Estas cámaras de simulación medioambiental cumplen, además, con los estándares más exigentes en cuanto a precisión y rendimiento de los ensayos de temperatura cíclicos. | Rango de temperatura: desde -70 °C hasta 180 °C¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Funciones de rampa ajustables¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Rejilla de acero inoxidable¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A y R-23¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión en cascada | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23094 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23103 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23110 | MKT240-400V | 9020-0386 | -70...180 °C |  |  |  | 400 V | 50 Hz | 6,5 kW | 16,0 A | 3~/N/PE | 1 | 1/6 | [5 empty] | 64 dB(A) | [33 empty] | 0,1...1,0 ± K | 0,1...0,4 ± K | 5,0 K/min |  | 4,2 K/min | 500 Wh/h |  |  |  | 95 min
196 | MKT 240 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKT 240 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con rango ampliado de temperatura criogénica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MKT-MKFT_240_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023044 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkt-240 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Los rangos de temperatura entre -70 °C y 180 °C, con el añadido de la simulación natural, convierten a la serie MKT de BINDER en equipos únicos. Estas cámaras de simulación medioambiental cumplen, además, con los estándares más exigentes en cuanto a precisión y rendimiento de los ensayos de temperatura cíclicos. | Rango de temperatura: desde -70 °C hasta 180 °C¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Funciones de rampa ajustables¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Rejilla de acero inoxidable¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A y R-23¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión en cascada | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23094 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23103 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23110 | MKT240-480V-C | 9020-0364 | -70...180 °C |  |  |  | 480 V | 60 Hz | 6,5 kW | 16,0 A | 3~ | 1 | 1/6 | [5 empty] | 67 dB(A) | [33 empty] | 0,1...1,0 ± K | 0,1...0,4 ± K | 5,0 K/min |  | 4,2 K/min | 500 Wh/h |  |  |  | 95 min
197 | MKT 720 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKT 720 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con rango ampliado de temperatura criogénica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKT-MKF-MKFT_720_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023044 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkt-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Los rangos de temperatura entre -70 °C y 180 °C, con el añadido de la simulación natural, convierten a la serie MKT de BINDER en equipos únicos. Estas cámaras de simulación medioambiental cumplen, además, con los estándares más exigentes en cuanto a precisión y rendimiento de los ensayos de temperatura cíclicos. | Rango de temperatura: desde -70 °C hasta 180 °C¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦2 puertos de acceso con tapón de silicona 80 mm, izquierda y derecha¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Funciones de rampa ajustables¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Rejilla de acero inoxidable¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A y R-23¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión en cascada | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23162 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23171 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23178 | MKT720-400V | 9020-0387 | -70...180 °C |  |  |  | 400 V | 50 Hz | 13 kW | 32,0 A | 3~/N/PE | 1 | 1/11 | [5 empty] | 65 dB(A) | [33 empty] | 0,1...2,0 ± K | 0,1...0,5 ± K | 4,5 K/min |  | 4,0 K/min | 1.900 Wh/h |  |  |  | 120 min
198 | MKT 720 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKT 720 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con rango ampliado de temperatura criogénica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKT-MKF-MKFT_720_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023044 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkt-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | Los rangos de temperatura entre -70 °C y 180 °C, con el añadido de la simulación natural, convierten a la serie MKT de BINDER en equipos únicos. Estas cámaras de simulación medioambiental cumplen, además, con los estándares más exigentes en cuanto a precisión y rendimiento de los ensayos de temperatura cíclicos. | Rango de temperatura: desde -70 °C hasta 180 °C¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦2 puertos de acceso con tapón de silicona 80 mm, izquierda y derecha¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Funciones de rampa ajustables¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Rejilla de acero inoxidable¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A y R-23¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión en cascada | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23162 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23171 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23178 | MKT720-480V-C | 9020-0365 | -70...180 °C |  |  |  | 480 V | 60 Hz | 13 kW | 32,0 A | 3~ | 1 | 1/11 | [5 empty] | 67 dB(A) | [33 empty] | 0,1...2,0 ± K | 0,1...0,5 ± K | 4,5 K/min |  | 4,0 K/min | 1.900 Wh/h |  |  |  | 120 min
199 | MKFT 115 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKFT 115 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con regulación de la humedad y rango ampliado de temperatura criogénica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKT-MKF-MKFT_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023044 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkft-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | La cámara de simulación ambiental BINDER de la serie MKFT es especialista en el cambio climático dinámico entre -70 °C y 180 °C. Gracias a sus amplias reservas de potencia y a su velocidad de refrigeración, es un producto de alta calidad para ensayos climáticos normalizados complejos. | Rango de temperatura: desde -70 °C hasta 180 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Depósito de reserva de agua integrado 20 L¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Mensaje de alarma en caso de escasez de agua en el depósito de agua fresca¦Rejilla de acero inoxidable¦Seguro contra roturas de mangueras, incluye alimentación y drenaje de agua hasta 1 m de altura¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A y R-23¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión en cascada | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23257 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23258 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23271 | MKFT115-400V | 9020-0382 | -70...180 °C |  |  |  | 400 V | 50 Hz | 5 kW | 16,0 A | 3~/N/PE | 1 | 1/4 | [5 empty] | 64 dB(A) |  |  |  |  | 95 % h.r....10 | [18 empty] | 10...90 °C | [6 empty] | 1.000 Wh/h |  |  | 0,1...1,3 ± K | 0,1...0,1 ± K | 5,5 K/min |  | 4,2 K/min |  | 0,1...1 ± K | ≤2,5 ± % r.F. | 400 W | 120 min
200 | MKFT 115 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKFT 115 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con regulación de la humedad y rango ampliado de temperatura criogénica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKT-MKF-MKFT_115_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023044 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkft-115 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | La cámara de simulación ambiental BINDER de la serie MKFT es especialista en el cambio climático dinámico entre -70 °C y 180 °C. Gracias a sus amplias reservas de potencia y a su velocidad de refrigeración, es un producto de alta calidad para ensayos climáticos normalizados complejos. | Rango de temperatura: desde -70 °C hasta 180 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Depósito de reserva de agua integrado 20 L¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Mensaje de alarma en caso de escasez de agua en el depósito de agua fresca¦Rejilla de acero inoxidable¦Seguro contra roturas de mangueras, incluye alimentación y drenaje de agua hasta 1 m de altura¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A y R-23¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión en cascada | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23257 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23258 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23271 | MKFT115-480V-C | 9020-0362 | -70...180 °C |  |  |  | 480 V | 60 Hz | 5 kW | 16,0 A | 3~ | 1 | 1/4 | [5 empty] | 67 dB(A) |  |  |  |  | 95 % h.r....10 | [18 empty] | 10...90 °C | [6 empty] | 1.000 Wh/h |  |  | 0,1...1,3 ± K | 0,1...0,1 ± K | 5,5 K/min |  | 4,2 K/min |  | 0,1...1 ± K | ≤2,5 ± % r.F. | 400 W | 120 min
201 | MKFT 240 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKFT 240 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con regulación de la humedad y rango ampliado de temperatura criogénica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MKT-MKFT_240_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023044 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkft-240 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | La cámara de simulación ambiental BINDER de la serie MKFT es especialista en el cambio climático dinámico entre -70 °C y 180 °C. Gracias a sus amplias reservas de potencia y a su velocidad de refrigeración, es un producto de alta calidad para ensayos climáticos normalizados complejos. | Rango de temperatura: desde -70 °C hasta 180 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Depósito de reserva de agua integrado 20 L¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Mensaje de alarma en caso de escasez de agua en el depósito de agua fresca¦Rejilla de acero inoxidable¦Seguro contra roturas de mangueras, incluye alimentación y drenaje de agua hasta 1 m de altura¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A y R-23¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión en cascada | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23353 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23354 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23367 | MKFT240-400V | 9020-0383 | -70...180 °C |  |  |  | 400 V | 50 Hz | 6 kW | 16,0 A | 3~/N/PE | 1 | 1/6 | [5 empty] | 67 dB(A) |  |  |  |  | 10...98 % h.r. | [18 empty] | 10...95 °C | [6 empty] | 1.000 Wh/h |  |  | 0,2...1,8 ± K | 0,1...0,5 ± K | 5,0 K/min |  | 4,2 K/min |  | 0,1...1,5 ± K | ≤2,5 ± % r.F. | 400 W | 110 min
202 | MKFT 240 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKFT 240 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con regulación de la humedad y rango ampliado de temperatura criogénica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MKT-MKFT_240_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023044 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkft-240 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | La cámara de simulación ambiental BINDER de la serie MKFT es especialista en el cambio climático dinámico entre -70 °C y 180 °C. Gracias a sus amplias reservas de potencia y a su velocidad de refrigeración, es un producto de alta calidad para ensayos climáticos normalizados complejos. | Rango de temperatura: desde -70 °C hasta 180 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Depósito de reserva de agua integrado 20 L¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Mensaje de alarma en caso de escasez de agua en el depósito de agua fresca¦Rejilla de acero inoxidable¦Seguro contra roturas de mangueras, incluye alimentación y drenaje de agua hasta 1 m de altura¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-452A y R-23¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión en cascada | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23353 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23354 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23367 | MKFT240-480V-C | 9020-0361 | -70...180 °C |  |  |  | 480 V | 60 Hz | 6 kW | 16,0 A | 3~ | 1 | 1/6 | [5 empty] | 70 dB(A) |  |  |  |  | 10...98 % h.r. | [18 empty] | 10...95 °C | [6 empty] | 1.000 Wh/h |  |  | 0,2...1,8 ± K | 0,1...0,5 ± K | 5,0 K/min |  | 4,2 K/min |  | 0,1...1,5 ± K | ≤2,5 ± % r.F. | 400 W | 110 min
203 | MKFT 720 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKFT 720 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con regulación de la humedad y rango ampliado de temperatura criogénica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKT-MKF-MKFT_720_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023045 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkft-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | La cámara de simulación ambiental BINDER de la serie MKFT es especialista en el cambio climático dinámico entre -70 °C y 180 °C. Gracias a sus amplias reservas de potencia y a su velocidad de refrigeración, es un producto de alta calidad para ensayos climáticos normalizados complejos. | Rango de temperatura: desde -70 °C hasta 180 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Depósito de reserva de agua integrado 20 L¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦2 puertos de acceso con tapón de silicona 80 mm, izquierda y derecha¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Mensaje de alarma en caso de escasez de agua en el depósito de agua fresca¦Rejilla de acero inoxidable¦Seguro contra roturas de mangueras, incluye alimentación y drenaje de agua hasta 1 m de altura¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-404A y R-23¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión en cascada | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23447 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23448 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23461 | MKFT720-400V | 9020-0384 | -70...180 °C |  |  |  | 400 V | 50 Hz | 11 kW | 32,0 A | 3~/N/PE | 1 | 1/11 | [5 empty] | 69 dB(A) |  |  |  |  | 10...98 % h.r. | [18 empty] | 10...95 °C | [6 empty] | 2.200 Wh/h |  |  | 0,3...2,0 ± K | 0,1...0,1 ± K | 4,8 K/min |  | 4,0 K/min |  | 0,1...1 ± K | ≤2,5 ± % r.F. | 800 W | 120 min
204 | MKFT 720 | camaras-clima-variable | #N/A | Modelo MKFT 720 ¦ Cámaras de clima variable para un cambio rápido de temperatura con regulación de la humedad y rango ampliado de temperatura criogénica | https://www.binder-world.com/contentserv/assets/es/1_main_image_GF/MK-MKT-MKF-MKFT_720_GF_Web_670x515.jpg?v=20241220023045 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/mkft-720 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/lista-productos-clima-variable | La cámara de simulación ambiental BINDER de la serie MKFT es especialista en el cambio climático dinámico entre -70 °C y 180 °C. Gracias a sus amplias reservas de potencia y a su velocidad de refrigeración, es un producto de alta calidad para ensayos climáticos normalizados complejos. | Rango de temperatura: desde -70 °C hasta 180 °C¦Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.¦Depósito de reserva de agua integrado 20 L¦4 contactos de conmutación sin voltaje¦Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™¦Protección contra rocío programable para las muestras¦Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED¦Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real¦Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB¦Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor¦BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition¦Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica¦2 puertos de acceso con tapón de silicona 80 mm, izquierda y derecha¦Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica¦4 ruedas, dos con freno de estacionamiento¦Interfaz de ordenador: Ethernet¦Función de rampa ajustable¦Grabador de gráficos integrado¦Reloj a tiempo real¦Calentamiento de la puerta¦Mensaje de alarma en caso de escasez de agua en el depósito de agua fresca¦Rejilla de acero inoxidable¦Seguro contra roturas de mangueras, incluye alimentación y drenaje de agua hasta 1 m de altura¦Interior de acero inoxidable¦Refrigerante sin CFC R-404A y R-23¦Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión en cascada | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23447 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23448 | https://www.binder-world.com/int-es/productos/camaras-climaticas/camaras-clima-variable/producto/asset/23461 | MKFT720-480V-C | 9020-0360 | -70...180 °C |  |  |  | 480 V | 60 Hz | 11 kW | 32,0 A | 3~ | 1 | 1/11 | [5 empty] | 72 dB(A) |  |  |  |  | 10...98 % h.r. | [18 empty] | 10...95 °C | [6 empty] | 2.200 Wh/h |  |  | 0,3...2,0 ± K | 0,1...0,1 ± K | 4,8 K/min |  | 4,0 K/min |  | 0,1...1 ± K | ≤2,5 ± % r.F. | 800 W | 120 min